Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA GAZÓW I PARAMETRÓW MEDYCZNYCH

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum : Gazometria: pH, p02, pCO2, Jony: Na, K, Ca, Cl, Oksymetria: ctHb, FCOHB, FO2Hb, FMetHb, FHHb, FHbF, Metabolity: Lac, Glu, ctBil;kreatynina , mocznik | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 3. | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej , roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |
| 5. | Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | TAK |  |
| 6. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | podać |  |
| 7. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
| 8. | Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 14 dni | TAK |  |
| 9. | Analizator z możliwością przenoszenia w razie potrzeby wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek braku zasilania stacjonarnego. | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny | TAK |  |
| 12. | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 16. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |
| 18. | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych zapewniającym wystandaryzowanie procesu mieszania |  |  |
| 19 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 20. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 21. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE- funkcjonalność

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| 1. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce |  | Max: 60 s- 10 pkt max: 120 s- 0 pkt |
| 2. | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów w kryterium funkcjonalność - 20

c.d. Załącznika nr 1 do SIWZ Pakiet  4 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator gazów i parametrów medycznych | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN