Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/42/24

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System elektrofizjologiczny |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Zintegrowany system elektrofizjologiczny (jednostka sterująca - laptop, wzmacniacz elektrofizjologiczny wraz z wbudowanym stymulatorem oraz niezbędne wyposażenie) | TAK |  |  |
| 1.2. | Komputer typu: laptop | TAK, opisać |  |  |
| 1.3. | System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego | TAK, podać |  |  |
| 1.5. | Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta | TAK | dysk SDD – 5 pkt., dysk HDD – 0 pkt. |  |
| 1.7. | Kable zasilające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |  |
| 1.8. | Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy) | TAK |  |  |
| 2. | Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
| 2.1. | Częstość próbkowania: 1kHz | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry). | TAK |  |  |
| 2.3. | Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG) | TAK |  |  |
| 2.4. | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy | TAK |  |  |
| 2.5. | Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 2 kanały wewnątrzsercowe | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Wzmacniacz oferujący zarówno wzmocnienie analogowe i cyfrowe | TAK |  |  |
| 3. | Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
| 3.1. | Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, 2 kanały wewnątrzsercowe | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych z kanałów wewnątrzsercowych | TAK |  |  |
| 3.4. | Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 3.5. | Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora | TAK |  |  |
| 3.6. | Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu BMP lub PDF | TAK, podać |  |  |
| 3.74. | Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym | TAK |  |  |
| 4. | Stymulator systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
| 4.1. | Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca | TAK |  |  |
| 4.2. | Impulsy stymulacji kontrolowane komputerowo | TAK |  |  |
| 4.3. | Liczba kanałów stymulacji: min 1 |  | = 1 kanał – 0 pkt., > 1 kanał – 5 pkt |  |
| 4.5. | Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |  |
| 4.6. | Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego. | TAK |  |  |
| 4.7 | Na wyposażeniu kabel przeznaczony do podłączenia kopułki dedykowanej do krwawego pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
| 5. | Warunki instalacji, serwisu i gwarancji |  |  |  |
| 5.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. | TAK, podać |  |  |
| 5.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 5.3. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 4.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 4.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 4.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/