# Zadanie nr 1 A.1: Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Długość linii płuczącej 150cm (+/-5cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Przetwornik zawierający wbudowany port do testowania poprawności działania systemu (port wbudowany w konstrukcję przetwornika): linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wbudowany port z pozycji nr 9 z możliwością podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Prostolinijny przepływ przez przetwornik. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Oferent gwarantuje kompatybilność oferowanych przetworników z monitorami w okresie trwania umowy (dotyczy monitorów używanych przez zamawiającego u którego znajduje się 85 monitorów. wg wykazu poniżej. Kable do posiadanych monitorów dostarcza na swój koszt oferent. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Wykaz monitorów z możliwością krwawego pomiaru ciśnienia posiadanych przez zamawiającego: Drager Infinity Delta, Philips IntelliVue MP30, Kappa MS 14303 Drager, Infinity Kappa Drager, Infinity Gamma XL, HP-Philips, GE C-LABII 64 MARQUETTE, Philips Xperia Flex Cardio FC 2010, Philips MX 500 Intellivue, Philips HemoSystem with X3 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 1 A.2: Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - podwójny

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Długość linii płuczącej 150cm (+/-5cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Długość linii żylnej pacjenta minimum 180cm (150cm + 30cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Linia pacjenta o długości minimum 200cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki, o pojemności minimum 12ml oraz dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi umieszczone w odległości ok 40 i 185cm od pacjenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Linie kodowane kolorystycznie - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Przetwornik zawierający wbudowany port do testowania poprawności działania systemu (port wbudowany w konstrukcję przetwornika) linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wbudowany port z pozycji nr 11 z możliwością podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Oferent gwarantuje kompatybilność oferowanych przetworników z monitorami w okresie trwania umowy (dotyczy monitorów używanych przez zamawiającego u którego znajduje się 85 monitorów. wg wykazu poniżej. Kable do posiadanych monitorów dostarcza na swój koszt oferent. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wykaz monitorów z możliwością krwawego pomiaru ciśnienia posiadanych przez zamawiającego: Drager Infinity Delta, Philips IntelliVue MP30, Kappa MS 14303 Drager, Infinity Kappa Drager, Infinity Gamma XL, HP-Philips, GE C-LABII 64 MARQUETTE, Philips Xperia Flex Cardio FC 2010, Philips MX 500 Intellivue, Philips HemoSystem with X3 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 1 B.1: Kabel łączący przetwornik z monitorem

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Kompatybilny z monitorami wymienionymi w pozycjach A1.13 i A2.14 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Kable do nowo zakupionych monitorów lub na wymianę w trakcie obowiązywania umowy. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr1  B.2: Klamra do mocowania przetworników

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Klamra umożliwiająca mocowanie 8 czujników (do pomiaru ciśnienia krwawego, rzutu serca, strzykawek do pobierania krwi w układzie zamkniętym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | System mocowany bezpośrednio do stojaka do kroplówki bądź bezpośrednio do łóżka pacjenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | W opakowaniu minimalnie 5 sztuk a maksymalnie 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |