## 1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml | szt. | 336000 | 3360
2 | strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml | szt. | 360000 | 3600
3 | strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml | szt. | 400000 | 4000
4 | strzykawki 20 ml - skala co 1 ml | szt. | 500000 | 5000
5 | Tacka z koreczkami do strzykawek. Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone.Sterylizowane EO. | szt. | 200000
| maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt. | [6 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:
1) | zakończenie luer/poz. 1-4/
2) | trwała, nie ścieralna, przedłużona skala /poz. 1-4/
3) | maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt/poz. 1-4/
4) | logo lub nazwa własna producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze /poz.1-4/
*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)

## 2
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2- Strzykawki jednorazowego użytku
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | strzykawki 1 ml do insuliny z rozbieralną igłą,ze skalą co 0,01ml | szt. | 12000 | 120
2 | strzykawki 1 ml do TBC z rozbieralna igłą, ze skalą co 0,01 ml | szt. | 40000 | 400
3 | strzykawki Janety 100 ml | szt. | 12000 | 1200
……………………………………………………
| maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt. | [7 empty] | (Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:
1) | zakończenie luer
2) | maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt
3) | gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu typu oring strzykawek trzyczęściowych Janet 100 ml,
4) | logo lub nazwa własna producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze
*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4000 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =40 op.)

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 - Przyrządy do przetoczeń
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | przyrząd do przetaczania płynów | szt. | 400000
2 | przyrząd do przetaczania krwi | szt. | 18000
3 | przyrząd do szybkich przetoczeń | szt. | 1000
4 | przyrząd ocż | szt. | 1000
5 | przyrządy do płynów infuzyjnych zatrzymująca promienie UV dla leków wrażliwych na światło z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym i klapką z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, z dwuczęściową komorą kroplową o długości drenu minimum 180 -210 cm | szt | 1500
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
poz.1-5 bez ftalanów
poz.1
1) | Komora kroplowa wykonana z PP
2) | Długość komory ( części przezroczystej ) 55 mm
3) | Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na blistrze
4) | Zaciskacz rolkowy z miejscem na dern oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki"
5) | Długość drenu min. 165 mm
poz.2-3
1) | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,
2) | Szczelne połączenie z butelką z płynem lub workiem z krwią
3) | Elastyczna duża komora kroplowa– o długości ok.. 6-10 cm
4) | Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości 150 -210cm
5) | Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
6) | Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock
poz.4
1) | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
2) | Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości minimum 150 - 210 cm
3) | Duża komora kroplowa
4) | Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
5) | Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą łącznikiem Luer - Lock
6) | Opakowanie folia - papier
7) | Dodatkowa skala pomiarowa do OCŻ - Zamawiający dopuszcza skalę papierową

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 4 - Filtry oddechowe sterylne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przeźroczystej, pakowane pojedynczo, sterylny, z portem capno | szt | 18000
2 | przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem capno | szt | 8000
3 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przeźroczystej, sterylny | szt | 600
4 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylny | szt | 800
5 | wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny | szt | 3000
6 | filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci | szt | 6500
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
| poz. nr 1 |  |  | poz. nr 3 |  |  |  | poz. nr 5
1) | opakowanie folia- papier |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% |  |  | 1) | opakowanie folia- papier
2) | skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% |  | 2) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT - 50 ml |  |  | 2) | przestrzeń martwa w przedziale 15 - 20 ml
3) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata wilgoci max. 6 mg przy VT 500 ml |  | 3) | przestrzeń martwa max 10ml |  |  | 3) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT-500 ml
4) | przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis |  | 5) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 %
6) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 % | [5 empty] | poz. nr 4
1) | poz. nr 2 |  |  |  |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%
2) | opakowanie folia- papier |  |  |  |  | 2) | wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml
3) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% |  |  |  |  | 3) | przestrzeń martwa w przedziale 25 - 30 ml
4) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml |  |  |  |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml | [5 empty] | Poz. 6
6) | powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci celulozowej membrany |  |  |  |  | 1) | filtr elektrostytyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy
7) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis | [5 empty] | w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml
8) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 % |  |  |  |  | 2) | wydajność nawilżania 9 mg H2O /l przy Vt 500 ml
[6 empty] | 3) | objetość wew. 36 ml, masa 19 g
[6 empty] | 4) | z portem kapno, sterylny, zabezpiaczony Luer-lok
UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta. Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta. ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwoścć żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

## 5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 - Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, sterylne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | dwustronne szczotki do chirurgicznego mycia rąk (jedna strona szczotka, jedna strona gąbka nasączona chlorhexidine gluconate) pakowane pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności z pilniczkiem | szt | 50000 |  |  | 8
Zamawiający jako jednostka medyczna wymaga zaoferowania szczoteczek będących wyrobem medycznym.
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 6 - Zestaw do ratunkowej konikotomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą, z rurką 4,0mm z mankietem,strzykawka 5ml, miękka opaska. | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 - Rurki tracheostomijne dla noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurka tracheostomijna dla noworodków, bez mankietu lub z Mankietem TaperGuard - do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary od 2.5 do 4.5 co 0.5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP)- potwierdzenie na opakowaniu rurki Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napylony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką. 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii noworodków; 2. Rurka posiada mankiet specjalny niskoobjętościowy, niskociśnieniowy w kształcie stożka o potwierdzonej, w teście wewnętrznym producenta, zmniejszonej sile koniecznej do wyjęcia rurki o 30% i lepszej możliwości uszczelnienia przecieku, w porównaniu z rurką z mankietem baryłkowym. 3. Specjalnie zbudowany balonik kontrolny (zabudowany zaworek), dzieki czemu dziecko przypadkowo nie doprowadzi do rozszczelnienia | szt | 40
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 8 - Ostrze do dermatonu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrze do dermatonu pneumatycznego, zabezpieczone osłoną z trzema punktami stabilizacji | szt. | 50
2 | Siatka do poszerzenia przeszczepu kompatybilna z siatkownicą Mesh Graft II z funkcją cięcia w rozmiarze 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 9 - Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy Alaris
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do żywienia TPN kompatybilny z pompą Alaris GW800 z filtrem 1,2 um, długość minimum 240cm, zastawka antysyfonowa bez DEHP | szt | 1000
2 | Zestaw do pompy,długość ninimum 225cm z zastawką antysyfonowąż z filtrem15um, Kompatybilny za pompą Alaris GW800 | szt | 1000
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 10 - Wzierniki ginekologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku S; M; L pakowane pojedynczo. | szt. | 6000
Uwaga:
| opakowanie zbiorcze max. po 100szt. | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 11 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu MeGrath
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, sterylne łyżki do laryngoskopu McGrath, typ McIntosh, roz. 3-4, pakowane pojedynczo. | szt. | 1200
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 12 - Łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu MAC, ze światłowodem, rozm. 1 – 5 | szt. | 8000
2 | jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu Miller, ze światłowodem, rozm. 00 – 4 | szt. | 600
3 | rękojeść do laryngoskopu kompatyblina z jednorazową łyżką metalową z poz. 1 i 2, rozmiar standardowy, chropowaty | szt. | 60
4 | jednorazowy laryngoskop z łyżką metalową ze źródłem światła LED oraz z załadowanymi bateriami – gotowy do użycia, typ MAC i MILLER rozm. 00– 4 | szt. | 300
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Poz. 1 – 2
jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka,
zgodna z ISO – 7376
korpus i podstawa łyżki wykonana ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu
niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej
mocowanie łyżki do rękojeści za pomoca łożysk kulkowych
włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, okryte czarnym płaszczem z PCV, osłonięte dodatkowo tworzywem (PP)
średnica światłowodu na jego końcu 4,7 mm
konstrukcja światłowodu zapewniająca doskonała transmisję skupionego światła
konstrukcja mocowania łyżki – długi ogonek – zapobiegająca kontaktowi końca dystalnego łyżki z rękojeścią po zakończonej intubacji
rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym
na łyżce widoczne oznakowanie typu i rozmiaru
Poz. 4
jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop, gotowy do natychmiastowego użyciakojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie
łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu łyżki wielorazowej, z silnym skupionym, niezawodnym źródłem światła LED
koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny
na łyżce widoczne oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, typ łyżki
opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego / szybkiego wyjęcia

## 13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 13 - Ostrza artroskopowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Ostrza do shavera kompatybilne z rękojeścią Formula, kodowane kolorami, jednorazowego użytku, sterylne -typu "aggressive plus" -typu "tomcat" -typu "resector" w rozmiarach 3,5:4,0:5,0:5,5mm | szt. | 250
2 | Ostrze i frez 2w1 do resektowania tkanek miekkich i kości w rozmiarach 4,0:5,5mm, jednorazowego użytku, sterylne | szt | 50
Wymagania użytkownika:
| Użyczenia konsoli kompatybilnej z posiadanym sprzętem firmy Stryker przez okres trwania umowy | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 14- Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+ | szt. | 200
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 15 - Elektrody do neuromonitora
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiającą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 | szt. | 100
2 | Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 | szt. | 100
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 16 - Zestaw do dializy otrzewnowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pediatryczny zestaw do dializy otrzewnowej, kateter 8,5 Fr / 8 cm. | szt. | 7
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 17 - Elektrody do kardiostymulacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji przezprzełykowej diagnostycznej i terapeutycznej -ETE5C(punktowa, kierunkowa z biegunami węglowymi) elektroda 5 biegunowa, przekrój 5x7mm, wersja podstawowa | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 18
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 18 - Zestaw CEPAP
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Urządzenie wspomagające oddech pacenta w systemie otwartym, z podłączonym przedłużaczem 2,5x4,0mm o dł.200cm. Umożliwiające porozumienie się z pacjentem oraz zachowanie oddechu spontanicznego. Posiadający dwa porty: przeźroczysty umozliwiajacy kontrolowanie ciśnienia za pomocą manometru,monitorowania CO2, podawania tlenu, oraz zielony do podawania gazów. Wytwarzanie ciśnienia poprzez podawanie gazów przechodzących mprzez mikrokapilary podwyższające prędkość i wytwarzające wstrząsy, wirtualna zastawka PEEP w zakresie 5-20cm H2O,pozbawiona bezwładności. Stosowany przy ostrym obrzeku płuc, dający możliwość przeprowadzenia bronchoskopii przy ostrej hipoksemii, zapobiegające pooperacyjnej nieodmie, poprawiajacy PaO2 bez potrzeby intubacji. | szt. | 40
2 | Jednorazowa,szczelna maska z nadmuchiwanym kołnierzem, nasączona zapachem wanilli. Posiadajaca zawór regulujacy, kolorowe oznaczenia kodow na pierścieniu do mocowania silikonowej uprzeży. Bez zawartości ftalanów oraz lateksu.Rozmiary masek : mały-4, średni-5, duży-6. | szt. | 40
3 | Regulator FiO2, zaprojektowany pod odpowiednym kątem niwelującym bezpośredni przepływ tlenu przez oczy pacjent. Pozwalający na zmianę FiO2 w sytuacjach awaryjnych (30%,50%,100%) | szt. | 40
4 | Neoprenowa uprząż do mocowania maski. | szt. | 40
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Wymagania użytkownika:
Akcesoria kompatybine z urzadzeniem CPAP Boussinac typu VYGON

## 19
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 19 - Elementy wymienne do aparatu Neurosigin 100
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody laryngologiczne,krtaniowe, przeznaczone do monitorowania nerwów krtaniowych i nerwu X. Chirurgicznie nieinwazyjne z mozliwością podłączenia, umieszczenia na rurce intubacyjnej.Jednorazowe, sterylne. W zestawie kable do elektrod. | szt. | 100
2 | Próbnik bipolarny do monitorowania nerwów twarzowych.Długość od końcówki do uchwytu 100mm. Jednorazowy, sterylny. | szt. | 200
3 | Elektrody jałowe przeznaczone do zapiusu elektromiodgafu(EMG) oraz potencjałów czynnosciowych nerwów.Zestaw trzech elektrod-czewrwona,czarna i zielona-odpowiednia do przedwzmacniacza aparatu Neurosigin 100.Elektrody igłowe 30x20mm. | szt. | 100
Wymagania użytkownika:
| Akcesoria kompatybine z apartem Neurosigin 100 | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 20 - Zestaw do terapii ozonem
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy zestaw do ozonowania płynów infuzyjnych IS 05, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 50
2 | Filtr antybakteryjny 0,45um, sterylny. Pakowany pojedynczo, kompatybilny z aparatem do terapii ozonem. | szt. | 100
3 | Linia do ostrzykiwania ozonem OS-1, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 50
4 | Butelka do ozonowania krwi z kompletem linii - butelka prózniowa o pojemności 250ml, zawierająca 12ml cytrynianu sodu, zestaw transfuzyjny, igła motylek do perfuzji 1,1, rurka do perfuzji ozonu germstop z filtrem antybakteryjnym i zaciskiem rolkowym, strzykawka jednorazowa OZ 55,pojemność 50ml, plasty mocujące pojedynczo. | szt. | 50
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 21
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 21 - Mostek stomijny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mostek chirurgiczny stomijny, jednorazowy, sterylny długość 65mm i 90mm | szt. | 70
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 22
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 22 - Torba izolacyjna
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Torba izolacyjna na narządy, sterylna, jednorazowa, o wymiarach 50x50cm, bezlateksowa, wytrzymała, z tasiemkami umożliwiającymi zamknięcie torby | szt. | 100
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 23
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 23 - Bezpieczna kaniula do nakłucia przetoki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezpieczna kaniula do nakłuwania przetoki z membranową zastawką zwrotną, składającą się z ostrej igły z mechanizmem bezpiecznym zapobiegającym zakłuciu,plastikowej kaniuli wraz z tubusem o końcówce luer lock z wewnętrzną zastawką zwrotną. Rozmiary:15G/38mm,15G/30mm,16G/38mm,16G/30mm,17G/38mm,17G/30mm | szt. | 200
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 24
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 24 - Marker skórny, magnetyczny licznik igieł
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Marker skórny, jednorazowego użytku, sterylny ,nietoksyczny, nie rozmazujący się, nie podrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany,wyskalowana nasadka z podziałką do pomiarów w polu operacyjnym, końcówka zwykła | szt | 250
2 | Magnetyczne liczniki igieł posiadające blokady zamknięcia pozwalające na bezpieczne zamknięcie i utylizację przy możliwości ponownego otwarcia celem przeliczenia; zdejmowanie ostrzy oraz podwójny czarny magnes, ilość igieł 30/30 opakowanie; połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach; odporne na przebicie, zamykane ze wszystkich stron, produkt sterylny | szt | 8000 |  |  | 8
Poz. 2
| Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 25
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.25
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - Rękawice do Pracowni cytostatyków
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,0 , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość min.280mm, grubość na palcach min.0,20 mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N oraz po starzeniu min. 12 N. Rękawice w kategorii III typ B środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium)odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (przebadane min. 15 substancji cytostatycznych-potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiar S-XL. |  | para | 10000 |  |  | 8
2 | Rękawice przeznaczone do kontaktu z cytostatykami, ochronne, syntetyczne, niejałowe, nitrylowe, z przedłużonym mankietem, bezpudrowe. Kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), chlorowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Długość rękawicy minimum 300 mm, grubość typowa na palcu 0.14 mm, typowa na dłoni 0.13 mm oraz typowa na mankiecie 0.11 mm. Siła zrywu średnia przed starzeniem 10 N oraz średnia po starzeniu 10 N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-3), EN 374 1,2,4,5, EN 16523-1, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 374-4 oraz EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (przebadane min. 18 substancji cytostatycznych na poziomie >240 minut potwierdzone raportem badania wytwórcy). Poziom AQL 1.5 . Rozmiar S-XL. |  | para | 10000 |  |  | 23
3 | Rękawice ochronne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty z niechlorowaną opaską przylepn. Powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Długość rękawicy min. 300 mm, grubość średnia na palcu 0.19 mm, średnia na dłoni 0.17 mm oraz średnia na mankiecie 0.15 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Siła zrywu: średnia przed starzeniem min. 13 N oraz średnia po starzeniu min. 10 N (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Bez protein lateksu, poziom AQL 0.65. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ A), rękawice zgodne z EN 374, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 6.0 – 9.0 |  | para | 1500 |  |  | 23
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 26
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26 - Jednorazowa igła do podania botoksu
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa igła do podania botoksu do cystoskopów sztywnych, dł.35cm,23G śr.4,8F, regulowana kilkustopniowa głębokośc wkłucia 0,0,3,5mm. Zakończenie koloru czarnego-marker |  | szt | 200 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 27
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.27
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27 - Cewniki pH-mertyczne
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik pH-metryczny antymonowy,jednokanałowy,jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego.średnica 4,7F,liczba kanałów:1,wewnętrzna elektroda referencyjna,złącze modularne,kompatibilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ,współczynniki korekty temperatury zgodnie z oprogramowaniem Gastro Trac i AccuView |  | szt | 200
2 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku,średnica 6F, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm,6kanałów impedancji,wewnętrzna elektroda referencyjna,złącze modularne,kompatibilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ,współczynniki korekty temperatury zgodnie z oprogramowaniem AccuView/Reflux Software |  | szt | 100
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 28
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.28
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 28 - Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespoleń odbytniczych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, sterylne elastyczne haki chirurgiczne 5mm , ostre/nieostrzone do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia, kompatybilne z wielorazową samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star Retractor System. |  | szt | 240
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 29
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29 - Igła tępa do przygotowania cytostatyków i żywienia pozajelitowego
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła tępa, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2mm ) długości: 40 i 50 mm - do wyboru Zamawiającego, kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 2, sterylizowane tlenkiem etylenu, sterylne |  | szt | 2500
2 | Igła tępa, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długości: 25, 40 i 50 mm - do wyboru Zamawiającego, sterylizowane tlenkiem etylenu, |  | szt | 100
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 30
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.30
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30 - Zestaw do punkcji z igłą Veresa
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do punkcji:worek na wydzielinę 2000ml z zastawką antyrefluksową i zaworem spustowym;komplet drenów połączeniowych,strzykawka trzycięściowa 50/60ml lock,dren łączący z łącznikiem typu Y z zaworem automatycznym jednokierunkowym blokującym przepływ powietrza,igła Veresa 14G długość 100mm z kranikiem dwudrożnym |  | szt | 140
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 31
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.31
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku II
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-236/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 31 - Sprzęt do usuwania kamicy nerkowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw tytanowego stentu moczpowodowego 6F długość 20,22,24,26,28,30cm | szt | 40
2 | Rozszerzacz moczowodowy AQ z długim zwężeniem między 6F/część dydtalna/ a 12F/część proksymalna,/długość 60cm | szt | 100
3 | Prowadnik Amplatz ultra sztywny z nieruchomym rdzeniem,końcówkaprosta giętka o długość5cm,długość prowadnika 145,rozmiar 0,035;0,038 | szt | 400
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)