Nr sprawy D25M/251/N/20-40rj/20

Gdynia, dnia 08 września 2020 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: pomp infuzyjnych, stacji dokujących, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulania, ssaków próżniowych na potrzeby SOR w ramach Projektu pn.:”Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo”, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedziba w Gdyni, zwane dalej Zamawiającym, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz Dz. U. z 2020 poz. 288 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4, pkt 14 - ssak elektryczny:

Czy zamawiający zgodzi się na ssak umieszczony na podstawie jezdnej na kółkach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 2 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4, pkt 17 - ssak elektryczny:

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z maksymalną mocą do 230W ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na ssak z maksymalną mocą do 230W.

Pytanie nr 3 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie pompy tłokowej, bezolejowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę tłokową, bezolejową.

Pytanie nr 4 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie zbiorników z poliwęglanu o pojemności 2,5l

Odp.: Zamawiający dopuszcza zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2,5 l.

Pytanie nr 5 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc o maksymalnej mocy 150W ma na myśli, maksymalny pobór mocy ssaka?

Odp.: Zamawiający ma na myśli maksymalny pobór pomocy.

Pytanie nr 6 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z ilością diod w czaszy – 88? Ilość diod nie ma wpływu na walory kliniczne lampy, która spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów świetlnych – dotyczy l.p. 7

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z ilością diod w czaszy - 88.

Pytanie nr 7 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której sterowanie parametrami odbywa przy pomocy panelu – wyświetlacza LCD znajdującego się przy kopule? Oferowane rozwiązanie jest nowocześniejsze od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 11

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której sterowanie parametrami odbywa się przy pomocy panelu - wyświetlacza LCD znajdującego się przy kopule.

Pytanie nr 8 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy bez systemu z pamięcią ustawień parametrów świetlnych? – dotyczy l.p. 12

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bez systemu z pamięcią ustawień parametrów świetlnych. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 9 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w centralnym miejscu? – dotyczy l.p. 13

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w centralnym miejscu.

Pytanie nr 10 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z głębokością oświetlenia 110cm? – dotyczy l.p. 18

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z głębokością oświetlenia 110 cm. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „głębokość oświetlenia min. 90 cm”.

Pytanie nr 11 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z rozpiętością zogniskowanego oświetlenia 70cm – 140cm? – dotyczy l.p. 19

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z rozpiętością zogniskowanego oświetlenia 70 cm – 140 cm.

Pytanie nr 12 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 93? – dotyczy l.p. 22

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 93. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 85”.

Pytanie nr 13 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o całkowitym poborze mocy 60W dla lampy głównej oraz 60W dla lampy pomocniczej? – dotyczy l.p. 23

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy o całkowitym poborze mocy 60W dla lampy głównej oraz 60W dla lampy pomocniczej.

Pytanie nr 14 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby lampy operacyjne były kompatybilne i przygotowane do sterowania z poziomu systemu integracyjnego dla bloku operacyjnego?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby lampy  operacyjne były kompatybilne i przygotowane do sterowania z poziomu systemu integracyjnego dla bloku operacyjnego.

Pytanie nr 15 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Prosimy o wskazanie, jakim systemem sterowania salą operacyjną / systemem integracyjnym Zamawiający dysponuje?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby lampy operacyjne były kompatybilne z lampami na bloku operacyjnym w związku z czym na etapie tego postępowania nie ma potrzeby wskazania systemu sterowania lampami/systemu integracji.

Pytanie nr 16 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obudowę lampy w kształcie pełnego koła, przystosowaną do współpracy z przepływem laminarnym dzięki opływowemu kształtowi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza obudowę lampy w kształcie pełnego koła, przystosowaną do współpracy z przepływem laminarnym.

Pytanie nr 17 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wagą kopuły 9 kg, co nie ma żadnego znaczenia użytkowego dla Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę z wagą kopuły 9 kg. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „waga kopuły poniżej 15 kg”.

Pytanie nr 18 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 72 diody umieszczone w specjalnych soczewkach, co zapewnia większą bezcieniowość urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w 72 diody.

Pytanie nr 19 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z białymi diodami LED w tonach ciepłych i neutralnych, co zapewni możliwość regulacji temperatury barwowej urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę z białymi diodami LED w tonach ciepłych i neutralnych.

Pytanie nr 20 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z żywotnością źródeł światła 50 000 h, co jest parametrem podawanym przez czołowych producentów diod?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę z żywotnością źródeł światła 50 000 h. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „żywotność diody nie mniejsza niż 50 000 godzin”.

Pytanie nr 21 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę  ze sterowaniem parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na zawieszeniu przy kopule, co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę ze sterowaniem parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na zawieszeniu przy kopule.

Pytanie nr 22 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez systemu pamięci ustawień parametrów świetlnych? Zwracamy uwagę, że ustawienie oczekiwanych parametrów urządzenia zajmuje kilka sekund, nawet bez takiego systemu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę bez systemu pamięci ustawień parametrów świetlnych. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 23 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których uchwyty sterylne znajdują się w osi czasz, co zapewnia bardziej precyzyjne pozycjonowanie kopuł?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy, w których uchwyty sterylne znajdują się w osi czasz.

Pytanie nr 24 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 16-28 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 16-28 cm.

Pytanie nr 25 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła podstawowego w 8 stopniach i dodatkowo regulowanym światłem endoskopowym, co daje bardzo szeroki wybór ustawień?

Odp.: Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła podstawowego w przynajmniej 5 stopniach i dodatkowo regulowanym światłem endoskopowym.

Pytanie nr 26 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści natężenie światła regulowane w następującym zakresie 2000 – 8000 lx - światło endoskopowe, 25 000 – 130 000 lx  - światło robocze, co daje łączny zakres regulacji 1,5-100%?

Odp.: Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła regulowanym  w następującym zakresie 2000 – 8000 lx - światło endoskopowe, 25 000 – 130 000 lx  - światło robocze, co daje łączny zakres regulacji 1,5-100%.

Pytanie nr 27 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z głębokością oświetlenia 100 cm, co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzania nawet skomplikowanych procedur chirurgicznych?

Odp.: Zamawiający dopuści lampę z głębokością oświetlenia 100 cm. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „głębokość oświetlenia min. 90 cm”.

Pytanie nr 28 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z regulowaną temperaturą barwową w trzech stopniach 3800-4400-5000 K co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barową w trzech stopniach 3800-4400-5000 K.

Pytanie nr 29 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze współczynnikiem rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) 
o wartości 93, co jest różnicą niedostrzegalną dla oka ludzkiego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy ze współczynnikiem rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) 
o wartości 93. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 85”.

Pytanie nr 30 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z całkowitym poborem mocy dla obu czasz wynoszącym 120 W?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy z całkowitym poborem mocy dla obu czasz wynoszącym 120 W.

Pytanie nr 31 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z możliwością wymiany pojedynczej diody, przy zastrzeżeniu, że ze względów praktycznych najczęściej stosuje się wymianę modułu składającego się z 12 diod? Zwracamy uwagę, że awaria diody jest zdarzeniem o nikłym prawdopodobieństwie przy tak długim okresie ich żywotności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy z możliwością wymiany pojedynczej diody, przy zastrzeżeniu, że ze względów praktycznych najczęściej stosuje się wymianę modułu składającego się z 12 diod.

Pytanie nr 32 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 1:

Lp. 31.b Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z bolusem programowanym -  (dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml  0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 33 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 1:

Lp.41. Czy zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pompy z bolusem programowanym  1 sekundę – 24 h.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z bolusem programowanym  1 sekundę – 24 h.

Pytanie nr 34 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 1:

Lp.5. Czy Zamawiający ma na myśli stację dokującą pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 pomp strzykawkowych  LUB objętościowych

Odp.: Zamawiający ma na myśli stację dokującą pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 pomp strzykawkowych  LUB objętościowych. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 pomp strzykawkowych  lub objętościowych”.

Pytanie nr 35 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 1:

Lp.10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zasilanie sieciowe moc maksymalna (z pompami)  60VA lub na stację  z pompami umożliwiającą podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego  za pomocą  portu szeregowego RS232, przewodowego złącza sieciowego  RJ45 8-wtykowe, zewnętrznego standardowego złącza USB PC  typu Mini B slave. Zasilanie sieciowe moc maksymalna ( z pompami ) 75VA

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 36 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 1:

Lp.12. Czy zamawiający wyrazi zgodę na masę stacji dokującej 3,6 kg (+/- 0,5 kg) lub na stację  z pompami umożliwiająca podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego  za pomocą  portu szeregowego RS232, przewodowego złącza sieciowego  RJ45 8-wtykowe, zewnętrznego standardowego złącza USB PC typu Mini B slave.  Masa  stacji dokującej  max. 4,1 kg

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 37 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 3    Prosimy o dopuszczenie  Obudowa lampy w kształcie wieloboku foremnego minimalizująca zakłócenia przepływu laminarnego. Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność  w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 38 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 5    Prosimy o dopuszczenie   Niska waga całej  lampy nie więcej niż 55kg . gdyż sama niska waga czasy nie jest gwarancją niskiej wagi całej lampy.

Odp.: Zamawiający w zapisie SIWZ nie odnosił się do wagi całej lampy a wyłącznie do wagi kopuły. Zamawiający zmienia parametr wagi kopuły w pytaniu nr 161 na „waga kopuły poniżej 15 kg”

Pytanie nr 39 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 7  Prosimy o dopuszczenie Każda kopuła lampy wyposażona w 12 diod led Maksymalna wartość natężenia oświetlenia  160 000 luks dla każdej czaszy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza by  każda kopuła lampy była wyposażona w 12 diod led. Maksmalna wartość natężenia oświetlenia została opisana w pkt 16 i wynosi nie mniej niż 130 000 luks dla każdej kopuły.

Pytanie nr 40 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 11  Prosimy o dopuszczenie  Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu dotykowego (mniej awaryjny niż wymagany membranowy )  znajdującego się przy  przegubie kopuły.

Odp.: Zamawiający dopuszcza sterowanie parametrami  lamp przy pomocy panelu dotykowego znajdującego się przy przegubie kopuły.

Pytanie nr 41 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 13  Prosimy o dopuszczenie Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych w osi geometrycznej kopuły co jest  praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy z regulacją za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych w osi geometrycznej kopuły co jest praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Pytanie nr 42 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 15 Prosimy o dopuszczenie Regulacja natężenia światła  w 5 stopniach oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. Regulowane oświetlenie endoskopowe 500 lux .  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność  w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła podstawowego w przynajmniej 5 stopniach oraz regulowanym oświetleniem endoskopowym 500 lux.

Pytanie nr 43 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 17 Prosimy o dopuszczenie Natężenie światła regulowane w zakresie 10 ÷100%  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza natężenie światła regulowane w zakresie 10 ÷100% .  Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Natężenie światła regulowane w zakresie min. 30 ÷100%”.

Pytanie nr 44 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 18  Prosimy o dopuszczenie  Wgłębność  oświetlenia  105cm %  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wgłębność oświetlenia 105 cm. Zamawiający dokonał zmiany wymaganego parametru w odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pytanie nr 45 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 19 Prosimy o dopuszczenie  Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 45cm – 150 cm.  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę z zakresem rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 45cm – 150 cm.

Pytanie nr 46 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 21  Prosimy o dopuszczenie Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra)  95  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) o wartości nie gorszej niż 95”.

Pytanie nr 47 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 22 Prosimy o dopuszczenie Współczynnik rekonstrukcji koloru (R9)

85 – w diodach najnowszej generacji emitujących bezpośrednio światło białe nie ma konieczności  rekonstrukcji koloru czerwonego  Proponowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność i ergonomiczność w codziennej pracy.

Odp.: Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 85”.

Pytanie nr 48 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 23 Prosimy o dopuszczenie  Sumaryczny całkowity pobór mocy  dla obu czas 150 W

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę o całkowitym poborze mocy dla obu czasz 150 W.

Pytanie nr 49 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

dotyczy punktu 27  Prosimy o dopuszczenie Lampa z wymiennymi modułami diod w przypadku awarii. Wymiana całego modułu minimalizuje  kolejne uszkodzenie diod led ze względu na chwilowe zwiększenie natężenia prądu na pozostałych diodach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy z wymiennymi modułami diod.

Pytanie nr 50 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści obudowę lampy w kształcie koła bez otworów, której kształt nie zakłóca przepływu laminarnego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza lampy w kształcie kola bez otworów, której kształt nie zakłóca przepływu laminarnego.

Pytanie nr 51 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści kopułę lampy wyposażoną w 48 diod w konstrukcji jedno-ogniskowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kopułę lampy wyposażoną w 48 diod w konstrukcji jedno-ogniskowej.

Pytanie nr 52 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści sterowanie parametrami lampy przy pomocy panelu zlokalizowanego przy czasy lampy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza sterowanie parametrami lampy przy pomocy panelu zlokalizowanego przy czasy lampy.

Pytanie nr 53 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści lampy bez systemu pamięci ustawień parametrów świetlnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy bez systemu pamięci ustawień parametrów świetlnych. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 54 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści natężenie światła regulowane w zakresie 25-100%?

Odp. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Natężenie światła regulowane w zakresie min. 30 ÷100%”.

Pytanie nr 55 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści regulowaną temperaturę barwową w zakresie 3700-6700K?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę z regulowaną temperaturę barwową w zakresie 3700-6700K

Pytanie nr 56 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści całkowity maksymalny chwilowy pobór mocy 100W?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę o całkowitym maksymalnym chwilowym poborze mocy 100W.

Pytanie nr 57 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rozpiętość zogniskowanego oświetlenia 60-140 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę o rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 60-140 cm.

Pytanie nr 58 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści najnowsze stanowisko do znieczuleń, którego światowa premiera miała miejsce pod koniec 2019 roku z jedną dużą szufladą, pozwalającą na przechowanie akcesoriów używanych z aparatem, a nawet przechowanie butelek z anestetykiem w pozycji pionowej; ponadto szuflada jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem – zamknięcie na klucz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z jedną dużą szufladą.

Pytanie nr 59 - Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 9 Czy zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z nowocześniejszym rozwiązaniem, ciśnienia gazów  sieci centralnej oraz ciśnienia gazów w butlach rezerwowych są  one prezentowane na ekranie aparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń o cechach i funkcjonalnosciach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 60- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z uchwytem na jeden parownik?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z uchwytem na jeden parownik.

Pytanie nr 61- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 14 Czy Zamawiający dopuszcza aparat z elektronicznym mieszalnikiem bez indywidualnych przepływomierzy dla poszczególnych gazów, z możliwością ustawienia przepływu świeżego gazu od 0,2 do 15 L/min i prezentacją udziałów gazów z podawanej mieszaniny na tzw. wirtualnych przepływomierzach? Proszę zauważyć, że elektroniczny mieszalnik nie wymaga oddzielnego ustawiania poszczególnych gazów, ustawiane jest stężenie O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta i całkowity przepływ świeżego gazu, reszta jest kalkulowana automatycznie bez  ingerencji operatora.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń  z elektronicznym mieszalnikiem bez indywidualnych przepływomierzy dla poszczególnych gazów, z możliwością ustawienia przepływu świeżego gazu od 0,2 do 15 L/min i prezentacją udziałów gazów z podawanej mieszaniny na tzw. wirtualnych przepływomierzach.

Pytanie nr 62- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 20 Czy Zamawiający oczekuje ze względów bezpieczeństwa aby zasilanie podgrzewania układu było realizowane wewnętrznie bez dodatkowych zewnętrznych przewodów zasilających?

Odp.: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie nr 63- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 21 Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczuleń bez dodatkowego wyjścia świeżych gazów, tego typu wentylacja jest bardzo rzadko stosowana? Oferowany przez nas aparat posiada możliwość wentylacji mechanicznej w trybie objętościowym nawet od 10 ml, co zapewnia skuteczną wentylację dla najmniejszych nawet pacjentów. Proszę wziąć także pod uwagę aspekt ekonomiczny, ta rzadko wykorzystywana funkcja podnosi cenę urządzenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez dodatkowego wyjścia świeżych gazów. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 64- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez sygnalizacji odłączenia pochłaniacza? Tego typu alarm jest typowo techniczny i charakterystyczny dla aparatów Mindray?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez sygnalizacji odłączenia pochłaniacza. W tym zakresie Zamawiający wykreśla z pkt 25 powyższy wymóg.

Pytanie nr 65- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 26 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością stosowania zamiennych pochłaniaczy jednorazowych podczas operacji bez rozszczelnienia układu i bez użycia narzędzi oraz wielorazowych pochłaniaczy, których wymiana jest realizowana bez użycia narzędzi, ale może powodować  rozszczelnienie układu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z możliwością stosowania zamiennych pochłaniaczy jednorazowych podczas operacji bez rozszczelnienia układu i bez użycia narzędzi oraz wielorazowych pochłaniaczy, których wymiana jest realizowana bez użycia narzędzi, ale może powodować  rozszczelnienie układu.

Pytanie nr 66- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 27 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zastawki: wdechowa i wydechowa są widoczne po uniesieniu pokrywy? Jeśli lekarz prowadzący znieczulenie mając wiele innych elementów pozwalających na stwierdzenie oddychania pacjenta, zechce jednak zobaczyć zastawki, to czynność uniesienia pokrywy nie zajmie więcej niż sekundę i nie spowoduje żadnych przerw ani błędów w pracy urządzenia. Zastawki wdechowa i wydechowa można zdemontować i poddać procesowi sterylizacji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń w którym zastawki: wdechowa i wydechowa są widoczne po uniesieniu pokrywy.

Pytanie nr 67- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 29 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z respiratorem tłokowym napędzanym  elektrycznie i sterowanym elektronicznie, jest to  ekonomiczne rozwiązanie, niższe koszty eksploatacji ponieważ respirator nie zużywa do napędu drogich gazów medycznych? Ten typ respiratora zapewnia także kontynuację wentylacji mechanicznej w przypadku braku dopływu gazów z sieci centralnej i z butli rezerwowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z respiratorem tłokowym napędzanym  elektrycznie i sterowanym elektronicznie.

Pytanie nr 68- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 30 Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulenia z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po bezpiecznym przełączeniu z wentylacji mechanicznej na zasadzie wybierz tryb wentylacji- potwierdź wybór. Ten sposób przełączenia jest bezpieczniejszy i dokonywany świadomie w porównaniu do nieco leciwego rozwiązania czyli przełączania za pomocą dźwigni.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważne rozwiązanie do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 69- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 33 Czy Zamawiający oczekuje także trybu wentylacji synchronizowanej przy wentylacji objętościowo (VC-SIMV) i ciśnieniowo kontrolowanej (PC-SIMV) oraz możliwości wspomagania oddechów pacjenta (VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS)?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu z takim parametrem.

Pytanie nr 70- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 35 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez trybu wentylacji w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza  aparat do znieczuleń bez trybu wentylacji w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 71- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 39 Czy spełni oczekiwania Zamawiającego regulacja ciśnienia wdechowego od min 7 cmH2O?

Odp.: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie nr 72- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 45 Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalacza ciśnieniowego, który jest mniej skutecznym rozwiązaniem niż wyzwalanie przepływowe ponieważ wymaga znacząco większego wysiłku pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez wyzwalacza ciśnieniowego w zakresie min 1-15 cmH2O. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 73- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 47 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV, ale z niskim i wysokim alarmem MV? Powielanie alarmów może powodować konsternację personelu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń  bez alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV, jednocześnie posiadający  niskie i wysokie alarmy MV. Zamawiający wykreśla powyższy parametr opisany w pkt. 47 jako wymagany.

Pytanie nr 74- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 48 Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechów, aparat jest wyposażony w alarmy bezdechu, a kontrola  zbyt niskiej lub zbyt wysokiej częstości oddechowej może być prowadzona w kardiomonitorze będącym wyposażeniem stanowiska, na zasadzie pomiaru impedancyjnego z elektrod EKG.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń  bez alarmu niskiej i wysokiej bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechów. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 75- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 53 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmów technicznych charakterystycznych dla firmy Mindray, u pozostałych producentów zabezpieczenia i wprowadzone rozwiązania są na wyższym i skuteczniejszym poziomie, nie wymagającym tego typu alarmów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez dodatkowych alarmów tecznicznych. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 76- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 54 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym użytkownik może przeglądać wszystkie alarmy/błędy jakie wystąpiły przy prowadzeniu znieczulenia dla konkretnego przypadku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń w którym użytkownik może przeglądać wszystkie alarmy/błędy jakie wystąpiły przy prowadzeniu znieczulenia dla konkretnego przypadku.

Pytanie nr 77- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 58 Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru I:E? To funkcja istotna raczej w trakcie prowadzenia długotrwałej terapii oddechowej na intensywnej terapii? Ponadto w oferowanym przez nas aparacie prezentowany jest w sposób ciągły aktualnie aplikowany stosunek I:E, a zmiany parametrów wpływających na jego wartość są odzwierciedlane i prezentowane na ekranie respiratora aparatu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez pomiaru I:E. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 78- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 64 Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją pętli ciśnienia-objętość i objętość-przepływ, z zapisem pętli referencyjnej, prezentacją jednoczasową parametrów pętli aktualnie kreślonej i zapisanej oraz prezentacją podatności i oporów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważny do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 79- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 70 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez trendów graficznych i tabelarycznych? Ustawienia i aplikowane parametry są zapisywane numerycznie w dostępnym Dzienniku zdarzeń, do którego użytkownik ma dostęp także podczas pracy aparatu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez trendów graficznych i tabelarycznych. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 80- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 71 Czy Zamawiający oczekuje także Timera, zliczającego czas od ustawionej wartości do zera? Jest to wielu przypadkach funkcja lepsza niż stoper.

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza Timer zliczający czas od ustawionej wartości do zera.

Pytanie nr 81- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 77 Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulania ze zintegrowanym fabrycznie ssakiem inżektorowym, z dwiema wielorazowymi butlami o pojemności łącznej 1400 ml, z możliwością stosowania wkładów jednorazowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważny do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 82- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 79 Czy Zamawiający dopuści aparat z modułem gazowym wbudowanym w aparat, który może być jednak przenoszony pomiędzy urządzeniami tej samej serii? Aktualny zapis jest cechą charakterystyczną dla firmy Mindray i uniemożliwia złożenie ważnych ofert innym producentom, ponadto po krótkim namyśle należy stwierdzić, że przenoszenie modułu gazowego z aparatu do monitora nie optymalizuje ani podnosi jakości pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważny do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 83- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 82 Czy spełni wymagania Zamawiającego obsługa poprzez ekran dotykowy rezystancyjny, umożliwiający sterowanie w rękawiczkach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 84- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 84 Czy spełni wymagania Zamawiającego akumulator wymieniany przez serwis co 2 lata, podczas rutynowych przeglądów wymaganych przez prawo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza akumulator opisany w pytaniu.

Pytanie nr 85- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 87 Czy spełni wymagania Zamawiającego wyjście sygnałowe DisplayPort, będące najnowszym standardem do przekazywania obrazów cyfrowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 86- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 90 Czy Zamawiający dopuści monitor bez inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO, współpracujący z analogiczną metodą pomiarową Edwards?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 87- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 90 Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru saturacji ośrodkowej krwi żylnej, EEG, oksymetrii tkankowej i mechaniki oddechowej z VCO2?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru saturacji ośrodkowej krwi żylnej, EEG, oksymetrii tkankowej i mechaniki oddechowej z VCO2 Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 88- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 90 Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar BIS i NMT za pomocą osobnych monitorów, przekazujących zmierzone wartości do oferowanego monitora, w celu wyświetlenia na ekranie, zapisu w trendach i udostępnienia w sieci?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 89- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 91 Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor z możliwością rozbudowy o podłączenie aparatów do znieczulania i respiratorów Draeger, oraz respiratora Maquet Servo-i, pulsoksymetrów Masimo i Nellcor, monitorów Edwards, bez monitora tcPO2/PCO2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ..

Pytanie nr 90- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 92 Czy spełni wymagania Zamawiającego ustawianie wzmocnienia EKG, do wyboru 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 mV/cm bez ustawienia „auto”, ponieważ zapis EKG jest kalibrowany?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ..

Pytanie nr 91- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 95 Czy spełni wymagania Zamawiającego wykrywanie 12 arytmii algorytmem ACE opartym na logice eksperckiej naśladującej logikę człowieka, dającym najlepszą wykrywalność faktycznych arytmii i najmniej fałszywych alarmów, bez wykrywania AF?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 92- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 96 Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar odchylenia ST w zakresie od -1,5 do +1,5 mV, znacznie przekraczający wartości spotykane w praktyce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 93- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 97 Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru odcinka QT i bez obliczania wartości Qtc?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru odcinka QT i bez obliczania wartości Qtc. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 94- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 99 Czy spełni wymagania Zamawiającego przesuw fali oddechu wybierany z zakresu: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s i zakres pomiarowy częstości oddechu 0 – 150 R/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 95- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 100 Czy spełni wymagania Zamawiającego zakres pomiaru częstości pulsu 26 – 239 P/min, oferowany przez moduły OEM wiodących algorytmów pomiarowych Masimo i Nellcor?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 96- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 101 Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar ciśnienia z odstępami ustawianymi od 1 minuty do 240 minut, z ustawianiem ciśnienia pierwszego pompowania automatycznie do wybranej kategorii wiekowej pacjenta, bez wyświetlania częstości pulsu z pomiaru ciśnienia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 97- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 109 Czy Zamawiający dopuści monitor bez trybu intubacji?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez trybu intubacji.

Pytanie nr 98- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 110 Czy spełnią wymagania Zamawiającego trendy 96 godzinne wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów, z rozdzielczością 1-minutową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie nr 99- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 111 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji full disclosure?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez funkcji full disclosure. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 100- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 112 Czy spełni wymagania Zamawiającego zapamiętywanie 150 zdarzeń zawierających 20-sekundowe odcinki krzywych dynamicznych i wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równważne do opisanego w SIWZ. Zamawiający ponadto zmienia liczbę zapamiętywanych zdarzeń do minimum 150.

Pytanie nr 101- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 113 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji obliczeń nerkowych i bez funkcji obliczani poziomu świadomości wg. skali Glasgow?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez funkcji obliczeń nerkowych i bez funkcji obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow.  Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 102- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 120 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji podziału procesu znieczulania na etapy?

Odp.: Zamawiający dopuści monitor bez funkcji podziału procesu znieczulania na etapy. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 103- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, zadanie nr 3:

Lp. 121 Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar zwiotczenia monitorem ToFscan z czujnikiem drgań 3D, przekazującym wyniki pomiarów do oferowanego monitora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 104- Dotyczy zadania nr 3, załącznika nr 6 do SIWZ:

§9 ust. 1 §9 ust. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiejeszenie wysokości kar umownych na:

pkt. 1) na 0,2%

pkt. 4) na 0,2%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 105- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 3:

Prosimy o dopuszczenie pomp z klasą ochronności zgodną z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, urządzenie odporne na  defibrylację.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy z klasą ochronności zgodną z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, urządzenie odporne na  defibrylację.

Pytanie nr 106- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 4:

Prosimy o dopuszczenie pomp mogących pracować w karetkach pogotowia na akumulatorze wewnętrznym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy mogących pracować w karetkach pogotowia na akumulatorze wewnętrznym.

Pytanie nr 107- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 5 i 6:

Prosimy o dopuszczenie pomp, które posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty dla urządzeń medycznych. Producent uzyskał je po spełnieniu wszystkich niezbędnych norm, również tych określonych w normie CISPR 11 lub równoważnej.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż oferowane pompy zgodnie z wymogami SIWZ muszą posiadać wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, aby wprowadzić je do obrotu jako wyrób medyczny. Zamawiający wymaga, aby pompy mogły pracować w środowisku elektromagnetycznym.

Pytanie nr 108- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 10:

Prosimy o dopuszczenie pompy umożliwiającej podaż przez 10 godzin z prędkością 5ml/godzinę.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy umożliwiające podaż przez 10 godzin z prędkością 5ml/godzinę.   Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 10 godzin przy przepływie 5ml/h”.

Pytanie nr 109- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 12:

Prosimy o dopuszczenie i uznanie za równoważne ze złączem podczerwieni pomp wyposażonych w powszechny standard komunikacji - WiFi oraz RS232.

Odp.: Zamawiający  dopuszcza i uzna za równoważne pompy ze złączem podczerwieni wyposażonych w powszechny standard komunikacji - WiFi oraz RS232.

Pytanie nr 110- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 15:

Prosimy o dopuszczenie pomp blokowanych standardową kombinacją dwóch klawiszy a nie kodem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy blokowane kombinacją dwóch klawiszy jak i również pompy blokowane kodem.

Pytanie nr 111- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 16 i 17:

Prosimy o dopuszczenie pompy – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem okluzji; Pojemność biblioteki 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 112- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 17:

Prosimy o dopuszczenie pomp których biblioteka leków ma pojemność do 2000 poz. a leki są wstawiane zgodnie z pozycją na liście. W ten sposób leki najczęściej stosowane mogą znaleźć się na początku listy bez konieczności długotrwałego przewijania listy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy których biblioteka leków ma pojemność do 2000 poz. a leki są wstawiane zgodnie z pozycją na liście.

Pytanie nr 113- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 18:

Prosimy o dopuszczenie nieznacznie cięższych pomp, których waga z uchwytem wynosi jedynie 2,5 kg.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy, których waga wynosi maksymalnie 2,5 kg. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Masa pompy wraz z uchwytem do mocownia na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5kg”.

Pytanie nr 114- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 19:

Prosimy o dopuszczenie pomp bez wbudowanej w obudowę rączki do przenoszenia i mocowania do stojaków i kolumn. Raczka taka może być dołączona i zdejmowana jednym ruchem bez stosowania narzędzi.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy bez wbudowanej w obudowę rączki do przenoszenia.

Pytanie nr 115- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 22:

Prosimy o dopuszczenie pompy bez osłony tłoka . Pompa wyposażona jest w zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem tłoka strzykawki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy bez osłony tłoka. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 116- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 29:

Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością programowania infuzji w jednostkach ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg, min, godzinę, 24 godzinę i tryb wagi.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy z możliwością programowania infuzji w jednostkach ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg, min, godzinę, 24 godzinę i tryb wagi.

Pytanie nr 117- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 30:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w opcję przeliczania wagi pacjenta 0,1 – 300 kg bez opcji powierzchni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy wyposażone w opcję przeliczania wagi pacjenta 0,1 – 300 kg bez opcji powierzchni.

Pytanie nr 118- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 31:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji -bolus ręczny i automatyczny z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta pompa posiada zabezpieczenie przed manualnym przesunięciem tłoka.

Szybkości podaży bolusa 0,1 – 2000 ml/h

Programowany – dawka lub objętość/czas: 0,1-999 jednostek / 0,1  - 2000 ml.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy wyposażonej w bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji -bolus ręczny i automatyczny z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia.

Pytanie nr 119- Dotyczy zadania nr 1, pozycja 32a/b/c:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w jeden standardowy tryb wypełniania linii. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o wypełnieniu linii: ręcznie lub przy użyciu pompy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę o takim rozwiązaniu jako równoważnym do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 120 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 35:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w litowo-jonową inteligentną baterię, poziom naładowania wyświetlane na ekranie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę wyposażoną w litowo-jonową inteligentną baterię, poziom naładowania wyświetlane na ekranie.

Pytanie nr 121 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 36:

Prosimy o dopuszczenie pompy programowanej w jednostkach: ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg / min, h, 24h.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy programowanej w jednostkach: ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg / min, h, 24h.

Pytanie nr 122 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 43:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w 12 poziomów ciśnienia okluzji podawanych w mmHg, kPa, PSI, bar. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy wyposażone w 12 poziomów ciśnienia okluzji podawanych w mmHg, kPa, PSI, bar. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.

Pytanie nr 123 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 44:

Prosimy o dopuszczenie pompy z wyświetlaczem kolorowym, graficznym - LCD 3,5”; format 16:9

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy z wyświetlaczem kolorowym, graficznym - LCD 3,5”; format 16:9.

Pytanie nr 124 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 46:

Prosimy o uznanie za równoważne pomp wyposażonych w rejestr zdarzeń: 2000 zdarzeń w formie komunikatów oraz serwis log: historia błędów, sytuacja, w której zakupione pompy nie będą pracowały przez okres 10 lat w praktyce klinicznej raczej się nie zdarza.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy wyposażone w rejestr zdarzeń: 2000 zdarzeń w formie komunikatów oraz serwis log. Zamawiający usuwa zapis „gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”.

Pytanie nr 125 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 49:

Prosimy o dopuszczenie pompy w której wartość ciśnienia zaprogramowanego i ciśnienia aktualnego są prezentowane formie cyfrowej i jednocześnie w formie piktogramu. Belka piktogramu zmienia kolor w miarę zbliżania się do wartości granicznej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważny do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 126 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 51:

Prosimy o dopuszczenie pomp wyposażonych w tryb nocny i dzienny z automatycznym ich przełączaniem. Jakakolwiek operacja na klawiaturze wzbudza wyświetlacz do normalnej jasności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy wyposażone w tryb nocny i dzienny jedynie z automatycznym ich przełączaniem.

Pytanie nr 127 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 53:

Prosimy o dopuszczenie pomp nie wyposażonych w system wyświetlania trendów.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy nie wyposażonych w system wyświetlania trendów.

Pytanie nr 128 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 55:

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bibliotekę leków -  możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr jako równoważny do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 129 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 60:

Prosimy o dopuszczenie pompy nie wyposażonej w alarm rozłączenia linii/spadku ciśnienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy nie wyposażonej w alarm rozłączenia linii/spadku ciśnienia.

Pytanie nr 130 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 66:

Prosimy o dopuszczenie pompy bez alarmu blokady klawiatury.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy bez alarmu blokady klawiatury.

Pytanie nr 131 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 68:

Prosimy o dopuszczenie pomp z możliwością łączenia po 2 bez użycia dodatkowych narzędzi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompy z możliwością łączenia po 2 bez użycia dodatkowych narzędzi.

Pytanie nr 132 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokująca poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej z zasilaniem wszystkich gniazd. Gniazda pomp w stacji są zasilane niskim bezpiecznym napięciem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza stację dokującą z zasilaniem wszystkich gniazd.

Pytanie nr 133 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokująca poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie pomp, które przed umieszczeniem w stacji dokującej wymagają odłączenia elementu mocującego, co jednak jest czynnością bardzo prostą.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pompy, która przed umieszczeniem w stacji dokującej wymagają odłączenia elementu mocującego, co jednak jest czynnością bardzo prostą.

Pytanie nr 134 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokująca poz. 9 i 10:

Prosimy o dopuszczenie stacji bez wyspecyfikowanej maksymalnej mocy na gniazdo i całą stację.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stacji bez wyspecyfikowanej maksymalnej mocy na gniazdo i całą stację.

Pytanie nr 135 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokująca poz. 12:

Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej o wadze do pięciu kilogramów. Waga stacji wynika z wbudowanego akumulatora do wyświetlania i podtrzymywania danych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza stację o wadze do 5 kilogramów. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Masa stacji dokującej do 5 kg”.

Pytanie nr 136 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokująca poz. 13:

Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej o wymiarach 282 x 171 x 95 (dł. x szer. x wys.)

Odp.: Zamawiający dopuszcza stację o wymiarach 282 x 171 x 95 (dł. x szer. x wys.) .

Pytanie nr 137 Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 10:

Zwracamy się z prośbą o dopisanie zastrzeżenie „nie dotyczy zadania nr 2” w w/w ustępie.

Lampy operacyjne będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 nie mogą być 
w swobodny sposób zastąpione przy użyciu urządzenia zastępczego, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących 
w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający zgadza się na dopisanie zastrzeżenia „nie dotyczy zadania nr 2”. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 138 Dotyczy projektu umowy, §9 ust. 1 pkt 2) :

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów w sposób następujący:

„w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień opóźnienia”.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji, §9 ust. 1 pkt 2) po zmianie ma następujące brzmienie:

„w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy naprawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.

Pytanie nr 139 Dotyczy zadania nr 1, pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140 Dotyczy zadania nr 1, pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe nie przystosowaną do pracy w środowiskach elektromagnetycznych ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141 Dotyczy zadania nr 1, pkt 19:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 142 Dotyczy zadania nr 1, pkt 17:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143 Dotyczy zadania nr 1, pkt 29:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez możliwości programowania powierzchni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 Dotyczy zadania nr 1, pkt 31:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml,  objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Ręcznego przesunięcia tłoka” ?  Taki tryb nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 145 Dotyczy zadania nr 1, pkt 32:

Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, zalecanym oraz niewyświetlanym ?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli:

- obowiązkowy do podania prędkości i czasu podawanych leków

- zalecany do podania parametrów dodatkowych np. objętość, graficzne przedstawienie ciśnienia

- niewyświetlany związany z informacjami schowanymi/ukrytymi w menu dostępnym z czoła pomopy.

Pytanie nr 146 Dotyczy zadania nr 1, pkt 32:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem niewyświetlanym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 147 Dotyczy zadania nr 1, pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 Dotyczy zadania nr 1, pkt 43:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 149 Dotyczy zadania nr 1, pkt 44:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej ekranu 4,3 cala ? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ kolorowy i duży, dotykowy ekran jest o wiele wygodniejszy i lepiej widoczny podczas pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej ekranu 4,3 cala.

Pytanie nr 150 Dotyczy zadania nr 1, pkt 50:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 151 Dotyczy zadania nr 1, pkt 53:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 152 Dotyczy zadania nr 1, pkt 54:

Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli możliwość wpisania konkretnego oddziału, na którym pompa się znajduje. Takie parametry usprawniają późniejszą ewidencje urządzeń, zwłaszcza na etapie jego użyczania.

Pytanie nr 153 Dotyczy zadania nr 1, pkt 54:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza pompe strzykawkowa z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału.

Pytanie nr 154 Dotyczy zadania nr 1, pkt 63:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki jako rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 155 Dotyczy zadania nr 1, pkt 68:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156 Dotyczy zadania nr 1, stacja dokujaca pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą z przykręcanym mocowaniem oferowanych pomp z szybkim demontażem uchwytu mocującego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 157 Dotyczy zadania nr 4, pkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o następujących parametrach: Bez możliwości rozbudowy ssaka o dodatkowe zbiorniki (ssak z 2 zbiornikami)

Odp.: Zamawiający odstęuje od wymogu możliwości rozbudowy o 2 dodatkowe zbiorniki – wykreśla wymóg z pkt 13 dla zadania nr 4.

Pytanie nr 158 Dotyczy zadania nr 4, pkt 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o następujących parametrach: Waga ssaka 30 kg

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ssak o wadze 30 kg.

Pytanie nr 159 Dotyczy zadania nr 4, pkt 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o następujących parametrach: Maks. moc 500 W

Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ssak o max mocy 500W.

Pytanie nr 160 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 3 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z obudową w kształcie koła bez otworu w jej centralnej części? Oferowana lampa posiada kształt przystosowany do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym dzięki odpowiednio wyprofilowanej obudowie. Pragniemy zauważyć, iż jakiekolwiek otwory w obudowie lampy stanowią potencjalne miejsce gromadzenia się brudu i znacznie utrudniają dezynfekcję.

Odp.: Zamawiający dopuszcza  lampę operacyjną z obudową w kształcie koła bez otworu w jej centralnej części.

Pytanie nr 161 Dotyczy zadania nr 2:

(dot. Lp. 5 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wadze kopuły 15 kg ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o wadze kopuły 15 kg. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „waga kopuły poniżej 15 kg”.

Pytanie nr 162 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 7 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła wyposażona jest w 54 diody LED? ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli jest w stanie zagwarantować perfekcyjne oświetlenie pola zabiegowego

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła wyposażona jest w 54 diody LED.

Pytanie nr 163 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 11 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze sterowaniem parametrami lampy przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na przegubie czaszy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną ze parametrami lampy przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na przegubie czaszy.

Pytanie nr 164 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 13 Parametry techniczne) ) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją ustawienia lampy za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego w centralnej części kopuły oraz dodatkowo za pomocą trzech uchwytów brudnych rozlokowanych na krawędziach kopuły?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną  z regulacją ustawienia lampy za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego w centralnej części kopuły oraz dodatkowo za pomocą trzech uchwytów brudnych rozlokowanych na krawędziach kopuły.

Pytanie nr 165 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 14 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 180 – 290mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 180 – 290mm.

Pytanie nr 166 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 15 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w 8 stopniach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza  lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w przynajmniej 5 stopniach.

Pytanie nr 167 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 17 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 30-100% ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 30-100%. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Natężenie światła regulowane w zakresie min. 30 ÷100%”.

Pytanie nr 168 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 18 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z głębokością oświetlenia na poziomie 93 cm, co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzania rozległych i głębokich zabiegów chirurgicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z głębokością oświetlenia na poziomie 93 cm. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „głębokość oświetlenia min. 90 cm”.

Pytanie nr 169 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 19 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem rozpiętości zogniskowanego oświetlenia w zakresie 67-160 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z zakresem rozpiętości zogniskowanego oświetlenia w zakresie 67-160 cm.

Pytanie nr 170 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 20 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z temperaturą barwową 4500K? jest to temperatura najbardziej zbliżona do naturalnego światła.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z temperaturą barwową 4500K.

Pytanie nr 171 Dotyczy zadania nr 2:

( dot. Lp. 27 Parametry techniczne) Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której wymieniane są moduły diodowe w przypadku wystąpienia awarii? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody led gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której wymieniane są moduły diodowe w przypadku wystąpienia awarii.

Pytanie nr 172 Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał lampy operacyjnej z jednoczęściową osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego?.

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza lampę operacyjną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.

Pytanie nr 173 Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał lampy operacyjnej z możliwością rozbudowy o kamerę HD w dowolnym czasie?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 174 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń wyposażony w 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V.

Pytanie nr 175 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 10 Czy Zamawiający zaakceptuje zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych oraz min. 30 min. w warunkach ekstremalnych ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń o zasilaniu awaryjnym aparatu na 90 minut w warunkach standardowych oraz min. 30 min. w warunkach ekstremalnych.

Pytanie nr 176 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15l/min;  powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10l/ min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15l/min;  powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10l/ min.

Pytanie nr 177 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z pneumatycznym mieszalnikiem świeżych gazów.

Pytanie nr 178 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści dostosowanie do znieczulenia z niskim przepływami: ustawienie przepływu świeżych gazów od min. 100 ml/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z ustawieniami przepływu świeżych gazów od min. 100 ml/min.

Pytanie nr 179 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu.

Pytanie nr 180 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności 25-75l/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z obejściem tlenowym (bypass tlenowy) o wydajności 25-75l/min.

Pytanie nr 181 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-10 l/min.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z dodatkowym, zintegrowanym z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-10 l/min.

Pytanie nr 182 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt  Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z pochłaniaczem dwutlenku węgla o pojemności 1,37l.

Pytanie nr 183 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym.

Pytanie nr 184 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie 4-30 cmH2O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń dodatnim ciśnieniem końcowym wydechowym PEEP w zakresie 4-30 cmH2O.

Pytanie nr 185 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8.

Pytanie nr 186 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 do 60 cmH2O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z regulacją ciśnienia  ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 do 60 cmH2O.

Pytanie nr 187 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 2 do 40 cmH2O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z regulacją ciśnienia wspomagania w zakresie 2 do 40 cmH2O.

Pytanie nr 188 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 44 Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-10l/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z regulacją czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-10l/min.

Pytanie nr 189 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 45 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odp.: Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 190 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 191 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt  Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie ekranu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kolorowym ekranem respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na specjalnym wysięgniku.

Pytanie nr 192 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 71 Czy Zamawiający dopuści stałe wyświetlana na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz wbudowany stoper

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń ze stałym wyświetlaniem na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz wbudowanym stoperem.

Pytanie nr 193 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt  umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetleniem daty bez jej ciągłej wizualizacji ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń umożlwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetleniem daty bez jej ciągłej wizualizacji.

Pytanie nr 194 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15” i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kolorowym pojedynczym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15” i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli.

Pytanie nr 195 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 82 Czy Zamawiający dopuści dotykowy w technologii rezystancyjnej umożliwiający obsługę w rękawiczkach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z ekranem dotykowym w technologii rezystancyjnej umożliwiający obsługę w rękawiczkach.

Pytanie nr 196 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 90 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł pomiarowy oksymetrii tkankowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez możliwości rozbudowy o moduł pomiarowy oksymetrii tkankowej.  Zamawiający wykreśla powyższy parametr z pkt 90 jako wymagany.

Pytanie nr 197 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 92 Czy Zamawiający dopuści ustawienia wzmocnienia krzywej EKG do wyboru x0.5, x1, x2, x4?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z ustawieniami wzmocnionej krzywej EKG do wyboru x0.5, x1, x2, x4. Zamawiający wykreśla z pkt 92 w tym zakresie wartości x0.125, x0.25.

Pytanie nr 198 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 95 Czy Zamawiający dopuści analizę arytmii- wykrywanie 19 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z analizą arytmii – wykrywanie co najmniej 19 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 19 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF”.

Pytanie nr 199 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 96 Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka w 12 odprowadzeniach w zakresie -20mm do +20mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 200 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 99 Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie  4-120 odd/min. , z wyborem prędkości przesuwu krzywych: 0,625, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń  z pomiarem częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie  4-120 odd/min. , z wyborem prędkości przesuwu krzywych: 0,625, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s.

Pytanie nr 201 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 100 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości pulsu 30-250 uderzeń/minutę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z zakresem pomiarowym o częstości pulsu 30-250 uderzeń/minutę.

Pytanie nr 202 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyświetlania wartości wskaźnika perfuzji, z funkcją sygnalizacji jakości sygnału SpO2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez wartości wskaźnika perfuzji, z funkcją sygnalizacji jakości sygnału SpO2.

Pytanie nr 203 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez alarmu desaturacji, z możliwością regulacji górnej i dolnej granicy alarmu saturacji oraz dodatkowych krytycznych granic alarmu saturacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez alarmu desaturacji, z możliwością regulacji górnej i dolnej granicy alarmu saturacji oraz dodatkowych krytycznych granic alarmu saturacji.

Pytanie nr 204 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 101 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie 15-260 mmHg z możliwością pomiaru  automatycznego w zakresie 1-240 min, bez pomiarów sekwencyjnych z ustawianiem różnych przedziałów czasowych, bez możliwości pomiaru pulsu z mankietu NIBP?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia w zakresie 15-260 mmHg z możliwością pomiaru  automatycznego w zakresie 1-240 min, bez pomiarów sekwencyjnych z ustawianiem różnych przedziałów czasowych, bez możliwości pomiaru pulsu z mankietu NIBP.

Pytanie nr 205 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 105 Czy Zamawiający dopuści pomiar inwazyjnego ciśnienia w  zakresie -25 do 320 mmHg oraz pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem w zakresie do 30 do 250 P/min.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z pomiarem inwazyjnego ciśnienia w  zakresie -25 do 320 mmHg oraz pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem w zakresie do 30 do 250 P/min.

Pytanie nr 206 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 106 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń bez funkcji wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 207 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 108 Czy Zamawiający dopuści monitor bez opisanego trybu intubacji, ale z możliwością zarówno czasowego wstrzymania wszystkich alarmów na 2 lub 5 minut lub bez limitu czasowego i niezależnego uruchomienia stopera na ekranie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń o powyższym rozwiązaniu jako równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 208 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 109 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości ustawienia różnych wzorców sygnalizacji alarmowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez możliwości ustawienia różnych wzorców sygnalizacji alarmowej.

Pytanie nr 209 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 110 Czy Zamawiający dopuści trendy 72 godzinne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z 72 godzinnymi trendami. Zamawiający w tym zakresie zmienia parametr poprzez wprowadzenie brzmienia „Przynajmniej 72-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rodzielczością przynajmniej 1 minuty”.

Pytanie nr 210 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 111 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez zapisu krzywych dynamicznych full disclosure?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez zapisu krzywych dynamicznych full disclosure. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 211 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 112 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją zapamiętywania 400 zdarzeń alarmowych?

Odp.: Zamawiający zmienił liczbę wymaganych zapamiętywanych zdarzeń do minimum 150 w odpowiedzi pytanie nr 100.

Pytanie nr 212 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 113 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez kalkulatora nerkowego oraz funkcji obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z kardiomonitorem bez bez kalkulatora nerkowego oraz funkcji obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow. Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany odpowiedzi na pytanie nr 101

Pytanie nr 213 Dotyczy zadania nr 3:

Pkt 120 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z wymienionymi funkcji, ale realizowanymi w postaci innych układów numerycznych i graficznych, bez podziału na fazy znieczulenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat do znieczuleń z funkcją bez podziału na fazy znieczulenia Zamawiający wykreśla powyższy parametr jako wymagany.

Pytanie nr 214 Dotyczy wzoru umowy:

§4 ust. 5 Brak jest uzasadnienia dla odpowiedzialności Wykonawcy za szkody sprzętu powstałe po okresie dostarczenia Sprzętu do Szpitala, kiedy to umowa nadal będzie realizowana (np. w zakresie realizacji Szkoleń), a Sprzęt będzie pozostawał w dyspozycji Szpitala, a Wykonawca nie ma wpływu na warunki przechowywanie Sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ust 5.

Odp.: Zamawiający wymaga ubezpieczenia sprzętu na te okoliczność w cenie oferty.

Pytanie nr 215 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 7 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego szerszego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do, wliczonej w wynagrodzenie Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu, z wyłączeniem  uszkodzeń powstałych z winy Zawiewającego, celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, działań nieuprawnionych osób trzecich, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na nastepujacy zapis: ,,W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do, wliczonej w wynagrodzenie Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu wraz ze wszystkimi dojazdami pracowników Wykonawcy na miejsce, z wyłączeniem  uszkodzeń powstałych z winy Zamawającego, celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, działań nieuprawnionych osób trzecich, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”.

Pytanie nr 216 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

,,Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie lub faksem lub pocztą elektroniczną, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,  przy czym zgłoszenia wysłane po godzinie 16, będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie dokonuje zmiany we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 217 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz. w dni robocze ? Biorąc pod uwagę godziny pracy serwisu, nie jest możliwe, aby przystąpić do naprawy w ciągu 24h na przykład w przypadku zgłoszenia usterki w niedzielę po godzinie 16.00

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz.

Pytanie nr 218 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 9 Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za

pośrednictwem zdalnego połączenia się serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp.: Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za

pośrednictwem zdalnego połączenia się serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną. W tym zakresie dokonuje zmiany we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 219 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 10 Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się powyżej 5 dni roboczych (zgodnie z ust. 9) ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie dokonuje zmiany we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 220 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 11 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 221 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie raportów serwisowych w wersji elektronicznej ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  W tym zakresie dokonuje zmiany we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 222 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 14 Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

,,Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania, na pisemne wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku tego protokołu okres gwarancji przedłuża się do czasu jego sporządzenia”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 223 Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust. 18 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 224 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 225 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.1 oraz 1.2 Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w par. 9 ust. 1.1. i 1.2

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 226 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiory częściowe i naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis z §9 ust. 1.1 otrzymuje nastepujące brzmienie: „w wysokości 0,3 % ceny brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy lub odpowiednio jej części w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego”;

Pytanie nr 227 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.2 oraz 1.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości części umowy, której dotyczy zwłoka? Jeśli zobowiązanie wynikające z umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowane, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 228 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.4 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 229 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 1.4 W Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

4)w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę, innych niż opisane w ust. 1-2, powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań, kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie

Pozostawienie tego ustępu spowodowałoby, że Wykonawca będzie podwójnie karany za ten sam czyn, co w praktyce może powodować, że celem kary nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie Wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Jednocześnie wnosimy o wykreślenie zapisu:

,,z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej” .

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 230 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 4 zdanie ostatnie Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie następującego limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 231 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 4 W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp.: Zapis uwzględniony w §9 ust. 4 i 5 umowy.

Pytanie nr 232 Dotyczy wzoru umowy:

§9 ust. 6.3 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jest uzasadniony koniecznością rozliczenia dotacji.

Pytanie nr 233 Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- w wysokości 0,3 % ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej/ wadliwej części umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 9 ust. 1 pkt 1) na następujące:

- w wysokości 0,3 % ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy o której maowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego.

Pytanie nr 234 Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto niewykonanej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy,

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 9 ust. 1 pkt 1) na następujące:

2)	w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy naprawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 235 Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 9 ust. 1 pkt 1) na następujące:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1  w zakresie niezrealizowanej części umowy.

Pytanie nr 236 Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- za w wysokości 0,5 % ceny brutto niewykonanej części przedmiotu umowy, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy,

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 100% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 9 ust. 1 pkt 1) na następujące:

- za w wysokości 0,5 % ceny brutto odpowiedniego sprzętu z zakresu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 , w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego z odpowiedniego sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 100% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Wykonawca składający ofertę na produkt o parametrach dopuszczonych w niniejszych wyjaśnieniach, wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ, winien nanieść stosowną adnotację w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. w zestawieniu parametrów technicznych - wymaganych, iż zaoferował produkt dopuszczony niniejszym pismem (należy podać numer pytania w odpowiedzi na które dopuszczono dany parametr/wymóg)

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska