**22/ZP/2024 Załącznik nr 1**

**Część nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa wraz z instalacją urządzeń laboratoryjnych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1 | Homogenizator zanurzeniowy z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Koszt instalacji i uruchomienia | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie | 3 os. |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM | | | |  |  |

**ZAMAWIAJĄCY BEZWZGLĘDNIE WYMAGA ABY WSZYSTKIE POLA SKŁADAJĄCE SIĘ NA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BYŁY WYCENIONE**

Wartość netto ...............................................................................

Słownie zł.......................................................................................

Wartość brutto ..............................................................................

Słownie...........................................................................................

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY** | **WYMOGI**  **(warunki/parametry graniczne)** | **Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą**  **Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.** |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż 2023 rok) urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe |  |  |
|  | **A) Homogenizator** |  |  |
|  | Moc silnika wejściowa 500 W | Podać |  |
|  | Moc wyjściowa silnika 400W | Podać |  |
|  | Zakres objętości (H2O) od 0,001 - 5 L | Podać |  |
|  | Zakres obrotów od 500 -35000 rpm | Podać |  |
|  | Wskaźnik obrotów | Tak | xxxx |
|  | Regulacja prędkości bezstopniowa | Tak | xxxx |
|  | Poziom hałasu bez końcówki max 75 dB | Podać |  |
|  | Wskaźnik temperatury | Tak | xxxx |
|  | Zakres pomiaru temperatury 0 - 120ºC | Podać |  |
|  | Programator czasowy | Tak | xxxx |
|  | Wskaźnik programatora czasowego | Podać |  |
|  | Ciężar max 4 kg | Podać |  |
|  | **B) Narzędzie homogenizujące** | Tak | xxxx |
|  | Zakres objętości (H2O) 0,01 do 3 L | Podać |  |
|  | Średnica statora 25 mm +/- 5 mm | Podać |  |
|  | Średnica rotora 18 mm+/- 5 mm | Podać |  |
|  | Odstęp stator/rotor 0,5 mm +/-0,1mm | Podać |  |
|  | Głębokość zanurzenia 40do 160 mm | Podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury 0 -125ºC | Podać |  |
|  | Waga max 1 kg | Podać  1 kg – 0 pkt  Poniżej -10 pkt |  |
|  | Wysuwany rotor bez konieczności rozkręcania narzędzia homogenizującego | Podać  Tak- 10 pkt  Nie-0 pkt |  |
|  | **INNE WYMAGANIA** |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów) | Tak | Podać |
|  | Autoryzacja Producenta, udzielona Wykonawcy w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia | Tak | xxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych. | TAK | Dołączyć do oferty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, w formie elektronicznej (PDF) | Tak | Wraz z dostawą |
|  | Okres gwarancji min.12 m-cy | podać ilość miesięcy…….  w przypadku niepodania Zamawiający przyjmie 12 m-cy  12 miesięcy – 0 pkt  od 13 do 23 miesiące – 5 pkt  od 24 do 35 miesięcy - 10 pkt  od 36 miesięcy i powyżej – 20 pkt |  |

**Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty**

………………………………………………………………..

(Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)