Załącznik   do SIWZ

..................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ AIT

Uniwersalny mammograf w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i CR)

Pełna nazwa urządzenia: …………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : …………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy (min. 24 miesiące)

| L.p. | Parametr | Wymóg | Opis/wartość oferowanego parametru | Zasady punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # MAMMOGRAF CYFROWY |  |  |  |  |
| # I. INFORMACJE PODSTAWOWE |  |  |  |  |
|  | Producent | podać |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. nieużywane, nie rekondycjonowane; w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem. Rok produkcji 2020 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zgodne z obowiązującymi, ustawowymi wymaganiami w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mammograf w konfiguracji do zdjęć cyfrowych w technice klasycznej 2D i tomosyntezy przygotowany do rozbudowy o techniki podwójnej energii i biopsji cienko i gruboigłowej | TAK |  | Bez punktacji |
| # II. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany ze statywem mammografu w jednej obudowie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres wysokiego napięcia: min. 23 kV - 35 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, max. co 1 kV | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji min. 500 mAs | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  | Bez punktacji |
| # III. LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody min. 5000 obr./min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z normą IEC 336 (lub normą równoważną) max. 0,1 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska zgodnie z normą IEC 336 (lub normą równoważną) max. 0,3 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| # IV. AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór wszystkich parametrów ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej tkanki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki kompresora formatu min. 18 x 23 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieci zasilającej | TAK |  | Bez punktacji |
| # V. STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem w jednej obudowie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie stolika od podłogi max. 70 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu stolika od podłogi min. 70 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 300° | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o - detektor na górze, lampa na dole | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odległość pomiędzy krawędzią wyświetlanego obrazu a krawędzią stolika (od strony ściany klatki piersiowej) max. 3 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dwa zestawy wyświetlaczy podstawowych parametrów kompresji (min. grubość piersi pod uciskiem, siła ucisku) oraz kolimacji (min. pole kolimacji) oraz przycisków sterowania ułożone po obu stronach urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła (kompresja i dekompresja). Możliwość manualnego zwolnienia ucisku w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem) z autodetekcją: - min. 18x23 cm – 1 szt. - min. 23x29 cm – 1 szt. - do powiększeń - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach min 18x23 cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora z jednoczasową zmianą położenia pola zdjęciowego ograniczanego przez kolimator | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max. 70 mm | TAK, podać |  | Poniżej 45 mm – 5 pkt 45 mm lub więcej – 0 pkt |
| # VI. DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s | TAK, podać |  | Bez punktacji. |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu min. 2300 x 3000 pikseli | TAK, podać |  | Bez punktacji. |
|  | Rozmiar piksela max. 100 µm | TAK, podać |  | Poniżej 85 µm– 5 pkt 85 µm lub więcej – 0 pkt |
|  | Zakres dynamiki min. 14 bit | TAK, podać |  | Powyżej 15 bit– 5 pkt 15 bit lub mniej – 0 pkt |
|  | Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE min. 70% | TAK, podać |  | Powyżej 75 %– 5 pkt 75% lub mniej – 0 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekspozycja wykonywana jednoczasowo dla całej powierzchni detektora - nie na zasadzie skanowania detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor kalibrowany wyłącznie przez serwis podczas przeglądów technicznych - stabilna technologia detektora bez konieczności częstej kalibracji. | TAK |  | Bez punktacji |
| # VII. KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików i pozwalający na zamknięcie systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyba ochronna dla operatora, ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21’’ | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 24 GB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 10000 obrazów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/ lub DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Manualne wprowadzenie danych demograficznych pacjenta i ich automatyczne pobieranie | TAK |  | Bez punktacji |
| # VIII. STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA |  |  |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 8 GB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) - 2 szt. - przekątna monitora min. 21”, - monitory parowane fabrycznie - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP - jasność monitora min. 500 cd/m2 monitory kalibrowane wg. krzywej DICOM | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorze 5 MP obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze 5 MP - porównywanie na obu monitorze badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessingowe | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK/NIE podać |  | TAK- 5 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania protokołów – kroków przeglądania kolejnych zdjęć | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej, pozwalający na zakończenie opisu badania i zamknięcie systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  | Bez punktacji |
| # I IX. INNE FUNKCJONALNOŚCI |  |  |  |  |
|  | Oferowany mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie biopsji cienko i gruboigłowej. Funkcja na dzień składania ofert musi być dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Wymagany Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowaną poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję obrazów tomosyntezy. |  |  |  |
|  | Oferowany mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej - do 30 kV i wysokoenergetycznej - powyżej 45 kV ekspozycji). Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Wymagany Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  |  |  |
| X. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy okresowe (w ilości zgodnej z zaleceniem producenta – w okresie gwarancyjnym) ostatni przegląd musi się odbyć w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarie 48 godzin | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Awaria trwająca więcej niż 2 dni robocze automatycznie wydłuża okres gwarancji o czas przestoju licząc od dnia zgłoszenia | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Termin usunięcia usterki wymagającej wymiany podzespołów max 7 dni roboczych licząc od dnia reakcji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku naprawy tego samego podzespołu 2 razy przy kolejnej awarii (tego podzespołu) wymiana na nowy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymiana podzespołu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespół min 12 miesięcy jeśli zdarzenie nastąpiło w ostatnim roku gwarancji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS z możliwością opisywania badań w systemie RIS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK, podać dane teleadresowe |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku w formacie PDF. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  | Bez punktacji |
| XII. DODATKOWE (OSOBNO WYCENIANE) CZYNNOŚCI LOGISTYCZNO-SERWISOWE WYMAGANE OD DOSTAWCY W RAMACH DOSTAWY MAMMOGRAFU |  |  |  |  |
|  | Dostawa i instalacja sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla Pracowni mammografii z uzyskaniem pozytywnej opinii dla Projektu od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych bezpośrednio po instalacji aparatu – zgodnie z polskim ustawodawstwem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 3 dni, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z możliwością rozłożenia w czasie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stałe wsparcie aplikacyjne i serwisowe w okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |

Data i podpis Wykonawcy

…………………………………