**Załącznik nr 2.5 do SWZ – Kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*** | **Jedn. miary** | **IloŚĆ**  **(A)** | **Cena jedn.**  **brutto\***  **(B)** | **STAWKA VAT** | **Wartość brutto\***  **(A)x(B)** | **Producent/ Numer katalogowy\*** |
| **1** | Mikroskop laryngologiczny na podstawie ruchomej |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |

\* wypełnia Wykonawca

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane**  **/podać zakres lub opisać/** / | **Punktacja dodatkowa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mikroskop laryngologiczny na podstawie ruchomej – 1 kpl*** | | | | | |
| 1. ***WYMAGANIA OGÓLNE*** | | | | | |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2024 roku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mikroskop laryngologiczny na podstawie ruchomej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stabilny statyw podłogowy o budowie modułowej z wbudowanym zasilaczem i oświetleniem halogenowym prowadzonym światłowodem oraz wyłącznikiem pracy mikroskopu. Światłowód schowany w ramieniu nośnym i uchylnym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zawieszenia głowicy pozwalający na pochylanie jej w płaszczyznach przód / tył min. 140 pni oraz prawo/lewo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Statyw mobilny o wymiarach podstawy max 625mm x 625mm, z blokadą położenia, 4 koła skrętne, każde wyposażone w hamulec. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ruch ramienia mikroskopu w pionie min. 590 mm o regulowanym oporze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie w odłączany kabel zasilający z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodu z mikroskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie główne i awaryjne prowadzone światłowodem (halogenowe 100 W). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System szybkiej wymiany przepalonej żarówki – bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynna regulacja natężenia oświetlenia – pokrętło regulacji w zasięgu ręki operatora – regulacja bez konieczności odrywania oczu od mikroskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego wyłączenia oświetlenia w spoczynkowym położeniu ramienia mikroskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obiektyw o ogniskowej 250 mm z manualnym wyostrzaniem obrazu w zakresie 13 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pięciostopniowy zmieniacz powiększeń, min 0,4x; 0,6x; 1,0x; 1,6x; 2,5x | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tubus operatora prosty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okulary szerokokątne dla operatora o współczynniku powiększenia min.10x | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres korekcji okularów min. +5/-8 D | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zintegrowania kamery HD o rozdzielczości min. 1080p (1920x1080 pikseli) z chipem całkowicie zintegrowanym w obudowie głowicy (fabryczne wbudowanie w optykę głowicy), bez zewnętrznych adapterów w sposób umożliwiający wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia dodatkowych akcesoriów, sterownik zintegrowany w obudowie statywu, przewód sygnałowy zintegrowany w obudowie ramienia nośnego i uchylnego, wyjście HDMI. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o układ optyczny zintegrowany w obudowie głowicy do podłączenia kamery endoskopu wyposażonej w szybkozłącze bez adapterów pośrednich. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany filtr bezczerwienny i pomarańczowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa uchwyty na głowicy, o regulowanej pozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obiektyw o średnicy 48mm | TAK |  | Bez punktacji |
| **Inne** | | | | | |
|  | Pełna gwarancja na przedmiot zamówienia oraz wszystkie elementy systemu (wymagany  okres min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 2 lata – 0 pkt  3 lata – 5 pkt  4 lata – 15 pkt  5 lat ­– 30 pkt |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta (podać nazwę i adres serwisu) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności lub Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974). W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim. Instrukcja w formie wydrukowanej  i w wersji elektronicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem w raporcie serwisowym. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę.Należy podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia, przeprowadzone  w miejscu instalacji produktu, poświadczone certyfikatem lub protokołem szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

* oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;
* oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
* zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia
* zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia
* przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy
* ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
* inne: w ostatnim miesiącu gwarancjiaktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)

*(podpis kwalifikowany)*