## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet Nr 1 - Endoproteza biodra - komis
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy. Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach | szt | 300
2 | Trzpień bezcementowy – Typ 2 ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. | szt. | 50
3 | Trzpień cementowany prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach. | szt. | 20
4 | Panewka bezcementowa która składa się z panewki zewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości 50%, kształt panewki sferyczny(lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów,na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. | szt | 300
5 | Panewka wkręcana (gwintowana) – Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. | szt. | 40
6 | Wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem) Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28mm,32mm i 36mm. | szt. | 100
7 | Wkład polietylenowy: modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z przeciwutleniaczem (Vit E). Kształt wkładki : standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 68 (włącznie) i głów rosnących os 22,2mm do 36mm. | szt. | 50
8 | Modularna wkładka polietylenowa standardowa lub z okapem. Wkładki dla panewek w rozmiarach od 44 do 70 na głowę 28mm i 32 mm. | szt. | 50
9 | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym. | szt | 20
10 | Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28,32mm i 36mm w 5 długościach szyjki; | szt. | 20
11 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 300
12 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36mm w 4 długościach szyjki | szt. | 50
13 | Centralizery do trzpieni cementowanych | szt. | 40
14 | Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach. | szt. | 20
15 | Głowa bipolarna - o średnicy zewnętrznej 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom. | szt. | 20
16 | Śruby gąbczaste średnicy 6,5 mm do mocowania panewki | szt. | 60
17 | Ostrza jednorazowego użytku szer. od 10mm do 65mm oraz dł. od 40mm do 100mm | szt. | 150
RAZEM:
1. Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania każdego rodzaju endoprotezy biodra.
2. Instrumentarium do panewki bezcementowej musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT ).
3. Wykonawca na czas trwania umowy wypożyczy nieodpłatnie kompatybilne z instrumentarium napędy ortopedyczne;
4. Wszystkie elementy instrumentarium dostarczone będą w kontenerach sterylizacyjnych;
5. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy mobilne, zamykane szafy do przechowywania komisu implantów;
6. Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem,
umożliwiającym implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia;
7. W skład zestawu wchodzi: wiertarka, piła oscylacyjna, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4 mm, nasadka trójszczękowa „Jacobs”
o średnicy 0,6 – 7,4mm z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadka „Harris”, adapter DIN, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, bezobsługowy kontener
i kosz do sterylizacji napędu wraz z filtrami na min. 5000 cykli sterylizacji.

## Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 2 - Endoproteza kolana - komis
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Komponent udowy cementowany. Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 120
2 | Komponent piszczelowy cementowany. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach | szt. | 120
3 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. | szt. | 125
4 | Element piszczelowy cementowany wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość ( monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego | szt. | 20
5 | Centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu | szt. | 20
6 | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego | szt. | 5
7 | Przedłużka piszczelowa | szt. | 5
8 | Podkładka augmentacyjna o grubości 4mm i 8mm | szt. | 5
9 | Komponent udowy hypoalergiczny cementowany Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 3
10 | Komponent piszczelowy hypoalergiczny cementowany Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. | szt. | 3
11 | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego hypoalergicznego | szt. | 3
12 | Przedłużka piszczelowa hypoalergiczna | szt. | 3
13 | Podkładka augmentacyjna hypoalergiczna | szt. | 3
14 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem | szt. | 105
RAZEM:
1. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.
2. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
3. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie
4. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.
5. Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez.
6. Wszystkie elementy instrumentarium dostarczone będą w kontenerach sterylizacyjnych;
7. Na czas trwania umowy Wyknawca uzyczy mobilne zamykane szafy do przechowywania komisu implantów.
8. Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem,
umożliwiającym implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
9. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs”
z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.
10. Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.

## Pakiet Nr 3
Pakiet Nr 3 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - komis
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu w całości pokryty hydroksyapatytem w 7 rozmiarach. Stożek 10/12. Trzpień o owalnym przekroju poprzecznym w części przynasadowej, zwężąjący się dystalnie z wysokopolerowaną cienką szyjką. Trzpień posiadający pionowe rowki w części bliższej poprawiające pierwotną stabilizację i osteointegrację. Gwintowany otwór do usuwania trzpienia. | szt. | 30
2 | Panewka podwójnej ruchomości (Dual Mobility) o kształcie anatomicznym, z, typu "Press-Fit" bez otworów na śruby. Powierzchnia porowata pokryta hydroksyapatytem. Część "Press-Fit" na obwodzie panewki z odwróconymi rowkami mocującymi. Część wewnętrzna wysokopolerowana z gładkim obrzeżem ø 48-64 mm (skok co 2 mm). Dostępna również w wersji cementowej w rozmiarach ø 48-60 mm (skok co 2 mm). | szt. | 30
3 | Wkład do panewki podwójnej ruchomości - wkład sferyczny o średnicy wewnętrznej ø 28 mm i zewnętrznej dostosowanej do wilekości panewki. Wykonany z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie. | szt. | 30
4 | Głowa - metalowa o ø 28 mm w 4 rozmiarach (S, M, L, XL) | szt. | 30
RAZEM:

## Pakiet Nr 4
Pakiet Nr 4 - Złamania okołoprotezowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | szt. | 5
2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do złamań okołoprotezowych, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych pod śruby blokowane zmiennokątowe o średnicach 4 i 5 mm. Instrumentarium wyposażone w prowadnice umożliwiające użycie płyty w technice miniinwazyjnej oraz specjalne wiertła i prowadnice do wiercenia w cemencie kostnym. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym oczkiem do przeprowadzenia kabla. W części trzonowej płyty potrójny rząd otworów usytuowanych w taki sposób by ułatwić ominięcie trzpienia protezy podczas wkręcania śrub. Płyty tytanowe prawe i lewe o przynajmniej pięciu różnych długościach. | szt. | 5
3 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka. | szt. | 20
4 | Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o długościach od 10 do 20mm (z przeskokiem co 2 mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 20
5 | Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 5
6 | Śruba gąbczasta 5,0mm gwint 32mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 20
7 | Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 90
8 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 40
9 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 5
10 | Zaślepka o średnicy 8mm do blokowania śrub | szt. | 100
11 | Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3mm | szt. | 10
12 | Płyta hybrydowa - nakładka do płyty krętarzowej | szt. | 2
13 | Śruby blokowane 3,5mm tytanowe | szt. | 10
14 | Śruby korowe 3,5mm tytanowe | szt. | 5
15 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla | szt. | 10
16 | Pin łączący kabel z płytą | szt. | 10
17 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do złamań dalszego końca kości udowej. W głowie płyty otwory na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby blokowanej za pomocą zaślepki po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o różnych długościach oznaczonych kolorami oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego o odpowiedniej dla danego systemu wartości siły określonej w Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, o trzech różnych długościach. | szt. | 2
RAZEM:
System dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego |  |  | , dostarczony w kontenerze sterylizacyjnym.

## pakiet Nr 5
Pakiet Nr 5 - Cement kostny - komis
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione. | szt. | 150
2 | Cement kostny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione. | szt. | 20
3 | Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy. | szt. | 170
RAZEM:
Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania
cementu i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji

## pakiet nr 6
Pakiet Nr 6 - System obejm do zespalania złamań kości długich (Komis)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski | szt. | 20

## pakiet Nr 7
Pakiet nr 7
LP | Nazwa i opis implantu | jedn.miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jedostkowa brutto | Wartość netto | Vat | Wartoś brutto | Producent | Nr.katalogowy
1 | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | sztuk | 20
2 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | sztuk | 140
3 | Wkręty kostne gąbczaste srednicy 4,0mm z częsciowym gwintem,dlugość od 20-50 mm ze skokiem co 2 mm i od 50-60mm ze skokiem co 5 mm.Materiał stal. | sztuk | 50
4 | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | sztuk | 20
5 | Grotowkręty Steinmanna o średnicy 6mm, dlugości 180 i 200 mm. | sztuk | 10
RAZEM:
Zestaw lotny dostępny w 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia, dostarczony w kontenerze sterylizacyjnym.

## pakiet Nr 8
Pakiet nr 8 (komis)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent,
Nr katalogowy
Endoproteza pierwotna stawu kolanowego, cementowana
Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowana, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy (tzw. single radius) w płaszczyźnie A/P, w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią (tzw. anterior flange 7 stopni) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. Wkładka z wysoce usieciowanego polietylenu, bez dodatków organicznych, w wersjach CR, CS, PS, mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym - rotację wewn/zewn.+/- 20 stopni, wkładka w grubościach min. 9,11,13,16mm. Cement kostny z tobramycyną, jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem.
1 | Element udowy PS/CR cementowany | szt. | 50
2 | Wkładka polietylenowa PS/CR/CS | szt. | 50
3 | Taca piszczelowa CoCr cementowana | szt. | 50
4 | Cement kostny z tobramycyną 10 x 40g | szt. | 5
5 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 50
RAZEM:
1. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia modułowego napędu bateryjnego przeznaczonego dla chirurgii ortopedycznej, na czas trwania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia kompletnego instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych wraz z bankiem implantów (w rodzaju i ilości uzgodnionej z Zamawiającym), na czas trwania umowy.