## List1
ZP/61/2024 zał. 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
System do obrazowania zabiegów za pomocą zieleni indocyjaninowej
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | TAK
7 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
II. Parametry techniczne urządzenia
MEDYCZNY MONITOR 4K (2 szt.)
1 | Przekątna ekranu minimum 31,5”, ekran panoramiczny | TAK
2 | Możliwość wyboru specjalizacji: cystoskopia, histeroskopia, laparoskopia A, laparoskopia B, mikroskop, standard. | TAK
3 | Wybór profilu kolorów dla wszystkich specjalizacji | TAK
4 | Rozdzielczość minimum :4096 x 2160 pixeli | TAK, podać
5 | Przekątna ekranu: minimum 31,5’’ | TAK, podać
6 | Połączenia wideo: 1 x DVI, 2 x HDMI, 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) | TAK
7 | Efekty obrazu minimum: zatrzymanie obrazu, funkcja „lustro”, obraz w obrazie (PIP), obraz przy obrazie (PBP), rotacja obrazu (w zakresie: 90’, 180’, 270’) | TAK, podać
8 | Podświetlenie LED | TAK
9 | Kontrast: minimum 1 000 000:1 | TAK, podać
10 | Maksymalna jasność 540 cd/m2 | TAK, podać
11 | Mocowanie VESSA | TAK
REJESTRATOR MEDYCZNY
| OBRAZ: | TAK
12 | Rozdzielczość XGA: 1024 × 768 | TAK
13 | SXGA: 1280 × 1024 | TAK
14 | High Definition 720: 1280 × 720 | TAK
15 | High Definition 1080: 1920 × 1080 | TAK
16 | Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | TAK
17 | Formaty Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, | TAK
18 | Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA) i Portable | TAK
19 | Network Graphics (PNG) | TAK
PRZECHWYTYWANIE :
20 | Wejście/wyjście Wejście/wyjście liniowe stereo i mikrofonu | TAK
SIEĆ:
21 | Typ Ethernet 10/100/1000 Mb/s | TAK
FORMAT KODOWANIA / ROZDZIELCZOŚĆ :
22 | MPEG 2: 720 × 480, 720 × 576 H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | TAK
MAGAZYNOWANIE DANYCH :
23 | USB Format: Obsługiwany format NTFS i FAT32 (odczyt/zapis), | TAK
System obrazowania fluorescencyjnego o wysokiej rozdzielczości do obrazowania fluorescencyjnego (high definition, HD) w świetle widzialnym (visible, VIS) i bliskiej podczerwieni (near infrared, NIR) z użyciem zileni indocyjaninowej
Wideoprocesor
24 | Konsola video procesora ze zintegrowanym źródłem światła | TAK
25 | Źródło światła wyposażone w: zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR | TAK
26 | Wyjścia sygnału wideo: HD-SDI, 3G-SDI, DVI | TAK
27 | Format HD: HD-SDI 1080i 59.94 / 3G-SDI 1080p 59.94 | TAK
28 | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | TAK
29 | Konsola video procesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych | TAK
30 | Możliwość zapisania 4 profili użytkowników | TAK
31 | Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego: | TAK
32 | - tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego | TAK
33 | - tryb obrazu fluorescencji NIR w skali szarości | TAK
34 | - tryb obrazu białego światła wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR, nałożonym na skalę kolorów - odzwierciedla gradientowo wysycenie barwinka w tkankach | TAK
| Głowica kamery do zabiegów klasycznych | TAK
35 | Głowica wyposażona w 5 przycisków | TAK
36 | Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami:▪Włączanie systemu do trybu gotowości▪ Zwiększanie ostrości obrazu▪ Włączanie oświetlenia fluorescencyjnego▪ Wybór trybów wyświetlania obrazów fluorescencji▪ Przełączanie pomiędzy trybami Fluorescence i White Light Illumination▪ Powrót do trybu gotowości i wyłączenie systemu | TAK
37 | Funkcja odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180° | TAK
38 | Rozdzielczość obrazu 1080p | TAK
39 | Współczynnik kształtu obrazu 16:9 | TAK
40 | Ciężar głowicy kamery, maksimum: 495g (bez przewodu) | TAK
System bezprzewodowej transmisji obrazu 4K
41 | Częstotliwości pracy: Od 5,170 GHz do 5,850 GHz | TAK
42 | Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm (nadajnik bezprzewodowy) 12 dBm (odbiornik bezprzewodowy) | TAK
43 | Pasmo kanału: 40 MHz | TAK
44 | Przydział kanału: Automatyczny wybór częstotliwości z unikaniem Wi-Fi | TAK
45 | Kodowanie ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów | TAK
46 | Antena 5x4 MIMO | TAK
Nadajnik :
47 | Cyfrowe wejścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK
48 | Cyfrowe wyjścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK
49 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK
50 | Wymiary: 19,6 cm (szer.) x 18,3 cm (gł.) x 4,5 cm (wys.) +/- 1 cm | TAK
Odbiornik :
51 | Cyfrowe wejścia/ wyjścia wideo: Wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK
52 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK
STATYW DO MONITORA BEZPRZEWODOWEGO
53 | Stabilna podstawa zawierająca 5 ramion z kółkami | TAK
54 | Blokada min 2 kółek | TAK
55 | Oznaczenie blokady kółek na podstawie | TAK
56 | Statyw z regulowaną wysokością | TAK
57 | Zestaw sterownika nożnego montowany od spodu podstawy | TAK
58 | Łącznik montażowy zgodny ze standardem VESA | TAK
59 | Klipsy do przewodów | TAK
60 | Uchwyt do prowadzenia statywu | TAK
61 | Uchwyt/wspornik zasilacza z rzepami | TAK
62 | Uchwyt na przewody | TAK
MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY
63 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | TAK
64 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół (4 koła skrętne) | TAK
65 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK
66 | Listwa zasilająca z minimum 10 gniazdami | TAK, podać
67 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK
68 | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK
69 | Uchwyt do pompy laparoskopowej | TAK
70 | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK
71 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK
72 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użuwania dodatkowych przedłużaczy | TAK
73 | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | TAK
74 | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | TAK, podać
75 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK
76 | Uchwyt DO butlI (20 - 50l) | TAK
77 | Przeciwwaga: minimum 10kg | TAK, podać
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
78 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego | TAK, podać
79 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać
80 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK, podać
81 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | TAK, podać
82 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK, podać
83 | Serwis na terenie Polski | TAK, podać
84 | Paszport techniczny | TAK
85 | Dostarczenie zezwolenia producenta na dystrybucję i serwis oferowanego sprzętu | TAK
86 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK, podać
87 | Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu na nowe (3 naprawy) | TAK, podać
88 | Bezpłatna aktualizacja systemu w okresie gwarancyjnym | TAK
Uwaga:
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania Zamawiającego - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym