# Oznaczenie sprawy:   FDZP.226.05.2020                                                  Załącznik nr 1A do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# Dotyczy:

# postępowanie pn. „Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą

# fakoemulsyfikacji oraz użyczenia fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistyki ZZOZ

# w Ostrowie Wielkopolskim”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.

1) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu       uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA, wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji, w ilości 20 sztuk:

- średnica optyczna: 6 ÷ 7,0 mm

- długość całkowita: 12,5 mm - 13 mm

- angulacja części haptycznych: 5 ÷ 10 o

- zakres mocy:  -5,0 do + 30,0 dioptrii

- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

2)  Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach  hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV, bez filtra światła niebieskiego, wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji, w ilości  3 000 sztuk

- średnica optyczna: 6,0 mm

- długość całkowita: 13,0 mm

- angulacja części haptycznych: 0 o

- zakres mocy: + 6,0 do + 40,0 dioptrii

- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- filtr przepuszczający do 10% promieniowania przy długości fali 395 - 400 nm

3)  Soczewki jednoczęściowe, asferyczne, zwijalne, z asferyczną optyką, akrylowe o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z  filtrem UV, wraz  z jednorazowym kartridżem do implantacji, w ilości 100 sztuk:

- średnica części optycznej: 6 mm

- długość całkowita: 13 mm

- angulacja części haptycznych: 0 0

- zakres mocy: +6D do +30D

- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- filtr przepuszczający do 10% promieniowania przy długości fali 395 - 400 nm

4)    Soczewki toryczne, z asferyczną powierzchnią przednią, ekwiwalent sferyczny

na tylnej stronie optyki, wraz  z jednorazowym kartridżem do implantacji, w ilości  100 szt.:

- typ optyki: dwuwypukła

- średnica optyczna: 6,0 mm

- długość całkowita: 13,0 mm

- dioptraż  od  +6.00 dioptrii do +34.00 dioptrii

- stopień uwodnienia: 0,3%

- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- materiał optyki i części haptycznych: akryl hydrofobowy z filtrami promieniowania UV i światła niebieskiego

5)   Soczewki wewnątrzgałkowe sztywne, z materiału PMMA, przedniokomorowe, w ilości                     10 sztuk:

- wielkość części optycznej 5,5 – 6,0 mm

- długość całkowita 13,0 mm

- zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D

6) 	Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu w ilości 3 000  sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1%

- pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml

7)     Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych), materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w ilości 3 000 sztuk, w którego skład wchodzą:

kaniula 25G

kaniula do komory przedniej 27G

kaniula 27G do hydrodyssekcji

obłożenie stolika 140x140 cm

cystotom 25G

obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i 1 workiem odpływowym (z folią samoprzylepną)

osłonka na tipa

nóż do paracentezy 1,2 mm

nóż typu slit 2,6 mm

kaseta do fakoemulsyfikacji dedykowana do użyczonego fakoemulsyfikatora

plastikowa osłonka na oko

tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, Kelman 30 lub 45 st.

kubek plastikowy 60 ml

kubek 120 ml

folia na ekran fakoemulsyfikatora o wym. min. 45x55 cm

Tacka plastikowa 1-częściowa o wymiarach min. 25x14x5 cm

fartuch L – 2 szt

prześcieradło na stół operacyjny

gaziki 5x5 cm – 5 szt

Rękawiczki bezpudrowe SENSITIVE rozm. 7 (1 para) i 6,5 (1 para)

spongostan typu Eye Wics

strzykawka 10 ml – 1 szt

strzykawka 3 ml z gwintem – 2 szt

jednorazowa plastikowa pęseta do mycia pola operacyjnego

ręcznik papierowy – 2 szt

g) Przekazane w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 24 miesięcy i jego parametry:

-   rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,

-   pompa perystaltyczna

-   zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min,

-   możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min.,

-   zakres regulacji podciśnienia min. 0-650 mmHg,

-   przepływ zwrotny – reflux,

-   kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna” zamiast klasycznego drenu naciągniętego na rolkach pompy. Kaseta zintegrowana z kompletem drenów,

-   zamknięty system płynowy,

-   głowica z min 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym,

-   głowica fako umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku) przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Możliwość niezależnego ustawienia ultradźwięków tradycyjnych i oscylacyjnych

-   pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji,

-   zakres regulacji częstotliwości pulsów min 5-100 pulsów/sek.,

-   tryb fako „burst”

-   możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst”,

-   tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance  bocznej redukujący efekt surge)

-   napęd pneumatyczny noża do witrektomii,

-   możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 10-2500 cięć/min.,

-   diatermia zintegrowana z urządzeniem,

-   diatermia sterowana z przełącznika nożnego,

-   liniowy tryb pracy diatermii,

-   sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych,

-   sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji,

-   bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania,

-   możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu,

-   możliwość programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 15-110 cm,

-   możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu,

-   zintegrowana taca o regulowanej wysokości,

-   zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna,

-   zasilanie 220-240V/50-60Hz

-   klasa ochronności I,

-   wyposażenie:

głowica do fakoemulsykikacji - 9 szt,

końcówki bimanulane - 9 kompl.,

karta pamięci - 1 szt.,

jednorazowe noże do witrektomii - 5 szt.,

pęseta diatermiczna – 2 szt.

przewód do diatermii – 2 szt.,

kluczyk do odkręcania tipa – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza korektę parametrów technicznych urządzenia w trakcie postępowania przetargowego jeżeli Wykonawca uzasadni to w swoim zapytaniu.

Zamawiający udzieli odpowiedzi po dokonaniu oceny czy zmieniany parametr wpłynie w sposób istotny na spełnienie oczekiwań Zamawiającego.

Sposób realizacji Pakietu:

a) Soczewki:

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt kompletu soczewek wraz z 9 wielorazowymi zestawami do implantacji:

Dioptriaż  soczewek trzyczęściowych:

6,0 – 1 szt.

7,0 – 1 szt.

8,0 – 1 szt.

9,0 – 1 szt.

10,0 – 1 szt.

11,0 – 1 szt.

12,0 – 1 szt.

13,0 – 1 szt.

14,0 – 1 szt.

15,0  - 1 szt.

16,0  - 1 szt.

17,0  - 1 szt.

18,0  - 1 szt.

19,0 - 1 szt.

20,0 - 1 szt.

21,0 – 1 szt.

22,0 – 1 szt.

23,0 – 1 szt.

24,0 – 1 szt.

25,0 – 1 szt.

26,0 – 1 szt.

27,0 – 1 szt.

28,0 – 1 szt.

29,0 – 1 szt.

30,0 – 1 szt.

Dioptraż soczewek sferycznych

6,0 – 1 szt.

7,0 – 1 szt.

8,0 – 1 szt.

9,0 - 1 szt.,

10,0 - 1 szt.

11,0 - 1 szt.,

12,0	- 1 szt.,

13,0 	- 1 szt.,

14,0 	- 1 szt.,

15,0	- 1 szt.,

16,0	- 2 szt.,

16,5	- 2 szt.,

17,0	- 3 szt.,

17,5	- 3 szt.,

18,0	- 5 szt.,

18,5	- 5 szt.,

19,0	- 10 szt.,

19,5	- 10 szt.,

20,0	- 15 szt.,

20,5	- 15 szt.,

21,0	- 15 szt.,

21,5	- 15 szt.,

22,0	- 15 szt.,

22,5	- 15 szt.,

23,0	- 15 szt.,

23,5	- 10 szt.,

24,0	- 10 szt.,

24,5	- 10 szt.,

25,0	- 5 szt.,

25,5	- 3 szt.,

26,0	- 2 szt.,

26,5	- 2 szt.,

27,0	- 1 szt.,

27,5	- 1 szt.,

28,0	- 1 szt.,

28,5	- 1 szt.,

29,0	- 1 szt.,

29,5	- 1 szt.,

30,0	- 1 szt.,

Dioptraż soczewek przedniokomorowych:

10,0 – 1 szt.

11,0 – 1 szt.

12,0 – 1 szt.

13,0 – 1 szt.

14,0 – 1 szt.

15,0 – 1 szt.

16,0 – 1szt.

17,0 – 1 szt.

18,0 – 1szt.

19,0 – 1szt.

20,0 – 1 szt.

21,0 – 1 szt.

22,0 – 1 szt.

23,0 – 1 szt.

24,0 – 1 szt.

- Zamawiający wykorzystywać będzie przekazane soczewki do wykonywania zabiegów operacyjnych oraz w układzie tygodniowym informować będzie Wykonawcę, który asortyment i w jakiej ilości został zużyty

- Wykonawca w oparciu o informacje uzyskane przez Zamawiającego uzupełni              soczewki do pierwotnego stanu,

- Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego dokona sprzedaży (wyfakturowania) użytych soczewek

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, aby posiadany towar przez Zamawiającego posiadał aktualne terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy

b) Przyjęto, że podstawową soczewką używaną w zabiegach jest soczewka sferyczna bez niebieskiego filtra i jej ilość może ulec zmniejszeniu na rzecz soczewek o wyższym standardzie

c) Pozostałe materiały – ich zakup będzie realizowany w oparciu o jednostkowe zamówienia

d) Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania 9 sztuk wielorazowych zestawów implantacyjnych, składających się z injectora i pęsety.

e) Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania 1 kompletu narzędzi wielorazowego użytku do markowania powierzchni oka przy zabiegach z użyciem soczewek torycznych.

e) Aparat do fakoemulsyfikacji:

- dostarczony będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- aparat sprawny technicznie gotowy do pracy o parametrach nie gorszych niż

opisane poniżej, wyposażony w paszport techniczny

- całkowity koszt wszystkich napraw oraz wymaganych przeglądów w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca

...................................., ........................ 2020 r.

(miejscowość)                      (data)

.........................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy)

- Załącznik nr  2 do SIWZ

Formularz cenowy

| Lp. | Asortyment | Jednostki miary | - Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Soczewki sferyczne | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki asferyczne | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewki toryczne | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Soczewki trzyczęściowe | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Soczewki z PMMA | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy zestaw operacyjny – „CUSTOM PACK” | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiskoelastyk | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Składający ofertę dokonuje wyceny materiałów  medycznych wykazanych w załączniku bez wyceny aparatu, który użyczony zostanie dla zamawiającego     nieodpłatnie.

Wartość pakietu netto: ........................................      (Słownie: ............................................................................................................................................................................)

Wartość pakietu brutto: ........................................    (Słownie:.............................................................................................................................................................................)

...................................., ........................ 2020 r.

(miejscowość)                      (data)                                                                                                                                             .............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Specyfikacja techniczna aparatu do fakoemulsyfikacji

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………..

Producent: ……………………………………………….

Model/typ: ……………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Podać konkretny parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2011 | TAK |  |
| 2. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 3. | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min | TAK |  |
| 4. | Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min | TAK |  |
| 5. | Zakres regulacji podciśnienia min 0-650 mmHg | TAK |  |
| 6. | Przepływ zwrotny – reflux | TAK |  |
| 7. | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna” zamiast klasycznego drenu naciągniętego na rolkach pompy. Kaseta zintegrowana z kompletem drenów | TAK |  |
| 8. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 9. | Głowica z min. 4-kryształowym elementem pizoelektrycznym | TAK |  |
| 10. | Głowica fako umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Możliwość niezależnego ustawienia ultradźwięków tradycyjnych i oscylacyjnych | TAK |  |
| 11. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 12. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów min 5-100 pulsów/sek | TAK |  |
| 13. | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 14. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK |  |
| 15. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „Bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej, redukujący efekt surge) | TAK |  |
| 16. | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK |  |
| 17. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 10-2500 cięć/min | TAK |  |
| 18. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 19. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 20. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 22. | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK |  |
| 23. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 24. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 25. | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 13-110 cm | TAK |  |
| 26. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu | TAK |  |
| 27. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 28. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 29. | Zasilanie 220-240V/50-60Hz | TAK |  |
| 30. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 31. | Wyposażenie: - głowica do fakoemulsyfikacji – 7 szt. - końcówki bimanualne - 7 kompletów, - karta pamięci – 1 szt., - jednorazowe noże do witrektomii – 25 szt., - pęseta diatermiczna – 2 szt., - przewód do diatermii – 2 szt., Kluczyk do odkręcania tipa – 2 szt. | TAK |  |
| 32. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 33. | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 34. | Montaż, uruchomienie i szkolenie | TAK |  |
| 35. | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | TAK |  |
| SERWIS |  |  |  |
| 36. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe wraz z materiałami do nich użytymi – wykonywane bezpłatnie | TAK |  |
| 37. | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max 48 godziny (dni robocze) | TAK |  |
| 38. | Nr kontaktu serwisowego | Podać |  |
| 39. | Możliwość zgłaszania awarii faxem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu | TAK |  |
| 40. | Aparat zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż 48 godzin | TAK |  |

UWAGA:

Niespełnienie chociaż jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią SIWZ. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Odpowiedź nie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

...................................., ........................ 2020 r.

(miejscowość)                                   (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy)