Zał. nr 2                 Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 2.

Chłodziarka medyczna

|  | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne [mm] | Max. 700 x 800 x 1990 |
| 2 | Pojemność | 700 litrów |
| 3 | Budowa | Konstrukcja zewnętrzna ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej przed korozją i pokrytej folią PVC. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi przeszklone (witryna) z systemem automatycznego domykania Uszczelka magnetyczna drzwi zamykane na zamek. |
| 4 | Zakres temperatur | możliwy do ustawienia tak, aby nie przekraczał zakresu 2-8 ºC |
| 5 | Zawias drzwi | po lewej stronie |
| 6 | Organizacja wnętrza | 7 szuflad na szynach teleskopowych wykonane ze stali nierdzewnej, każda z 4 przegrodami z pleksiglasu |
| 7 | Cykl rozmrażania | całkowicie automatyczny, usuwający skroploną wodę |
| 8 | Panel kontrolny | - wyświetlający temperaturę z dokładnością do 0,1 ºC |
|  |  | - wyświetlający informację o alarmach i ich rodzajach (obligatoryjnie alarm przekroczenia ustawionego zakresu temperatur, otwartych drzwi oraz zaniku zasilania) |
| 9 | Rejestracja danych | rejestrator temperatur i alarmów z możliwym pobraniem zapisów przez port USB |
| 10 | Dodatkowe cechy | - alarmy dźwiękowe |
|  |  | - monitorowanie temperatury przez co najmniej dwie niezależne sondy |
|  |  | - moduł GSM wysyłający na telefon wiadomość z informacją o alarmie i jego rodzaju |
|  |  | - agregat wbudowany na górze urządzenia - chłodzenie wentylacyjne |