ZP/05/2020															Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową,  zgodnie z treścią SIWZ

- Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej ZP/05/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

| Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania np. „Odpowiedzi Nr 1 DD/226/2020 z 12.12.2020” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowana stawu biodrowego: - trzpień endoprotezy cementowany, prosty, wykonany ze CoCrMo w minimum 6 rozmiarach, w wersji standardowej i lateralizowanej (kąt szyjkowo-trzonowy zwiększający się). Trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną. Stożek 12/14 Eurokonus. - panewka polietylenowa typ Muller ze znacznikiem rentgenowskim, średnica zewnętrzna od minimum 48 mm do minimum 62 mm ze skokiem co 2 mm i o średnicy wewnętrznej 28 i 32mm. - głowa metalowa o średnicy 28,32 mm w minimum 4 długościach szyjki. - korek do zatkania kanału szpikowego w co najmniej 5 rozmiarach - cement kostny z Gentamycyną 2 x 40 g - mieszalnik próżniowy do cementu podwójny - ostrze do piły(szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25) - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 50 szt. 50 szt. 20 szt. 1 komplet |  |  |
| 2. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem napylonym w 1/3 bliższej hydroksyapatytem - trzpień bezcementowy w kształcie podwójnego klina wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach kąt CCD 135° w wersji standardowej ilateralizowanej w minimum 10 rozmiarach ; trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale); w części bliższej trzpień napylony porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem; trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną; stożek trzpienia 12/14 Eurokonus. Dwa typy panewki do wyboru śródoperacyjnego: - panewka bezcementowa typu press-fit, Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami( piramidkami) ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 42-68 mm; - panewka bezcementowa z 15 stopniową nadbudową typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki z nadbudową 15 stopni w czaszy zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację co najmniej 3 śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie oraz z zaślepką otworu technologicznego. Panewka w rozmiarach zewnętrznych od minimum 42 do 60; - wkładki panewkowe polietylenowe z polietylenu typu cross linking o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm, standardowy i z nawisem. - głowy metalowe: o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, kompatybilne ze stożkiem trzpienia. - głowa ceramiczna (ceramika typu Biolox Delta) rosnąca wraz z rozmiarem panewki 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, - ostrze do piły szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25 - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie - użyczenie na okres umowy w depozycie napędu ortopedycznego z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium. Elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii. Minimum 2 baterie. | 45 szt. 40 szt. 5 szt. 45 szt. 40 szt. 10 szt. 20 szt. 1 komplet 1 komplet |  |  |
| 3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym - trzpień bezcementowy, przynasadowy (short stem), w kształcie podwójnego klinawykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach kąt CCD 135° w wersji standardowej i lateralizowanej w minimum 10 rozmiarach ; trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale); w części bliższej trzpień napylony porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem; trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną; stożek trzpienia 12/14 Eurokonus. Dwa typy panewki do wyboru śródoperacyjnego: - panewka bezcementowa typu press-fit, Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, dwa mechanizmy blokujące wkładkę. Wkłady do panewki wykonane z polietylenu wysokousieciowionego standardowe i asymetryczne. Możliwość zastosowanie również wkładu ceramicznego, pół związanego oraz dwumobilnego. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. - panewka bezcementowa typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki z nadbudową 15 stopni w czaszy zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację co najmniej 3 śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie oraz z zaślepką otworu technologicznego. Panewka w rozmiarach zewnętrznych od minimum 42 do 60, Opcjonalnie panewka o średnicy zewnętrznej od 40 do 44 z wkładem polietylenowym i głową o średnicy zewnętrznej 22mm. - wkładki panewkowe polietylenowe z polietylenu typu cross linking o średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm, standardowy i z nawisem. - wkładki panewkowe ceramiczne (ceramika typu Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm - głowy metalowe: o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, kompatybilne ze stożkiem trzpienia. - głowa ceramiczna (ceramika typu Biolox Delta) rosnąca wraz z rozmiarem panewki 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, - ostrze szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25 - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 70 szt. 65 szt. 5 szt. 70 szt. 5 szt. 60 szt. 10 szt. 35 szt. 1 komplet |  |  |
| 4. | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego cementowana Endoproteza kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (komponent udowy, komponent piszczelowy, wkładka stawowa), cementowana. - Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum dziewięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji CR. - Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum dziewięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji PS (open box) - Komponent piszczelowy polerowany, wykonany ze stopu CoCr, w minimum w minimum 7 rozmiarach, opcjonalnie dostępna taca piszczelowa do typu z ruchomą wkładką (mobile bearing) . - Wkładka piszczelowa typu CR wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej, w minimum pięciu rozmiarach, opcjonalnie wkładka ruchoma typu mobile bearing i wkładka z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych. - Wkładka piszczelowa PS wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo tytanowym bolcem do tacy piszczelowej, w minimum pięciu rozmiarach w obu wersjach, opcjonalnie wkładka ruchoma typu mobile bearing. - Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum dziewięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji CR i PS (open box) pokryty antyalergicznym TiNbN - Komponent piszczelowy polerowany, wykonany ze stopu CoCr, w minimum w minimum 7 rozmiarach, opcjonalnie dostępna taca piszczelowa do typu z ruchomą wkładką (mobile bearing) pokryty antyalergicznym TiNbN - Cement kostny z 2 antybiotykami Gentamycyna + Clindamycyna 1x40g - Mieszalnik pojedynczy próżniowy do cementu - Zestaw Puls Lavage - Do każdego kompletu wymagane ostrze piły oscylacyjnej kompatybilne z instrumentarium i napędem. - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 70 szt. 30 szt. 100 szt. 70 szt. 30 szt. 5 szt. 5 szt. 105 szt. 105 szt. 105 szt. 105 szt. 1 komplet |  |  |
| 5. | Cement kostny z mieszalnikami próżniowymi Cement kostny z 2 antybiotykami Gentamycyna i Clindamycyna 1x 40g Cement kostny z 2 antybiotykiem Gentamycyna 2 x 40g Mieszalnik próżniowy pojedynczy Mieszalnik próżniowy podwójny Maszyna do wytwarzania próżni - użyczenie na okres umowy w depozycie | 100 szt. 40 szt. 100 szt. 30 szt. 1 szt. |  |  |
| 6. | Zestaw do płukania ciśnieniowego Puls Lavage jednorazowy | 120 szt. |  |  |

Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w czwartej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wartości podane w drugiej kolumnie („Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna”) stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.