## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 1 - Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych (komis)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno - kostnych, stanowiąca podłoże dla komórek macierzystych szpiku kostnego,zbudowana z kwasu hialuronowego, nie wymagająca fiksacji, czas biodegradacji do 24 tyg. | szt | 10

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET NR 2 - Płyty tytanowe do zespolenia kości śródręcza lub stopy, pod śruby 2,0 mm i 2,3 mm oraz pod śruby 2,8 mm (komis)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T-6 otworowa; L-6 otworowe | szt | 5
2 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowa prostokątna 4 otworowa. | szt | 4
3 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe. | szt | 4
4 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 8 i 12 otworowe. | szt | 3
5 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 i 5 otworowa. | szt | 3
6 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6,8 otworowa; w kształcie litery T-6,7,9 otworowe; L-6 otworowe; dwurzędowa, prostokatna 4 otworowa. | szt | 9
7 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa. | szt | 8
8 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate - 6,8 otworowe. | szt | 4
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | szt | 6
10 | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,0 mm; dł. 4-30 mm oraz średnica 2,3 mm, długość 5-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt | 40
11 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,0 mm; dł.6-30 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt | 30
12 | Płyta tytanowa, prosta, 4 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt | 2
13 | Płyta tytanowa, prosta, 6 otworowa, w kształcie litery T, 7 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt | 4
14 | Płyta tytanowa, prosta, 8 otworowa, w kształcie litery T, 9 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt | 4
15 | Płyta tytanowa, 6 otworowa, w 3 rozmiarach, dł. 25,32,43 mm; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt | 6
16 | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm. | szt | 40
17 | Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm. | szt | 30
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 3 - Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe. | szt | 5
2 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe. | szt | 5
3 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 3 otworami do wykonywania kompresji, 29 otworowe. | szt | 5
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt | 5
5 | Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt | 5
6 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50
7 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 100
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET NR 4 - Gwoździe śródszpikowe (Komis)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, anatomiczny Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm, posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację.Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. | szt | 10
1a | Elementy blokujące | szt | 30
1b | Wkręt rekonstrukcyjny | szt | 10
1c | Zaślepka | szt | 10
1d | Śruba kompresyjna | szt | 10
2 | Gwóźdź udowy kondylarny. Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka, zestaw blokujący/wkręt blokujący 6,5, nakrętka Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów , w tym 2 otwory o średnicy 6,5mm oraz 6 otworów o średnicy 5,0 mm w różnych płaszczyznach. Gwoździe ze stopu tytanu | szt | 5
2a | Elementy blokujące | szt | 25
2b | Wkręt blokujący 6,5 | szt | 10
2c | Nakrętka | szt | 5
2d | Zestaw blokujący | szt | 10
3 | Gwóźdź udowy kondylarny Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. DługoGwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny)ść L=200÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Gwoździe ze stopu tytanu | szt | 50
3a | Elementy blokujące | szt | 100
3b | Wkręt blokujący 6,5 | szt | 150
3c | Zaślepka/kompresja | szt | 50
3d | Zestaw blokujący | szt | 50
3e | Wkręt blokujący 6,5 kaniulowany | szt | 50
4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany dla długości 180 mm oraz co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany i 1 otwór dynamiczny dla długości 200 mm . Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º ), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. System wykonany stopu tytanu. | szt | 30
4a | Elementy blokujące | szt | 60
4b | Śruba zespalająca 11mm | szt | 30
4c | Śruba zespalająca 6,5mm | szt | 30
4d | Śruba kompresyjna | szt | 30
4e | Zaślepka | szt | 30
5 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna Długość L=285-390mm( ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika.W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem.Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gwoździe ze stopu tytanu | szt | 50
5a | Elementy blokujące | szt | 250
5b | Zaślepka | szt | 50
5c | Śruba kompresyjna | szt | 20
6 | Gwóźdź piszczelowy wsteczny (odpiętowy) Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷400 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷14mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Otwór podłużny (kompresyjny) pozwalający na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Gwóźdź kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu. | szt | 4
6a | Elementy blokujące | szt | 20
6b | Zaślepka | szt | 4
7 | Gwóźdź piętowy Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe.Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 10
7a | Elementy blokujące | szt | 50
7b | Zaślepka | szt | 10
8 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 5
8a | Elementy blokujące | szt | 20
8b | Zaślepka / kompresja | szt | 5
9 | System gwoździ do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego. W skład systemu wchodzą : gwóźdź udowy, gwóźdź piszczelowy, dystans, śruby łączące, elementy blokujuce. Element udowy anatomiczny dedykowany oddzielnie dla lewej i prawej kończyny. Element piszczelowy uniwersalny dla obydwu kończyn. Obydwa elementy udowy i piszczelowy są lite, występują w min 3 średnicach i min 10 długościach dla każdej ze średnic. Każdy z elementów posiada po dwa otwory z niskim blokowaniem, w tym po jednym dynamicznym. Wkręty blokujące o średnicy 5mm. Dystans modularny w zakresie 60 -100mm (ze skokiem co 10mm) montowany w miejscu łączenia gwoździa udowego i piszczelowego. Śruba do łączenia gwoździ udo i piszczel oraz poszczególnych części dystansu. Element udowy | szt | 1
9a | Element piszczelowy | szt | 1
9b | Dystans | szt | 1
9c | Śruby łączące | szt | 2
9d | Elementy blokujące | szt | 4
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 5
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 5 - Płytki i wkręty tytanowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej | szt | 20
2 | Płytka blokowana ramienna dalsza tylna przyśrodkowa Płytka ramienna dalsza, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, przyśrodkowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 20
3 | Płytka ramienna dalsza, boczna Płytka blokowana, wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. | szt | 30 | 995 | 8% | 1074.6 | 29850 | 32238
4 | Płyta typu Y do dalszej części kości ramiennej. Płyta blokowana. Wersja prawa/lewa, w części trzonowej otwory blokowane i kompresyjne, łącznie 5-12 otworów . Długość płyty min od 116 do 207mm | szt | 15 | 1700 | 8% | 1836 | 25500 | 27540
5 | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 2mm, szerokość 9,5mm. Płytka w rozmiarach 4 do 10 otworowej, długość 46-118mm. Płytki 5 otworowe i większe posiadające 1 lub 2 otwory kompresyjne, pozostałe otwory blokowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. | szt | 10
6 | Płytka kształtowa blokowana S kształtna do kości obojczykowej. Płyta nantomiczna prawa/lewa, dostępna w dwóch wersjach : trzonowej i nasadowej. Płyta trzonowa posiada od 6 do 10 otworów blokowanych. Płyta nasadowa w części trzonowej posiada od 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny, w części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Wkręty blokowane ustalone kątowo. Płyty posiadają nie mniej niż 2 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | szt | 20
7 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem 5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt | 15
8 | Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa przyśrodkowa Zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt | 10
9 | Wkręt samogwintujący, blokowany 5,0 mm | szt | 100
10 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5mm | szt | 30
11 | Wkręt gąbczasty 5,4mm | szt | 20
12 | Wkręt gąbczasty 6,5mm | szt | 20
13 | Wkręt kaniulowany 7,3mm | szt | 20
14 | Śruba teleskopowa 7,3mm | szt | 20
15 | Linka kobaltowa, pleciona do cerklażu,średnica minimum 1,8 mm | szt | 5
16 | Wkręty do cerklarzu | szt | 5
17 | Wkręt gąbczasty 3,9mm | szt | 20
18 | Wkręt samogwintujący blokowany 3,5mm oraz 2,4mm | szt | 50
19 | Wkręt korowy samogwin.3,5mm | szt | 30
20 | Wkręt kobaltowy VA 3,5mm | szt | 30
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 6
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 6 - Endoproteza modularna głowy kości promieniowej. Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30°).
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Głowa Endoprotezy | szt | 15
2 | Trzpień Endoprotezy | szt | 15
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 7
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 7 - SUBSTYTUTY KOŚCI
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Substytut kości, granule 3-4mm 10g | szt | 3
2 | Substytut kości, granule 3-4mm 15g | szt | 3
3 | Substytut kości, granule 3-4mm 20g | szt | 3
4 | Substytut kości, blok 8x8x20mm | szt | 3
5 | Substytut kości blok 15x15x20mm | szt | 3
6 | Substytut kości, cylinder 8x20mm | szt | 3
7 | Substytut kości, klin 10x25x30mm | szt | 3
8 | Substytut kości, klin 12x25x30mm | szt | 3
9 | Wstrzykiwalny substytut kostny 3cc | szt | 2
10 | Wstrzykiwalny substytut kostny 5cc | szt | 2
| Wstrzykiwalny substytut kostny 5cc | szt.
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 8
Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET Nr 8 - Implanty artroskopowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Implanty do stabilizacji odłamów chrzęstno – kostnych. Biowchłanialne, sterylnie pakowane implanty, strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych/ kostnych w technice przezskórnej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technice Self Reinforced. Czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Implanty dostępne w sterylnych, fabrycznie pakowanych zestawach z 1 implantem umieszczonym w tulei prowadzącej i pobijakiem do implantacji przezskórnej lub implantami umieszczonymi w 2 tulejach prowadzących i pobijakiem do implantacji przezskórnej. | szt | 10
2 | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku. Zestaw sterylny z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym , zewnętrznie wyeksponowanymi znajdującym poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zerwanie nie mniej niż 7N. | szt | 15
3 | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym znajdującym poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zerwanie nie mniej niż 7N | szt | 15
ŁĄCZNIE