## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe pudrowane, jałowe, do jednorazowego użytku, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na obie dłonie, do jednorazowego użytku. Kolor jasnokremowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 par w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana. Osiągane wartości parametrów fizycznych przez produkt: długość 282 mm, grubości: na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm, siła zrywu: przed starzeniem 13.15 N oraz po starzeniu 11.27 N, wydłużenie: przed starzeniem 1020%, po starzeniu 900%. Osiągany poziom protein lateksu ≤90,12 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lub EN ISO 20417, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11137-1, EN ISO 11137-2, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ISO 14001. Rękawice niewykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice zgodne z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Wyrób nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wyrób przebadany zgodnie z EN ISO 21420. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20EU/parę. Rękawice przebadane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit. Nie wykazują zawartości alergennych protein Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02 zgodnie z ASTM D7427. Rękawice nie zawierają wybranych akceleratorów chemicznychz grupy: tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Kartą Techniczną produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Na opakowaniu oznakowane fabrycznie zgodności ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lub EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420 lub EN ISO 21420. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięta, koperta wewnętrzna papierowa. | 39200 | para
2. | Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na obie dłonie, do jednorazowego użytku. Kolor jasno żółtawy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 par w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Osiągane wartości parametrów fizycznychprzez produkt: długość 282 mm, grubości: na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm, siła zrywu: przed starzeniem 13.23 N oraz po starzeniu 11.28 N, wydłużenie: przed starzeniem 1010%, po starzeniu 900%. Osiągany poziom protein lateksu ≤29,31 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lub EN ISO 20417, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11135-1, EN ISO 11138-2, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ISO 14001. Rękawice niewykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice zgodne z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20 EU/parę. Rękawice przebadane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit. Nie wykazują zawartości alergennych protein Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02 zgodnie z ASTM D7427. Rękawice nie zawierają wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Kartą Techniczną produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Na opakowaniu oznakowane fabrycznie zgodności ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lub EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420 lub EN ISO 21420. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia hermetycznie zamknięta, koperta wewnętrzna papierowa. | 10500 | para
3. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomicznyz zakrzywionymi palcami, kolor naturalny, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni,silikonowana. Wewnętrzna powierzchniapokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy minimum 302 mm, grubość średnia na palcu 0.25+/-0.03 mm, średnia na dłoni 0.21+/-0.02mm oraz średnia na mankiecie 0.17+/-0.02 mm(potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), siła zrywu: typowa wartość przed starzeniem 17N oraz typowa wartość po starzeniu 15 N (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), wydłużenie typowe: przed starzeniem 840%, po starzeniu 810% (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), poziom protein mniejszy bądź równy 30 µg/g, posiadające AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem MDR (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej –UE 2016/425 (kat. IIITyp B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2,-4; EN ISO 374-5:2016, EN ISO21420:2020, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, EN 556, ISO 11137-1, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1 Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671/ EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4,rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit, rękawice badane na zawartość pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych). Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | 70 | para
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor naturalny, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Długość rękawicy minimum 301 mm, grubość na palcu 0.14+/- 0.03 mm, na dłoni 0.13+/- 0.03 mm oraz na mankiecie 0.14 +/-0.03mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem 11 N oraz typowa wartość po starzeniu 11N (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), typowa wartość wydłużenia: przed starzeniem 950%, po starzeniu 800% (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawic ezgodne z ASTM D6978, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671/EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz przebadane na przenikanie cytostatyków przy użyciu dynamicznego testu ACPP, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | 280 | para
5. | Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na obie dłonie, z przedłużonym mankietem, do jednorazowego użytku. Kolor kremowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach S (6.5), M (7.5), L (8.5), 50 par w dyspenserze, 200 w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Osiągane wartości parametrów fizycznych przez produkt: długość 482 mm, grubości: na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.20 mm oraz na mankiecie 0.15 mm, siła zrywu: przed starzeniem 13.25 N oraz po starzeniu 11.23 N, wydłużenie: przed starzeniem 1020%, po starzeniu 910%. Osiągany poziom protein lateksu ≤31.72 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041/EN ISO 20417, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11137-1, EN ISO 11137-2 EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ISO 14001. Rękawice niewykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice zgodne z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 orazna przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20EU/parę. Rękawice nie zawierają wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Kartą Techniczną produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Na opakowaniu oznakowane fabrycznie zgodności ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lub EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420lubEN ISO 21420. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięte, koperta wewnętrzna papierowa. | 30 | para
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM