Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 21 - spirometr

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr | 2 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | 6-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 800x480 Parametr oceniany |  |  |
|  | Baza danych na min. 8 000 testów spirometrycznych Parametr oceniany |  |  |
|  | Pomiar za pomocą cyfrowych turbin |  |  |
|  | Drukarka termiczna, z wyborem formatów druku. |  |  |
|  | Waga urządzenia max 1,5 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Mierzone parametry: - FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC - PEF, FEF25, FEF50, FEF75 - FEF25-75, FEF75-78 - FET, PEF time - VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT |  |  |
|  | Określenie wieku płuc Lung Age |  |  |
|  | Wbudowany akumulator o żywotności min. 6 lat Parametr oceniany |  |  |
|  | Torba transportowa w komplecie |  |  |
|  | Pomiary spirometryczne oraz oxymetryczne w postaci graficznej na żywo podczas badania |  |  |
|  | Export danych |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie z możliwością instalacji na dowolnym komputerze z możliwością przesyłania danych |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: 220 x 210 x 51 mm (+/-10 mm) |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | 6-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 800x480 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Waga urządzenia max 1,5 kg - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Baza danych na min. 8 000 testów spirometrycznych - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Wbudowany akumulator o żywotności min. 6 lat - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”