Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 1 – aparat RTG typu telekomando

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat RTG typu telekomando | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka diagnostyczna wyprodukowane przez tego samego wytwórcę |  |  |
|  | UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG |  |  |
|  | Ścianka zdalnie sterowana |  |  |
|  | Elektrycznie podnoszony blat stołu |  |  |
|  | Wymiary blatu stołu minimum 230 x 70 cm |  |  |
|  | Blat stołu zupełnie płaski bez metalowych szyn wzdłuż krawędzi blatu |  |  |
|  | Bezpośredni dostęp do pacjenta na blacie z czterech stron w pozycji poziomej. Poprzez bezpośredni dostęp rozumie się dostęp nie utrudniony jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi przewyższającymi poziom blatu w jego poziomym ustawieniu |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej 48 cm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej 60 cm |  |  |
|  | Zakres pochyleń stołu od + 90°do – 90° |  |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° |  |  |
|  | Maksymalna szybkość pochylania stołu 5 [°/s] |  |  |
|  | Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa płaski detektor lub kombinacja) |  |  |
|  | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu minimum 190cm. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania. Parametr Oceniany |  |  |
|  | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu na poziomie 60 cm |  |  |
|  | Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu kolumna lampa rtg – płaski detektor minimum 12cm/s Parametr Oceniany |  |  |
|  | Silnikowy przesuw poprzeczny blatu stołu w zakresie 25cm |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. Blatu dla 100 kV minimum 0,8 mm Al |  |  |
|  | Odległość pacjent – detektor (dla pacjenta ułożonego na blacie ścianki) minimum 80 mm |  |  |
|  | Obciążalność blatu bez ograniczeń ruchów stołu minimum 210kg (ruch pionowy, przechył) Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, z automatyczną pozycją parkującą poza wiązką promieniowania |  |  |
|  | Minimalna odległość SID 110cm |  |  |
|  | Maksymalna odległość SID 150cm |  |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów w zakresie minimum +/- 40° |  |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie obszaru kolimacji do wybranego formatu pola płaskiego panela detekcyjnego |  |  |
|  | Minimum 2 filtry motorycznie wprowadzane dodatkowo w kolimatorze Parametr Oceniany |  |  |
|  | Manualna kolimacja |  |  |
|  | Kolimacja prostokątna i kołowa |  |  |
|  | Wirtualna kolimacja |  |  |
|  | Kolimacja asymetryczna czyli możliwość regulacji blendy z jednej strony |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora min. od +45° do –45°, z możliwością unieruchomienia w pozycji 0° |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa minimum 40 l/cm |  |  |
|  | Możliwość łatwego wyjęcia kratki z aparatu przez obsługę bez użycia narzędzi lub automatyczne usuwanie kratki z pola promieniowania dla wybranych projekcji |  |  |
|  | Automatyka AEC minimum 4 komorowa Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zintegrowany miernik lub kalkulator dawki. Wartość DAP automatycznie przypisywana do badania. |  |  |
|  | Wielkość aktywnego pola detektora dla grafii i skopii minimum 43cm x 43cm |  |  |
|  | Minimum 4 pola obrazowe dostępne dla operatora Parametr Oceniany |  |  |
|  | Matryca panela detekcyjnego minimum 2680 x 2680 pikseli |  |  |
|  | Wielkość piksela maksymalnie 160 μm |  |  |
|  | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora)minimum 16 bit |  |  |
|  | Wartość DQE minimum 68% Parametr Oceniany |  |  |
|  | Ścianka do zdjęć płucnych: Uniwersalny statyw do zdjęć płuc i zdjęć odległościowych Kratka przeciwrozproszeniowa 52 lp/cm fo=180 cm kratka wyjmowana bez użycia narzędzi zakres ruchu pionowego: od 40 cm do 190 cm (wysokość środka panelu) – regulowany płynnie zakres przechyłu cyfrowego panelu +90st / - 20st ciężar: 120 kg |  |  |
|  | Rozmiar panela: 17 x 17” • Rozmiar pixela: 140 mikronów • Rozdzielczość: 3,5 lp/mm • Chłodzenie: powietrze • Scyntylator: CsI • Czas wyświetlania obrazu: do 3s • Waga: 3,65 kg (z 2 akumulatorami) • Klasa wodoodporności: IP67 |  |  |
|  | STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU |  |  |
|  | Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 minimum 10 000 obrazów |  |  |
|  | Fluoroskopia cyfrowa |  |  |
|  | Max. prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej minimum 20 obr./sek Parametr Oceniany |  |  |
|  | Minimum 3 prędkości dostępnych dla operatora akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa |  |  |
|  | Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 minimum 10 obr./sek. Parametr Oceniany |  |  |
|  | Rodzaj obróbki obrazu. Wymagane minimum: -wyostrzanie konturów w czasie rzeczywistym -elektroniczna redukcja szumów -regulacja okna kontrastu i jasności -pionowe i poziome odwracanie -powiększanie obrazów min. x 2 - wyświetlanie wieloobrazowe min. 16 obr./ekran |  |  |
|  | Funkcje tekstowe. Wymagane minimum: -wprowadzanie bazy danych administracyjnych o pacjencie oraz badającym -badany organ -komentarze do badania |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe. Wymagane minimum: -pomiary długości i kątów, w tym kątów Cobba |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3,0 Min. funkcje: PRINT, STORE, MODALITY WORKLIST |  |  |
|  | Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć w formacie DICOM 3.0 |  |  |
|  | Dwa monitory obrazowe o przekątnej min. 19” każdy, LCD w sterowni z możliwością podglądu obrazu żywego na jednym i obrazu referencyjnego na drugim monitorze |  |  |
|  | Dwa monitory obrazowe o przekątnej min. 19” każdy, LCD w sali badań na wózku z możliwością podglądu obrazu żywego na jednym i obrazu referencyjnego na drugim monitorze |  |  |
|  | Dwa monitory przeglądowe zgodny ze standardem DICOM o parametrach nie gorszych niż przekątna 22 cale, 2 Megapixele, kontrast 1000:1 jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1920x1200 |  |  |
|  | Matryca wyświetlania monitorów minimum 1280 x 1024 pikseli |  |  |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu i lampy rtg za pomocą przycisków bądź joysticków umieszczonych w stole, panelu przy lampie rtg oraz konsoli w sterowni |  |  |
|  | GENERATOR |  |  |
|  | Moc minimum 80 kW |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF |  |  |
|  | Programy anatomiczne minimum 400 |  |  |
|  | Zakres napięć dla grafii minimum od 40 kV do 150 kV |  |  |
|  | Zakres napięć dla skopii minimum od 50 kV do 125 kV |  |  |
|  | Max. prąd dla grafii minimum 800 mA Parametr Oceniany |  |  |
|  | Max. prąd dla skopii minimum 20 mA |  |  |
|  | Max. mAs dla grafii minimum 800 mAs |  |  |
|  | Programy anatomiczne określające pozycję ścianki; aparat ustawia się automatycznie w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji z pokoju sterowni, min. 4 pozycje |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa i fluoroskopii |  |  |
|  | Konsola operatora sterująca ruchami ścianki i systemem cyfrowym z dotykowym pulpitem typu Touch Screen do sterowania m.in. parametrami generatora |  |  |
|  | Zasilanie 3 x 400 V, 50Hz |  |  |
|  | Dopuszczalne wahania napięcia ± 10% |  |  |
|  | LAMPA RTG DO ŚCIANKI |  |  |
|  | Ilość ognisk minimum 2 |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska maksymalnie 0,6 mm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Wymiary dużego ogniska maksymalnie 1,2 mm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Moc małego ogniska minimum 40kW Parametr Oceniany |  |  |
|  | Moc dużego ogniska minimum 80kW Parametr Oceniany |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody minimum 700 kHU Parametr Oceniany |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody minimum 200 kHU/min Parametr Oceniany |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka minimum 2000 kHU Parametr Oceniany |  |  |
|  | Obroty anody minimum 8500 obrotów/min. |  |  |
|  | Sterowanie lampy siatką przy fluoroskopii pulsacyjnej |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy z kołpakiem minimum +/- 90o |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań |  |  |
|  | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem |  |  |
|  | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do stołu ścianki |  |  |
|  | Funkcja automatycznego łączenia zdjęć kości długich w pionie i poziomie |  |  |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich w pionie i poziomie bez zniekształceń geometrycznych tzn. lampa rtg ustawiona prostopadle względem detektora na całej długości badania |  |  |
|  | Obszar obrazowania min. 140 cm x 40 cm |  |  |
|  | Prędkość akwizycji obrazowania kości długich minimum 10obr./s |  |  |
|  | Zestaw ochron radiologicznych, fartuch biodrowy 2 szt 0,5mmPb, fartuch jednostronny zapinany na rzep 2szt. 0,5mmPb, ochrona tarczycy 2szt. 0,5mmPb, dedykowane krzesło dla pacjenta do wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej, |  |  |
|  | Zestaw pozycjonerów do precyzyjnego układania pacjenta do zdjęcia |  |  |
|  | STACJA LEKARSKA MEDYCZNA |  |  |
|  | Dwa monitory medyczne min 24” sparowane fabrycznie, monitory w proporcji 16:9 |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min 1600x1200 pikseli, 16 bit |  |  |
|  | Luminacja 1000cd/m2, luminacja po kalibracji do DICOM min 400cd/m2 |  |  |
|  | Kontrast min 1200:1 |  |  |
|  | Komputer stacji lekarskiej; , obudowa mini tower , zasilacz 550W, procesor min. Intel Core i5, 16GB, dysk SSD min 512GB, DVD, Win min 11Pro Pl, klawiatura, mysz, UPS |  |  |
|  | Dedykowana krata graficzna do zastosowań medycznych 3x min. DP PCI Express |  |  |
|  | Duplikator do płyt z komputerem oraz oprogramowaniem |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej 48 cm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu minimum 190cm. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu kolumna lampa rtg – płaski detektor minimum 12cm/s - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Obciążalność blatu bez ograniczeń ruchów stołu minimum 210kg (ruch pionowy, przechył) - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Minimum 2 filtry motorycznie wprowadzane do dodatkowo w kolimatorze - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Automatyka AEC minimum 4 komorowa - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Minimum 4 pola obrazowe dostępne dla operatora - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Wartość DQE minimum 68% - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Max. prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej minimum 20 obr./sek - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 minimum 10 obr./sek. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Max. prąd dla grafii minimum 800 mA - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska maksymalnie 0,6 mm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Wymiary dużego ogniska maksymalnie 1,2 mm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Moc małego ogniska minimum 40kW -najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Moc dużego ogniska minimum 80kW -najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody minimum 700 kHU -najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody minimum 200 kHU/min -najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka minimum 2000 kHU -najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”