Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 28  - Zestaw do protetyki cyfrowej

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk/ kompletów |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do protetyki cyfrowej | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Skaner wewnątrzustny |  |  |
|  | Diagnostyka ognisk próchnicowych |  |  |
|  | Wyposażony w sztuczną inteligencje do skanowania |  |  |
|  | Wymiary maksymalnie 4 cmx 4cmx 29cm |  |  |
|  | Waga skanera maksymalnie 310g Parametr oceniany |  |  |
|  | Pierścień LED wskazujący gotowość skanera do pracy |  |  |
|  | Wózek medyczny z monitorem medycznym |  |  |
|  | Dokładność skanowania maksymalnie 7,5 um Parametr oceniany |  |  |
|  | Cyfrowy pomiar koloru zębów pacjenta |  |  |
|  | Funkcja kamery wewnątrzustnej |  |  |
|  | Skanowanie w kolorach rzeczywistych |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami za pomocą wbudowanego żyroskopu –brak konieczności dotykania monitora |  |  |
|  | Cyfrowa archiwizacja pacjentów |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji |  |  |
|  | Ultraszybkie skanowanie pełnego łuku szczęki |  |  |
|  | Zamknięta konstrukcja końcówki zapewniająca higienę |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na rejestracje indywidualnego ruchu żuchwy pacjenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do symulacji/projektowania kształtu uzębienia pacjenta przy leczeniu protetycznym |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do przeprowadzenia symulacji leczenia ortodontycznego |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do połączenia kilku skanów tego samego pacjenta w jedną animację pokazującą wartości migracji zębów bądź ubytków |  |  |
|  | Skaner protetyczny |  |  |
|  | Kamery procesu skanowania w rozdzielczości minimum 4x5MP |  |  |
|  | Zastosowana technologia Blue LED lub równoważna , wieloliniowa |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania zgodna z ISO 12836 4um |  |  |
|  | Czas skanowania pełnego łuku maksymalnie 10 sekund Parametr oceniany |  |  |
|  | Czas skanowania wycisku pełnego łuku maksymalnie 45 sekund |  |  |
|  | Skanowanie tekstury (marketów) - kolorowe |  |  |
|  | Strategia skanowania –filary w modelu oraz wszystkie elementy jednocześnie |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki skanów oraz modelowania |  |  |
|  | Automatyczny start minimalizujący czas pracy całego procesu skanowania |  |  |
|  | Drukarka 3D do modeli stomatologicznych |  |  |
|  | Rozdzielczość drukarki 3D maksymalnie 65 um Parametr oceniany |  |  |
|  | Technologia DLP (cyfrowego przetwarzania światła) na poziomie 385 nm |  |  |
|  | Moduł komunikacji Wi-Fi, lub wlan/ lan |  |  |
|  | Interaktywny ekran dotykowy panel LED |  |  |
|  | Pełna komunikacja z pamięcią typu pen drive czy dysk ssd |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do projektowania modeli stomatologicznych |  |  |
|  | Automatyczna myjka do czyszczenia prac wydrukowanych w technologii 3D |  |  |
|  | Napięcie zasilania zmodyfikowane do napięcia bezpiecznego 24V |  |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 15W |  |  |
|  | Moduł komunikacji sieciowej WLAN/LAN |  |  |
|  | Ekran dotykowy do obsługi urządzenia minimum 5cali |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia 230x270x450 |  |  |
|  | Komora robocza minimum 130x75x60 |  |  |
|  | Pojemność wkładu czyszczącego myjki minimum 700ml Parametr Oceniany |  |  |
|  | Automatyczny proces czyszczenia i suszenia |  |  |
|  | Czas trwania pełnego procesu mycia maksymalnie 15 min Parametr oceniany |  |  |
|  | Lampa do polimeryzacji modeli stomatologicznych |  |  |
|  | Czas standardowej polimeryzacji modeli od 5 do 10 min |  |  |
|  | Tryb polimeryzacji ciągłej na życzenie użytkownika |  |  |
|  | Sześć świetlówek 3 lampy UVA i 3 lampy niebieskie |  |  |
|  | Możliwość polimeryzacji minimum 3 modeli całkowitych z saportami Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zakres widmowy urządzenia światłoutwardzalego 350-450 nm |  |  |
|  | Wbudowany odbłyśnik gwarantujący jednorodne rozproszenie światła |  |  |
|  | System automatycznego startu ułatwiający uruchomienie |  |  |
|  | Czteroosiowa frezarka |  |  |
|  | Możliwość symultanicznego 4 osiowego frezowania na mokro |  |  |
|  | Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku start |  |  |
|  | System otwarty - umożliwiający frezowanie z użyciem najnowszych materiałów |  |  |
|  | Panel kontrolny służący do przeprowadzenia kalibracji kontroli procesów frezowania oraz diagnostyki urządzenia |  |  |
|  | Automatyczna zmieniarka frezów do zmiany narzędzi do obróbki bez przerywania procesu frezowania |  |  |
|  | System wyposażony w pełni zintegrowana pompę i system chłodzenia |  |  |
|  | Podświetlenie LED informujące za pomocą różnych kolorów o bieżącym statusie pracy urządzenia. |  |  |
|  | Frezowanie ceramika szklana , kompozytowa , hybrydowa |  |  |
|  | Wbudowany moduł do komunikacji z skanerem protetycznym |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do protokołu wytwórczego |  |  |
|  | Pięcioosiowa frezarka |  |  |
|  | Możliwość symultanicznego 5 osiowego frezowania |  |  |
|  | System napędzany śruba kulową z 5-osiowym pozycjonowaniem |  |  |
|  | Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | System otwarty - umożliwiający frezowanie z użyciem najnowszych materiałów |  |  |
|  | Panel kontrolny służący do przeprowadzenia kalibracji kontroli procesów frezowania oraz diagnostyki urządzenia |  |  |
|  | Automatyczna zmieniarka frezów do zmiany narzędzi do obróbki bez przerywania procesu frezowania |  |  |
|  | Obsługiwane materiały minimum cyrkon, wosk ,PMMA, żywice hybrydowe, PEEK, gips, żywice wzmocnione włóknem szklanym, syntetyzowany chrom-kobalt |  |  |
|  | Podświetlenie LED informujące za pomocą różnych kolorów o bieżącym statusie pracy urządzenia. |  |  |
|  | System autokalibracji |  |  |
|  | Jonizator dedykowany dla redukcji ładunków elektrostatycznych i kurzu podczas pracy z PMMA |  |  |
|  | Urządzenie czyszczone za pomocą wysokowydajnego wewnętrznego wyciągu i automatycznej szczotki czyszczącej. |  |  |
|  | Automatyczny regulator ciśnienia powietrza dopasowany zgodnie z potrzebą do danego materiału |  |  |
|  | Niezbędne oprogramowanie dedykowane do projektowania i procesu frezowania |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Zestaw komputerowy dedykowany dla całości sprzętu z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym Windows 11 pro oraz z oprogramowaniem dedykowanym dla poszczególnych urządzeń. |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla personelu stomatologicznego związane z pełnym wykonywaniem procedur obróbki protetycznej wyżej zaproponowanego sprzętu. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Waga skanera maksymalnie 310g - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Dokładność skanowania maksymalnie 7,5 um . - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Czas skanowania pełnego łuku maksymalnie 10 sekund - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Rozdzielczość drukarki 3D maksymalnie 65 um - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Pojemność wkładu czyszczącego myjki minimum 700ml - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Czas trwania pełnego procesu mycia maksymalnie 15 min - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Możliwość polimeryzacji minimum 3 modeli całkowitych z saportami - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”