Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 5 – aparat USG stacjonarny

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG stacjonarny | 4 |  |
|  | Producent …………………………… | Model …………………………. |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie używany rok produkcji 2024 |  |  |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny z zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. |  |  |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2022 roku. |  |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. Obrót o kąt: min. +/- 30 stopni Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 120 mm |  |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania maksymalnie 100 sekund Parametr oceniany |  |  |
|  | System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 10 lub równoważny. |  |  |
|  | Monitor IPS LED kolorowy, wysokiej rozdzielczości minimum 1920 x 1080, przekątna minimum.: 21,” Parametr oceniany |  |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. |  |  |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. Czas wybudzenia maksymalnie 10 s |  |  |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu. Przekątna minimum: 12” rozdzielczość min. 1280 x 800 |  |  |
|  | Minimum 11 000 000 niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. |  |  |
|  | Minimum 8 programowalnych klawiszy funkcyjnych aparatu.. |  |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. |  |  |
|  | Minimalnie 14 bitowy system z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Kierunkowy Power Doppler (DPD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), - TRIPLEX, - DUPLEX. Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu |  |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode minimum 310 dB |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu podstawowego B- mode minimum 2700 Hz (obrazów/sekundę). |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD minimum 500 Hz (obrazów/sekundę). |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW minimum 280 Hz (obrazów/sekundę). |  |  |
|  | Maksymalna prędkości Color Doppler (CD) minimum 4 m/s. |  |  |
|  | Maksymalna prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) minimum 7 m/s. |  |  |
|  | Maksymalna prędkości Doppler Ciągły (CW) minimum 30 m/s. |  |  |
|  | Maksymalna. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD) minimum 18 kHz |  |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) minimum30 kHz |  |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW) minimum75 kHz. |  |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) minimum+/- 89 stopni. |  |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) minimum 0,2 - 25 mm. |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu minimum 40 cm. Parametr oceniany |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej minimum 60000 (CINE MEMORY). |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. |  |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. |  |  |
|  | Minimum 3 stopniowa regulacja stopnia udziału algorytmu SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. |  |  |
|  | Funkcja elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio minimum w 1 zaoferowanym urządzeniu. |  |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie minimum 5. |  |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo i obrazów zamrożonych. |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - Naczyniowe, - Tarczycy, - Jamy brzusznej. - Ortopedyczne - Jąder - Ginekologicznych - Położniczych - Urologicznych |  |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. |  |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. |  |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z 3 portami USB w standardzie 3.0. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. |  |  |
|  | Wbudowany dysk twardy minimum 1 TB. |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. |  |  |
|  | Wyjście sygnałów: HDMI, VGA. |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. |  |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie 1-25 MHz |  |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. |  |  |
|  | Minimum 3 niezależne aktywne gniazda do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Parametr oceniany |  |  |
|  | Głowica liniowa do diagnostyki ogólnej małych narządów, naczyniowej, układu mięśniowo-szkieletowego, piersi. Minimalna ilość elementów/kryształów :192. Minimalny zakres częstotliwości: 3 – 8 MHz Szerokość czoła głowicy: maksymalnie 45 mm 1 Sztuka |  |  |
|  | Głowica liniowa dedykowana do diagnostyki piersi oraz tarczycy wykonana w technologii monokryształu. Minimalna ilość elementów/kryształów:256 Minimalny zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz Szerokość czoła głowicy: 55 mm +/- 3mm. 4 sztuki |  |  |
|  | - Głowica convex do badań jamy brzusznej, wykonana w technologii monokryształu. Minimalna ilość elementów/kryształów: 192 Minimalny zakres częstotliwości: 1 – 7 MHz 3 Sztuki |  |  |
|  | - Głowica endowaginalna/endorektalna dedykowaną do badań ginekologicznych oraz urologicznych wykonana w technologii monokryształu. - Minimalna ilość elementów/kryształów: 192 - Minimalny zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz - Minimalne pole widzenia: 220 stopni - 2 Sztuki |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała 4 sztuki |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 200 - 240V 50 – 60Hz |  |  |
|  | Pobór energii maksymalnie 800 W Parametr oceniany |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa, ale nie rzadziej niż raz do roku, w cenie oferty W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych o parametrach nie gorszych niż zaoferowanego. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat od daty zakupu. |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania maksymalnie 100 sekund - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Monitor IPS LED kolorowy, wysokiej rozdzielczości minimum 1920 x 1080, przekątna minimum.: 21” - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu minimum 40 cm. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Minimum 3 niezależne aktywne gniazda do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Pobór energii maksymalnie 800 W - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”