Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 20 – ssak elektryczny

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny | 7 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Ssak elektryczny medyczny |  |  |
|  | Podciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 70 kPa Parametr oceniany |  |  |
|  | Wydajność ssania min. 16 l/min (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę) Parametr oceniany |  |  |
|  | Membranowy regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę |  |  |
|  | Pompa tłokowa niskoobrotowa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji |  |  |
|  | Lekki i łatwy do przenoszenia: maksymalnie 4 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Wymiary: max. 40 x 20 x 30 cm |  |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu nietłukący z podziałką do wkładów jednorazowych z adapterem dla każdego zaoferowanego urządzenia |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. dla każdego zaoferowanego urządzenia |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe 1,5l. – 40 szt. dla każdego zaoferowanego urządzenia |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę urządzenia na nowe – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Wydajność ssania min. 16 l/min (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę) - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Podciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 70 kPa - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Lekki i łatwy do przenoszenia: maksymalnie 4 kg - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”