Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 19 – aparat EKG

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG | 2 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał |  |  |
|  | Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz |  |  |
|  | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz |  |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz |  |  |
|  | Waga 4.5 kg z pełnym pojemnikiem papieru, wymiary 384x319x90mm -_+ 10% |  |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca |  |  |
|  | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do 10 minut |  |  |
|  | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10 odprowadzeń kabla pacjenta |  |  |
|  | Różne konfiguracje odprowadzeń: standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne, mieszane |  |  |
|  | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów |  |  |
|  | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru |  |  |
|  | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210mm (A4) |  |  |
|  | Prędkość przesuwu 12.5, 25, 50 mm/s |  |  |
|  | Czułość 5, 10, 20 mm/mV |  |  |
|  | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu |  |  |
|  | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, pozwalający na min. 7 godzin pracy Parametr oceniany |  |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci |  |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, przekątna 8’’, rozdzielczość 1024x768px |  |  |
|  | Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka |  |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk |  |  |
|  | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk |  |  |
|  | Obsługa aparatu za pośrednictwem klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego i dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania aparatu |  |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na min. 300 badań Parametr oceniany |  |  |
|  | Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu |  |  |
|  | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist |  |  |
|  | Wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu |  |  |
|  | Wózek wyposażony w koszyk na akcesoria oraz uchwyt na aparat |  |  |
|  | Wózek z czterema kołami skrętnymi, min. 2 koła muszą być wyposażone w hamulec |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, pozwalający na min. 7 godzin pracy - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na min. 300 badań - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”