Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 26 -  Mikroskop stomatologiczny

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stomatologiczny | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Uchylny binokular 0-180° z pokrętłem regulacji |  |  |
|  | Mikroskop zabiegowy na podstawie jezdnej |  |  |
|  | Zmotoryzowana regulacja powiększenia |  |  |
|  | Optyka apochromatyczna o wysokiej rozdzielczości |  |  |
|  | Blokada pozycji mikroskopu dzięki 3 elektro-magnetycznym blokadą |  |  |
|  | Ergonomiczne multifunkcyjne rękojeści |  |  |
|  | Filtr żółty - zapobiegający przedwczesnemu twardnieniu materiału wypełniającego |  |  |
|  | Filtr zielony - zwiększający kontrast naczyń widocznych w tkance |  |  |
|  | Źródło światła w technologii LED |  |  |
|  | Zastępcze źródło światła na wypadek uszkodzenia podstawowego źródła światła |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie mocy światła na maksymalnym powiększenie o 30% |  |  |
|  | Moduł zapobiegający refleksom świetlnym |  |  |
|  | Płynna regulacja powiększenia minimum w zakresie 0,5X-2,2X sterowana elektrycznie Parametr oceniany |  |  |
|  | Zakres ogniskowania minimum w zakresie 200mm-430mm sterowany elektrycznie Parametr oceniany |  |  |
|  | Zakres widzialnego pola operacyjnego minimum od 12 mm do 130 mm |  |  |
|  | Głębokie oświetlenie kanałów do min. 10 mm Parametr oceniany |  |  |
|  | Wbudowana kamera 4K z funkcją automatycznego ostrzenia obrazu i zapisu na USB |  |  |
|  | Wszystkie przewody ukryte w ramieniu |  |  |
|  | Zbalansowane ramie |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący o wykorzystywanych parametrach mikroskopu |  |  |
|  | Binokular z płynną regulacją rozstawu źrenic |  |  |
|  | Okulary z powiększeniem min. 12 x Parametr oceniany |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne wskazanego personelu Zamawiającego min. 2 osoby z zakresu przeprowadzania procedur medycznych z użyciem zaproponowanego sprzętu |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Płynna regulacja powiększenia minimum w zakresie 0,5X-2,2X sterowana elektrycznie - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zakres ogniskowania minimum w zakresie 200mm-430mm sterowany elektrycznie - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Głębokie oświetlenie kanałów do min. 10 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Okulary z powiększeniem min. 12 x - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”