Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 15 – system do badania wzroku

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do badania wzroku kpl | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne |  |  |
|  | Urządzenie, posiadające funkcje autorefraktometru, keratometru, bezkontaktowego tonometru i bezkontaktowego pachymetru (system 4 w 1 w kompaktowej konstrukcji) |  |  |
|  | W pełni automatycznie naprowadzanie głowicy pomiarowej we wszystkich kierunkach, wraz z automatycznym przejazdem między oczami. |  |  |
|  | Sterowanie głowicą pomiarową za pomocą joystica elektromotorycznego |  |  |
|  | System pomiarowy refrakcji oparty na czujniku Hartmanna-Shacka wykorzystujący technologię Wave front |  |  |
|  | Zakres pomiarowy strefy min. od -30 do +25D |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: cylinder min. +/- 10D Parametr oceniany |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: promień krzywizny rogówki v min. od 5mm do 13mm |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: moc refrakcji rogówki: 25,96D do 67,5D (dla indeksu=1,3375) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: astygmatyzm rogówkowy : od 0 do -15D |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tonometru: 1-60 mmHg |  |  |
|  | Bezkontaktowy tonometr z funkcją SPC- automatyczna kontrola podmuchu |  |  |
|  | Automatyczna kompensata wartości ciśnienia IOP o wartość grubości rogówki CCT |  |  |
|  | Automatyczny, bezkontaktowy pomiar grubości rogówki w zakresie min.: 300-800µm |  |  |
|  | Funkcje dodatkowe: - asystenta doboru soczewek - podgląd kolorowy na uchylnym, wyświetlaczu o przekątnej min. 7”, - tryb retroiluminacji, - pomiar TFBUT - obrazowanie gruczołów meiboma w podczerwieni - peryferyjny pomiar keratometrii |  |  |
|  | Unit okulistyczny |  |  |
|  | Unit na dwa urządzenia z fotelem rozkładanym i podnóżkiem, elektromagnetyczną blokadą blatu, półką pod rzutnik. W zestawie szuflada na kasetę, adapter podbródka lampy szczelinowej, transporter zasilania na blacie 230V. Fotel z elektryczną regulacją góra-dół |  |  |
|  | Lampa szczelinowa |  |  |
|  | Typ okulara: konwergencyjny okular Galileusza |  |  |
|  | Powiększenie okulara: szerokokątne 16x |  |  |
|  | Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 5D Parametr oceniany |  |  |
|  | Minimum trzy powiększenia bez zmiany okulara: 10x, 16x i 25x |  |  |
|  | Wysokość szczeliny regulowana skokowo o wartościach: 0.3 /1/3/ 5 / 8 / 14 mm |  |  |
|  | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 14 mm |  |  |
|  | Filtry: niebieski, bezczerwienny, odcinający charakterystyczne dla diod LED szkodliwe niebieskie widmo |  |  |
|  | Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie minimum 52 – 82 mm |  |  |
|  | Ciągły obrót szczeliny w zakresie 0º – 180º |  |  |
|  | Podbródek z fiksatorem z możliwością wyłączenia/włączenia zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej |  |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła wraz z wyłącznikiem umieszczona na wózku lampy przy manipulatorze (joysticku) |  |  |
|  | Źródło światła: dioda LED o temperaturze barwowej 3500K |  |  |
|  | System wewnętrznego prowadzenia kabli poprawiający bezpieczeństwo i niezawodność oraz wygodę czyszczenia urządzenia |  |  |
|  | Ekran optotypów |  |  |
|  | Ekran optotypów o przekątnej min 23’ cala i rozdzielczości 1920x1080 Parametr oceniany |  |  |
|  | Ekran sterowany pilotem bezprzewodowym |  |  |
|  | Maksymalna jasność ekranu min.: 300cd/m2 |  |  |
|  | Odległość badania:min.:2-6m |  |  |
|  | Optotypy : litery, Snellen E, Pierścienie Landolta, cyfry, dziecięce, ETDRS, |  |  |
|  | Maska i test czerwono-zielony, testy astygmatyzmu i widzenia obuocznego, |  |  |
|  | Frontofokometr |  |  |
|  | Frontofokometr oparty na Matrycy Hartmanna -81 punktów pomiarowych |  |  |
|  | Dioda pomiarowa o dł. fali: 525nm |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie soczewek jednoogniskowych i progresywnych |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: - sfera: +/-25D - cylinder: +/-10D - pryzmat 0-20PD |  |  |
|  | Kaseta szkieł |  |  |
|  | Kaseta szkieł próbnych z 266 wysokiej jakości soczewkami mineralnymi |  |  |
|  | Oprawki probiercze minimum 2 kpl |  |  |
|  | Lekka i mocna oprawa próbna - PD – niezależna regulacja dla prawej i lewej strony. - Regulacja długości i kąta zauszników. - Nosek – regulacja pionowa i pozioma - Płynna regulacja osi. - Miejsce na 5 soczewek: 3 z przodu i 2 z tyłu. |  |  |
|  | Test TNO z okularami czerwono zielonymi |  |  |
|  | Test muchy z okularami polaryzacyjnymi |  |  |
|  | Test Ishihary minimum 24 strony |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: cylinder min. +/- 10D - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 5D - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Ekran optotypów o przekątnej min 23’ cala i rozdzielczości 1920x1080 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”