Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 24  - aparat USG Kardiologiczny

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG Kardiologiczny | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Cyfrowy aparat USG do zastosowania w poradni kardiologicznej |  |  |
|  | Masa urządzenia max 85 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą |  |  |
|  | Bateryjne podtrzymanie napięcia na czas transportu aparatu |  |  |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 |  |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu operatora o min. ± 30° |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania Parametr oceniany |  |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz] |  |  |
|  | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 |  |  |
|  | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 20.000 obrazów Parametr oceniany |  |  |
|  | Możliwość umieszczania opisów na obrazie |  |  |
|  | Podtrzymanie pracy systemu na czas transportu aparatu między stanowiskami pracy. |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna na panelu dotykowym i fizyczna |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 1000 obrazów/sek |  |  |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej |  |  |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode. |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0 – 88° |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s, |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm |  |  |
|  | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. |  |  |
|  | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) |  |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym; |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) |  |  |
|  | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy |  |  |
|  | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia |  |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego raportu |  |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu |  |  |
|  | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera w badaniach przepływów naczyniowych: prędkości (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, tętna, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości |  |  |
|  | w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV Oprogramowanie bazujące na technologii „speckletracking |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV i LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckletracking |  |  |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 Parametr oceniany |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 – 4,5MHz. |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  |  |
|  | Kąt obrazowania min 115° Parametr oceniany |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min.35 cm. |  |  |
|  | Głowica liniowa |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  |  |
|  | Szerokość obrazowania 45mm+/-5% |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 10,0MHz. |  |  |
|  | Głowica convex |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii Single Crystal |  |  |
|  | Kąt obrazowania min 70° |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz. |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min.45 cm. |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. |  |  |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 |  |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 500GB -bezpłatny upgrade oprogramowania przez okres gwarancji |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min.Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Masa urządzenia max 85 kg - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 20.000 obrazów - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Kąt obrazowania min 115° - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”