Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 4 – tomograf stomatologiczny z przystawką cefalo i kamerą

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf stomatologiczny z przystawką cefalo i kamerą | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Tomograf małego, średniego i dużego pola obrazowania |  |  |
|  | Minimum 12 pól obrazowania. Parametr Oceniany |  |  |
|  | Pola obrazowania w zakresie od 4 cm x 4 cm do 16 cm x 17 cm |  |  |
|  | Tomograf wyposażony w inteligentny system pozycjonowania pacjenta podgląd ustawień i korekta „na żywo” |  |  |
|  | Pamięć ustawień pacjentów oraz dostosowanie do obszaru obrazowania celem osiągnięcia najwyższej jakości i najniższej dawki. |  |  |
|  | System redukcji artefaktów, rozbłysków metalu, implantów |  |  |
|  | Stacja robocza z pakietem oprogramowania oraz w algorytm zaprojektowany w celu zmniejszenia szumów przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów obrazu, wysokiej jakości obrazy pantomograficzne, specjale filtry umożliwiające lepszą ocenę obrazu diagnostycznego. Wyposażona w monitor min. 24” |  |  |
|  | Moduł cefalometryczny do zdjęć bocznych |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej mocy 110 KV z redukcją artefaktów i wzmocniony kontrast. Parametr oceniany |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne do analizy i opisu pantomogramów, stworzone w technologii sztucznej inteligencji. Algorytm samodzielnie analizuje obraz oraz opisuje struktury wskazując zmiany patologiczne oraz sugerując obszary wymagające leczenia bądź zwrócenia uwagi lekarza. |  |  |
|  | Wyposażenie dedykowane dla stabilnego ustawienia pacjenta |  |  |
|  | Kamera do skanowania twarzy o wymiarach 215x50x75mm +- 10% |  |  |
|  | Składająca się z kamery do akwizycji danych 1,3 megapikseli oraz kamery tekstury HD 5,0 megapikseli. |  |  |
|  | Dokładność skanowania min. 55 μm Parametr oceniany |  |  |
|  | Pole widzenia przy dystansie 500mm, |  |  |
|  | Pole widzenia kamery w zakresie 210x270 mm |  |  |
|  | Podłączenie za pomocą złącza USB 3.0 |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V |  |  |
|  | System komputerowy dedykowany dla kamery o parametrach nie gorszych niż: Procesor Intel Core i7-8700 lub nowszy RAM 16 GB lub więcej Pojemność dysku 256 GB SSD lub więcej Karta Graficzna (GPU) NVIDIA ® RTX 2060 6GB GDDR6 lub nowsza System operacyjny Windows 10 Professional (64-bit) lub nowszy system operacyjny Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1920 × 1080, 60Hz |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Zestaw fartuchów ochronnych dla pacjenta |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Minimum 12 pól obrazowania - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej mocy 110 KV z redukcją artefaktów i wzmocniony kontrast. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Dokładność skanowania min. 55 μm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”