Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 23 - defibrylator

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | 2 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator –max. 6 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka |  |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin Parametr oceniany |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 250 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Parametr oceniany |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min.7’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem Parametr oceniany |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli |  |  |
|  | Ekran dotykowy |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J |  |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator –max. 6 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 250 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min.7’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”