Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 10 – stół zabiegowy

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy | 7 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Stół do zabiegów ogólnochirurgicznych. |  |  |
|  | Stół posiadający standardowe rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające montaż w późniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposażenia (przystawek) bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów stołu |  |  |
|  | Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego min następujących funkcji: - regulacja wysokości - przechyły boczne - pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacja segmentu oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - przesuw wzdłużny blatu - pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - blokowanie stołu do podłoża Funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego |  |  |
|  | Pilot z podświetleniem funkcji, ułatwiający regulacje stołem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej |  |  |
|  | Pilot wyposażony w przycisk włączający oraz wyłączający przyciski funkcyjne |  |  |
|  | Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona na pilocie |  |  |
|  | Pilot wyłączający się dla bezpieczeństwa po maksimum 40 sekundach – ponowna aktywacja poprzez przycisk załączający |  |  |
|  | Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym – wyposażony w odpowiednie gniazdo osobne niezależne od pilota ręcznego |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne stołu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowaną ładowarką. W przypadku wyładowania baterii możliwość pracy stołu podłączonego do zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu naładowania baterii na pilocie. Przewód do ładowania odłączany od stołu. |  |  |
|  | Akumulatory pozwalające na wykonanie minimum 220 ruchów stołem (jeden ruch rozumiany jako wykonanie w pełnym zakresie regulacji stołu w dół lub w górę lub jako regulacji w pełnym zakresie przechyłu wzdłużnego lub bocznego) |  |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu min. 2000 mm Parametr oceniany |  |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (bez listew bocznych) min. 500 mm Parametr oceniany |  |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 690 do 1130 mm (zakres wysokości liczony bez materacy) |  |  |
|  | Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min +/- 300 |  |  |
|  | Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min +/- 250 |  |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 400 do 800 |  |  |
|  | Regulacja podgłówka w zakresie min od - 900 do 500 oraz regulacja wzdłużnego odsunięcia od segmentu plecowego o min. 50 mm |  |  |
|  | Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 150 oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180° |  |  |
|  | Regulacja pozycji flex min. 210° i reflex min. 100° - każda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min 350 mm Parametr oceniany |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Blat stołu modularny min. 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców z wypiętrzeniem nerkowym - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg – segmenty odłączane |  |  |
|  | Wypiętrzenie nerkowe regulowane mechanicznie poprzez mechanizm śrubowy – dostęp do mechanizmu z lewej i prawej strony stołu |  |  |
|  | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego – listwy mocowane na każdym segmencie (podgłówka, oparcia pleców, siedziska oraz podnóżków) |  |  |
|  | Blat stołu przezierny w projekcji AP na szerokości min. 340 mm |  |  |
|  | Stabilność stołu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementów wykonywanych technologią odlewów – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych blatu spawanych lub giętych |  |  |
|  | Podgłówek regulowany mechanicznie lub przy pomocy układu elektrohydraulicznego |  |  |
|  | Podnóżki regulowane przy pomocy sprężyn gazowych lub układu elektrohydraulicznego, |  |  |
|  | Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 70 mm. Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę |  |  |
|  | System blokowania kół jezdnych przy pomocy minimum 2 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu. |  |  |
|  | Stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża |  |  |
|  | Podstawa, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Podstawa nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych |  |  |
|  | Kolumna nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych |  |  |
|  | Podstawa i kolumna bez harmonijkowych osłon |  |  |
|  | Materace odejmowane bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych. |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu min. 2000 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (bez listew bocznych) min. 500 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min 350 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”