Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 25  - aparat EEG i EMG

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EEG i EMG | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu |  |  |
|  | Minimum 20 kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym Parametr oceniany |  |  |
|  | Minimum 8 kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne Parametr oceniany |  |  |
|  | Min.1 wejście SpO2 |  |  |
|  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach |  |  |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB |  |  |
|  | Rodzaj transmisji radiowej minimum WLAN 802.11bg |  |  |
|  | Modułu WLAN w trybie pracy AP |  |  |
|  | Tryb szyfrowania połączenia minimum WPA2 |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN42802 |  |  |
|  | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED |  |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) minimum 20 m Parametr oceniany |  |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D minimum 18 bit Parametr oceniany |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0 –125Hz |  |  |
|  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) poniżej 4 |  |  |
|  | Impedancja wejściowa powyżej 1000 Mohm |  |  |
|  | CMRR powyżej 115 dB |  |  |
|  | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznym i ustawy o RODO |  |  |
|  | Stała czasu w zakresie 0,03–10s |  |  |
|  | Stała czasu – wartość standardowa 0,3s |  |  |
|  | Czułość 10µV/cm –2 mV/cm |  |  |
|  | Regulowana szybkość przesuw zapisu na ekranie w zakresie 10-120mm/s |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania wyjściowego większe niż 480 Hz |  |  |
|  | Nieograniczona ilość re montaży definiowanych przez Użytkownika |  |  |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10- 20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 |  |  |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min.400 gotowych zdarzeń |  |  |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne |  |  |
|  | Możliwość definiowania ,edycji i dodawania dobrzy własnych zdarzeń medycznych |  |  |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb |  |  |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału |  |  |
|  | Min.3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału |  |  |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) |  |  |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej /lub liczbowej |  |  |
|  | Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika |  |  |
|  | Stymulator błyskowy w zakresie 0,5-60Hz |  |  |
|  | Możliwość pracy zewnętrznej baterii |  |  |
|  | Lampa foto stymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie |  |  |
|  | Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG |  |  |
|  | Generacja raportów i drukowanie |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu |  |  |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych |  |  |
|  | Moduł analizy ilościowej QEEG (QuantityEEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej |  |  |
|  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG |  |  |
|  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fali podziałem na elektrody rejestrujące |  |  |
|  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf |  |  |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej /lub liczbowej |  |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD |  |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT |  |  |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów :histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące |  |  |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo |  |  |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania |  |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przednie powołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |  |
|  | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal |  |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie z bazą danych do zestawu EMG Zainstalowane na tym samym stanowisku komputerowym |  |  |
|  | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EMG, a oferowanym EEG |  |  |
|  | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG, przewodnictwa nerwowego. |  |  |
|  | System zainstalowany na wózku jezdnym wyposażonym w gumowe koła z blokadą; wysuwaną szufladę na klawiaturę; do wózka przymocowane regulowane wychylno obrotowe ramię do zamocowania głowicy i uchwytu dla stymulatora elektrycznego ,oraz uchwytu do igieł koncentrycznych, półka na drukarkę oraz transformator separujący. Zamawiający wymaga, aby zestaw EMG był zamontowany na tym samym wózku co aparat EEG. |  |  |
|  | Zasilacz sieciowy230V/50Hz z transformatorem separującym 230V/230V wyposażony w izolowane galwanicznie gniazda 230V/50Hz do podłączenia wszystkich urządzeń systemu, |  |  |
|  | System wyposażony w jednostkę bazową oraz min. 2 kanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych. Głowica wyposażona w 2 kanały DIN oraz dwie pary kanałów TP i min.1 kanał GND |  |  |
|  | Połączenie jednostki bazowej aparatu z komputerem PC Poprzez wejście USB 3.0 o minimalnej szybkości 480Mb/sek |  |  |
|  | Jednostka bazowa wyposażona w: - min.4 wejścia/wyjścia TTL - min.4 porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych - wbudowane min 2głośniki o oporności max.4Ohm |  |  |
|  | Gniazda podłączeń na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane kolorami |  |  |
|  | Podłączanie stymulatorów elektrycznych/ głowicy wzmacniaczy za pomocą szybko złączek np.typu Lemo kodowanych kolorami odpowiadającymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki bazowej |  |  |
|  | Panel główny jednostki bazowej wyposażony w: - Dwufunkcyjne pokrętła oznaczone kolorami, kolory tożsame z wybranymi przyciskami widocznymi w oprogramowaniu - Przyciski funkcyjne min.7 sztuk uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu - przycisk wyzwalania bodźca powtarzalnego - przycisk uśredniania - przycisk zmiany szerokości bodźca elektrycznego - przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekwencji - przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia wyników badań - przycisk szybkiego drukowania raportu - przycisk przejścia do następnego badania - dwufunkcyjne pokrętło natężenia dźwięku z możliwością wyciszenia poprzez szybkie naciśnięcie pokrętła |  |  |
|  | Głowica wyposażona w wbudowany moduł pomiaru poprawności działania elektrod |  |  |
|  | Konstrukcja głowicy powinna wykonywać konwersje sygnału A/D w samej głowicy |  |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania głowicy za pomocą wbudowanego przycisku na głowicy |  |  |
|  | Parametry wzmacniaczy głowicy: Czułość :od min.0,05μV/div do max10mV/div CMRR > 115 dB Filtr Low cut:min.od0,3Hzdo500Hz Filtr High cut: min. od 30Hz do 15kHz Impedancja wejściowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common mode) Szum(dlagłowicy2kanałowej):<0,6uV Przetwornik A/D: min 16 bitów Próbkowanie: min. 99 kHz/kanał Skala stałej czasu:min 0,1do1000ms/divwmin.20krokach Filtr No tch 50/60Hz oraz Możliwość ustawienia własnych wartości filtru. |  |  |
|  | Pomiar impedancji dla kanałów ACT, REF i GND |  |  |
|  | Możliwość zapisu wartości impedancji i umieszczenia w raporcie |  |  |
|  | System umożliwiający kalibracje głowicy z możliwością ustawienia parametrów sygnału kalibracyjnego fali prostokątnej -amplitudy w zakresiemin.50-1000uVoraz Częstotliwości min.100Hz |  |  |
|  | Wymiarygłowicy:max.6x11x16cm |  |  |
|  | Wagagłowicy:max.0,4kg |  |  |
|  | Programowalny ręczny stałoprądowy stymulator elektryczny wyposażony : W min.3przyciski z możliwością dowolnego programowania dla każdego protokołu badania nie zależnie funkcję zmiany polaryzacji elektrod możliwość zmiany kąta elektrod regulacje rozstawu elektrod przyciski wyzwalania bodźca pojedynczego oraz możliwości aktywacji bodźca powtarzalnego tym samym przyciskiem przycisk akceptacji bodźca pokrętło regulacji parametrów -m.in. natężenie prądu, odległość |  |  |
|  | Wymagane parametry stymulatora elektrycznego: natężenie prądu w zakresie min.0-100mA szerokość pulsu min50usdomin1000us Typy pulsacji : pojedyncza, dual, triple, train, dualtrain rozdzielczość prądowamin.0,3mA Powtarzanie bodźca od min. 0,1 do 200 Hz Uzależnione od wykonywanego protokołu badania |  |  |
|  | Podstawowe wymagane funkcje oprogramowania do wykonywania badań EMG i NCV: Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidłowych wartości w tabelach wyników, Określenie norm względem przedziałów wiekowych, Funkcja atlasu anatomicznego wyświetlająca wynik badania EMG i NCV w sposób graficzny 3D na kolorowym modelu anatomicznym z możliwością umieszczenia grafiki w raporcie. Funkcja tabelaryzacji wyników umożliwiająca szybkie zestawienie wykonanych badań w formie tabelarycznej Funkcja zmiany widoku okna dla danego badania, min dwa widoki, gdzie dla każdego widoku istnieje możliwość dowolnej konfiguracji okien prezentacji i wyników Możliwość definiowania przycisków skrótu dowolnych dostępnych badań z listy badań. Przyciski skrótów badań muszą być wyświetlane głównym oknie badania. Możliwość wyboru wielkości czcionki przycisków wyświetlanych na ekranie badania, wielkości czcionki tabeli i wielkości czcionki menu głównego okna badania. Funkcja zmiany widoku okna wywoływana za pomocą jednego klawisza z konsoli jednostki bazowej. Programowalna lista badań umożliwiająca stworzenie własnego protokołu badań na podstawie pre-definiowanych protokołów testów pogrupowanych tematycznie względem rodzajów badań. Możliwość obliczania szybkości przewodzenia z uwzględnieniem korekcji współczynnika temperaturowego Funkcja kodowania danych wyjściowych w formacie ASCII Możliwość definiowania w oprogramowaniu własnych formuł do prezentacji wyników, np. możliwość wyświetlania parametru latencji ważonej. Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania własnych raportów na bazie MS Word Funkcja nagrywania oraz wykonywania printscrenu bieżącego okna dowolnym czasie badania. Wywoływanie funkcji za pomocą przycisku w oknie badania. System wyposażony w opcje oprogramowanie do automatycznego testowania poprawności działania Jednostki bazowej i parametrów głowicy. |  |  |
|  | Badanie EMG: Analiza SMUA, MMUA, IPA Tryb pomiaru spontaneus, Volitional, autoMUP min.5 minutowy bufor zapisu EMG Konwersja zapisu do formatu audio lub video Narzędzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesujących jednostek motorycznych w dowolnym czasie wykonywania badania Tworzenie listy komentarzy z możliwością ich zmiany po wykonaniu badania Możliwość zdefiniowania trybów rejestracji wzmacniacza dla badań EMG Możliwość ustawienia na przycisku funkcyjnego kolejności przechodzenia do kolejnego etapu badania EMG Automatyczne wprowadzanie % polifazowości przebiegu EMG w tabeli wyniku Funkcja kolorowania kolejnych zebranych jednostek MUP Możliwość szybkiej re analizy zapisanego przebiegu za pomocą naciśnięcia jednego przycisku w oknie badania Funkcja zaznaczania jednostki MUP i na tej podstawie automatyczne przeszukiwanie zapisanego buforowa w celu znalezienia pasujących jednostek MUP Możliwość wykluczenia danej jednostki MUP z analizy poprzez naciśnięcie jednego przycisku w oknie badania Funkcja usuwania artefaktów z uśrednionej jednostki MUP poprzez zaznaczenie obszaru (pola) do usunięcia. |  |  |
|  | Szybkość przewodnictwa NCV: przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe, przewodnictwo mieszane, inching motor/sensory, Fala F- tryb kursor/auto marker, odruch H, SSR (współczulna reakcja skóry) funkcja automatycznego porównywania stronami dla badań NCV; funkcjahistoriiprzeglądaniado30zapisanychsekwencji i wyboru najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV Automatyczne umieszczanie kursorów dla badań NCV, fali F i odruchu H oraz potencjałów wywołanych Funkcja włączania wyświetlania wartości dla danego kursora (latencji i amplitudy) Możliwość definiowania wyświetlania parametrów dla przebiegów badania. Funkcja zmiany strony(prawa/lewa)przypadku wybrania nieprawidłowej strony podczas badania. Funkcja sortowania w tabeli podsumowującej badanych nerwów i mięśni alfabetycznie oraz stronami |  |  |
|  | Próba miasteniczna: Możliwość wyboru sekwencji do określenia dekrementu RNSw oknie głównym badania Możliwość wł/wył histogramu próby miastenicznej możliwość automatycznego ustawiania protokołu badania funkcja wyświetlania różnych parametrów wyniku za pomocą histogramu |  |  |
|  | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis): Określenie interferencji pod względem ilościowym Porównywanie wzorów :amplituda –ilość powtórzeń, ilość krótkich segmentów– aktywność Odniesienie normatywne w postaci „chmurki” Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym lub w trybie off-line |  |  |
|  | Z oferowanym aparatem zostanie dostarczony następujący zestaw akcesoriów startowych: - Przewód do koncentrycznych elektrod igłowych - zestaw przewodów ze złączką typu krokodylek i wtykiem typu TP - elektroda obrączkowa , wtyk TP - elektroda uziemiająca typu rzep z przewodem z wtykiem TP - opakowanie elektrod igłowych -opakowanie elektrod powierzchniowych - pasta ścierno przewodząca - pasta przewodząca - miarka |  |  |
|  | Wymagane akcesoria: czepek do badań EEG zestaw elektrod z przewodami |  |  |
|  | Dedykowany zestaw komputerowy do obsługi systemu EEG i EMG o parametrach nie gorszych niż |  |  |
|  | Procesor I NTEL COREi7 lub równoważny |  |  |
|  | Pamięć RAM 8GB |  |  |
|  | Dyskt Wardy 1TB |  |  |
|  | Monitor 23” |  |  |
|  | Nagrywarka DVD |  |  |
|  | Karta sieciowa |  |  |
|  | System operacyjny Windows 10 lub wyższy |  |  |
|  | Karta graficzna z chipsetem nVidia2GB |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS |  |  |
|  | Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania |  |  |
|  | Drukarka laserowa czarno-biała |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Minimum 20 kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Minimum 8 kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) minimum 20 m - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D minimum 18 bit - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”