Załącznik nr. 1 do SWZ

Zadanie nr 27  - Mammograf

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mammograf | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Mammograf z cyfrowym detektorem obrazu DR zamocowanym na ramieniu C |  |  |
|  | Generator wysokiego napięcia zintegrowany ze statywem (wbudowany do statywu) ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |
|  | Częstotliwość inwertera minimum 20 kHz |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora minimum 4 kW |  |  |
|  | Zakres nastaw wysokiego napięcia anodowego w zakresie minimum25 - 31 kV |  |  |
|  | Skok zmiany nastaw napięcia anodowego co 1 kV |  |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs minimum 500 mAs Parametr Oceniany |  |  |
|  | Minimalna wartość ekspozycji w mAs maksymalnie 5 mAs |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra |  |  |
|  | Maksymalny prąd ekspozycji dla dużego ogniska minimum 100 mA |  |  |
|  | Maksymalny prąd ekspozycji dla małego ogniska minimum 30 mA |  |  |
|  | Techniki ekspozycji: - 2 punktowa – nastawa kV i mAs, - 1 punktowa – nastawa kV a mAs wynikowe z AEC - 0 punktowa – kV automatycznie dobierane a następnie korygowane podczas ekspozycji wstępnej a mAs wynikowe z AEC |  |  |
|  | Wskazywanie dawki ekspozycji rtg |  |  |
|  | Lampa rtg z anodą wirującą |  |  |
|  | Materiał anody: wolfram |  |  |
|  | Synchroniczna prędkość wirowania anody lampy minimum 9000 obr/min. |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg minimum 300 kHU |  |  |
|  | Rozproszenie ciepła anody minimum 60 kHU / min |  |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska lampy rtg maksymalnie 0,1mm |  |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska lampy rtg maksymalnie 0,3 mm |  |  |
|  | Ciągłe mikroprocesorowe monitorowanie wykorzystania pojemności cieplnej anody lampy rtg dla jej zabezpieczenia przed przegrzaniem |  |  |
|  | Filtr rodowy |  |  |
|  | Filtr srebrowy |  |  |
|  | Automatyka zmiany filtracji (zmiana filtra bez ingerencji operatora) |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze |  |  |
|  | Motorowe przesłony automatycznej kolimacji wiązki rtg do zadanego formatu obrazu |  |  |
|  | Automatyczna, motorowa kolimacja wiązki rtg do powiększeń |  |  |
|  | Świetlna symulacja pola napromieniowania LED automatyczna i odpowiednia do formatu projekcji |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo-czasowego (mAs) |  |  |
|  | System automatyki AEC bazujący na pomiarach detektora |  |  |
|  | Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z detektorów pomiarowych jeśli są one naświetlane bezpośrednim promieniowaniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg |  |  |
|  | Wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi |  |  |
|  | Automatyczny dobór kV do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej |  |  |
|  | Zakres regulacji siły ucisku minimum od 50 do 200 N |  |  |
|  | Motorowy system uciskowy z automatycznym z zatrzymaniem ucisku po uzyskaniu zadanej siły ucisku piersi |  |  |
|  | Nastawa granicznej siły automatycznego zatrzymania ucisku przez obsługę |  |  |
|  | Ruch uciskowy ze zmianą prędkości przed i w trakcie ucisku piersi |  |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie wartości grubości sutka po ucisku piersi |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie wartości siły ucisku piersi |  |  |
|  | Nożne przyciski sterowania uciskiem piersi, umieszczone z obu stron pacjentki |  |  |
|  | Mechaniczne zwolnienie ucisku w przypadku zaniku napięcia zasilania |  |  |
|  | Foliowy system przesuwania wcześniej uciśniętej piersi do wnętrza pola obrazowania panelu z detektorem cyfrowym dla zobrazowania przy żebrowej części piersi |  |  |
|  | Mammograf ze statywem wyposażonym w ramię „C” ramię otwarte |  |  |
|  | Źródło promieniowania rtg i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” (nie ramienia „O”) statywu |  |  |
|  | Izocentryczny obrót ramienia „C” |  |  |
|  | Minimalny zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi od 90 do 135 cm |  |  |
|  | Teleskopowa kolumna z pionowym ruchem motorowym z dwoma regulowanymi prędkościami pozwalająca osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm |  |  |
|  | Zmotoryzowany obrót ramienia |  |  |
|  | Minimalny zakres zmotoryzowanego obrotu ramienia +180°/-135° lub 180°/+135° |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie wartości kąta obrotu |  |  |
|  | Automatyczny, elektryczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku (ikony) |  |  |
|  | Odległość ognisko – detektor obrazu (SID) minimum 55 cm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o krotności powiększenia minimum 1,5 |  |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra / dół oraz ruchu głowicy góra/dół przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych) |  |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki |  |  |
|  | Komplet płytek dociskowych |  |  |
|  | Automatyczne odchylanie / odsuwanie ramienia „C” w stosunku do panelu z detektorem dla wygodnego dostępu do pacjentki |  |  |
|  | Dwa panele sterowania umieszczone po obu stronach mammografu |  |  |
|  | Dwa dotykowe wyświetlacze umieszczone po obu stronach statywu umożliwiające sterowanie mammografem, wyświetlanie trybów pracy, funkcji systemu oraz obrazu |  |  |
|  | Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach; |  |  |
|  | Parametry rastra(ów) minimum 30 l/cm, 5:1 |  |  |
|  | Aktywne pole detektora cyfrowego w zakresie minimum 23 x 29 |  |  |
|  | Dostępne mimumum 2 formaty obrazu |  |  |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego aktywnego pola detektora cyfrowego 2300 x 2900 piksela |  |  |
|  | Rozmiar piksela detektora maksymalnie 100 µm |  |  |
|  | Zakres dynamiki detektora minimum 12 bit Parametr Oceniany |  |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami rtg maksymalnie 40 s |  |  |
|  | Stacja akwizycyjna – konsola technika wyposażona w monitory, komputer, klawiaturę obsługową, mysz |  |  |
|  | System operacyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM minimum 8 GB |  |  |
|  | Pamięć dyskowa twardy SSD i lub HDD minimum 500GB |  |  |
|  | Monitor obrazowy i obsługowy dla technika minimum 19 cali |  |  |
|  | Matryca monitora medycznego obsługowego ( 1280 x 1024 pikseli) |  |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/lub DVD |  |  |
|  | Ręczne wprowadzania danych demograficznych świadczeniobiorcy lub/i pobranie tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym |  |  |
|  | Archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS |  |  |
|  | Automatyczna dystrybucja obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc |  |  |
|  | Automatyczne wprowadzanie parametrów ekspozycji i połączenie ich z obrazem cyfrowym |  |  |
|  | Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum |  |  |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej |  |  |
|  | Interfejs sieciowy |  |  |
|  | Komunikacja przez DICOM 3.0 z funkcjonalnością: - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve - DICOM Storage Commitment, - DlCOM Print - DlCOM Modality Worklist |  |  |
|  | Nagrywanie badań na płytach CD i/lub DVD w standardzie DICOM (wraz z przeglądarką obrazów DICOM) |  |  |
|  | Stacja opisowa zgodna z rozporządzeniem MZ oraz szczegółowymi wytycznymi programu profilaktyki „mammografia screeningowa obu piersi” |  |  |
|  | Komputer, klawiatura, mysz, UPS, system operacyjny |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługowe (przeglądarka mammograficzna) zapewniające możliwość umieszczenia na ekranie obrazu cc bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej z możliwością wyłączenia paska narzędzi |  |  |
|  | Dwa monitory obrazowe medyczne skalibrowane pod DICOM, z dedykowaną kartą graficzną zapewniającą co najmniej 10-bitowe odwzorowanie skali szarości (co najmniej 1024 poziomy skali szarości), fabrycznie parowane o przekątnej każdego monitora nie mniejszej niż 21” z możliwością prezentacji obrazu w pionie |  |  |
|  | Rozdzielczość każdego monitora medycznego nie mniejsza niż 2000 pikseli x 2500 pikseli(5 MP) oraz kontrast nie mniejszym niż 700:1 i luminancja nie mniejsza niż 500 cd/m2 |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM minimum 8GB |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego minimum 1 TB |  |  |
|  | Dodatkowy monitor sterujący o przekątnej nie mniejszej niż 21” |  |  |
|  | Dwa monitory przeglądowe zgodny ze standardem DICOM o parametrach nie gorszych niż: przekątna 22 cale, 2 Megapixele, kontrast 1000:1 jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1920x1200 |  |  |
|  | Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu umieszczone w i na statywie – połączone ze sobą wyłącznie kablami wewnętrznymi statywu |  |  |
|  | Przystawka do biopsji stereotaktycznej |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 VAC  10% / 50 Hz zabezpieczenie 16 A |  |  |
|  | Zakres automatycznej kompensacji zmian napięcia zasilania +/- 10 % |  |  |
|  | Waga mammografu (statywu z podstawą, kolumną, ramieniem, źródłem promieniowania rtg, panelem detektora cyfrowego i generatorem) maksymalnie 400 kg Parametr Oceniany |  |  |
|  | System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS dostosowany do systemu komputerowego mammografu, minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym 10 min. |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs minimum 500 mAs - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Odległość ognisko – detektor obrazu (SID) minimum 55 cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zakres dynamiki detektora minimum 12 bit - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Waga mammografu (statywu z podstawą, kolumną, ramieniem, źródłem promieniowania rtg, panelem detektora cyfrowego i generatorem) maksymalnie 400 kg - najniższa wartość: 20 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”