Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 22 – kardiologiczny system próby wysiłkowej

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiologiczny system próby wysiłkowej | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją bluetooth danych do systemu wysiłkowego |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 8000 Hz na kanał |  |  |
|  | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału min. 12 bit Parametr oceniany |  |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG min. 0,05 - 150 Hz |  |  |
|  | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms |  |  |
|  | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją |  |  |
|  | Wymiary przetwornika EKG max 90x58x20 mm |  |  |
|  | Waga przetwornika EKG bez baterii max 80 g Parametr oceniany |  |  |
|  | Przetwornik wyposażony w ekran typu OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem |  |  |
|  | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA |  |  |
|  | Czas pracy ciągłej przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach min. 36 h Parametr oceniany |  |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP53 |  |  |
|  | Etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym |  |  |
|  | Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 16 GB, portem ethernet (RJ-45), dyskiem twardym SSD min. 1000 GB, kolorowym monitorem LCD min. 21” Full-HD, modułem bluetooth, drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym min. Windows 10 Pro lub nowszy |  |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do systemu, wyposażony w 4 skrętne kółka z półką i koszykiem na akcesoria |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu modułu pomiaru saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi) |  |  |
|  | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań |  |  |
|  | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji |  |  |
|  | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie |  |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG i długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb, Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościenne (V7-V9), pediatryczne (z V3R, V4R, V7), typy mieszane (z V3R, V4R, V7-V9) |  |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera |  |  |
|  | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV |  |  |
|  | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50/100 mm/s |  |  |
|  | Jednoczasowe wyświetlanie 12 kanałów w różnych konfiguracjach do wyboru: 1x12, 2x6, 4x3 |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, grubości linii |  |  |
|  | Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG |  |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod z wizualnym systemem doradczym wskazującym jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy) |  |  |
|  | Podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka |  |  |
|  | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod |  |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS |  |  |
|  | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcje wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu |  |  |
|  | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 20 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania dowolnych fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań spoczynkowych EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów |  |  |
|  | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG |  |  |
|  | Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cornell, Naughton) wbudowane w system |  |  |
|  | Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP |  |  |
|  | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego |  |  |
|  | Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku |  |  |
|  | Wybór sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia i sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego lub submaksymalnego |  |  |
|  | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: -12 odprowadzeniowego EKG -Częstości rytmu serca -Uśrednionych sygnałów EKG ze wszystkich kanałów prezentowanych jednocześnie -Powiększonego uśrednionego sygnału EKG z wybieranego automatycznie kanału o największej zmianie ST z możliwością ręcznej zmiany wyboru -Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian -Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) -Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST -Danych dotyczących zadanego obciążenia -Wartości współczynnika MET lub Watt -Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt -Aktywności stymulatora serca -Wartości limitu tętna -Procentowego wykonania limitu tętna -Przekroczenia limitu tętna -Rodzaju aktualnie używanego protokołu -Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania -Czasu trwania danego etapu -Czasu trwania całego wysiłku -Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania -Ilości wykrytych pobudzeń komorowych -Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) -Wartości zmęczenia według skali Borga |  |  |
|  | Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego |  |  |
|  | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia |  |  |
|  | Przypomnienie o momencie na wykonanie pomiaru ciśnienia z sygnalizacją graficzną i dźwiękową (w przypadku ręcznego wykonywania pomiarów) |  |  |
|  | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby |  |  |
|  | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania |  |  |
|  | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego |  |  |
|  | Bieżnia dedykowana do wykonania badania próby wysiłkowej |  |  |
|  | Zakres prędkości 0.5-18 km/h z regulacją co 0.1 km/h |  |  |
|  | Nachylenie 0-20% z regulacją co 0,1% |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta min 180 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Długość użytkowa taśmy bieżni min. 150 cm |  |  |
|  | Szerokość użytkowa taśmy bieżni min. 50 cm |  |  |
|  | Wysokość położenia taśmy bieżni względem podłoża max 25 cm |  |  |
|  | Taśma bieżni pokryta warstwą antypoślizgową, wyposażona w warstwę amortyzującą |  |  |
|  | Łagodny start i zatrzymanie taśmy, ograniczające ryzyko utraty równowagi u pacjenta |  |  |
|  | Poręcze dla pacjenta |  |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnych poręczy pediatrycznych |  |  |
|  | Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni |  |  |
|  | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z systemu wysiłkowego |  |  |
|  | Silnik prądu zmiennego o mocy 2.2 kW, bezszczotkowy, bez konieczności konserwacji |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  |
|  | Masa własna bieżni max 240 kg |  |  |
|  | Wymiary max 210x85x130 cm |  |  |
|  | Urządzenie spełniające normy dla sprzętu medycznego klasy IIb z wbudowanym transformatorem separującym |  |  |
|  | Oprogramowanie na PC spełniające funkcję wirtualnego panelu kontrolno-sterującego do niezależnych aplikacji treningowych |  |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia wyzwalany zgodnie z zaprogramowanym cyklem z zewnętrznego systemu badań wysiłkowych lub ergospirometrycznych, z transmisją odczytów do systemu sterującego |  |  |
|  | Możliwość wyzwolenia dodatkowych pomiarów lub przerwania pomiarów w dowolnym momencie przez użytkownika |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą osłuchową |  |  |
|  | Algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD do prezentacji zmierzonych wartości SYS, DIA, MAP, PULS, produkt podwójny, a także wykresu osłuchiwanych tonów Korotkowa, impulsów bramkujących lub trendu pomiarów |  |  |
|  | Wyjście słuchawkowe do odsłuchiwania tonów Korotkowa |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia 20-270 mmHg i towarzyszącego rytmu serca 40-250/min |  |  |
|  | Przyciski sterujące umożliwiające użycie miernika niezależnie od zewnętrznego systemu |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | Systemu zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7, DICOM i worklist |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału min. 12 bit - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Waga przetwornika EKG bez baterii max 80 g - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Czas pracy ciągłej przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach min. 36 h - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta min. 180 kg |  |  |
|  | - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”