Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 2 - densytometr

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densytometr | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Aparat rentgenowski z metodą DEXA stacjonarny: nie wymagający zastosowania specjalnego ekranowania |  |  |
|  | Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „C” |  |  |
|  | System ze stołem pozwalający na prowadzenie leczenia osteoporozy |  |  |
|  | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających |  |  |
|  | Ruchomy blat stołu, ruchome ramię C |  |  |
|  | Obrotowe ramie C umożliwiające wykonanie projekcji AP i bocznej kręgosłupa bez konieczności obracania pacjenta |  |  |
|  | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej działającej w oparciu o metodę skanowania CT jednokrotnego przejścia nad pacjentem podczas badań podstawowych takich jak szyjka kości udowej, przedramię, odcinek L kręgosłupa (wyklucza się tzw. wąski wachlarz i metodę ołówkową) |  |  |
|  | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie dający rzeczywistą wiązkę dwuenergetyczną. Parametr oceniany |  |  |
|  | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 2 metry od aparatu (lampy)- max 1,5 mR/hr Parametr oceniany |  |  |
|  | Obszar skanowania min. 180cm na 50cm Parametr oceniany |  |  |
|  | Czasy skanowania dla lokalizacji: - kręgosłup AP max. 50 s - szyjka kości udowej max. 50s - całe ciało/skład ciała max 4 min |  |  |
|  | System automatycznej kalibracji pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badań niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie |  |  |
|  | Weryfikacja poprawności autokalibracji przy pomocy fantomu antropomorficznego odcinka L kręgosłupa |  |  |
|  | Detektor wysokiej rozdzielczości min. 200 elementowy. Parametr oceniany |  |  |
|  | Blat stołu z zmiennym położeniem umożliwiający zdalne przerepozycjonowanie pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności siłowego przemieszczania pacjenta |  |  |
|  | Ruch blatu wzdłużny i poprzeczny |  |  |
|  | Możliwość opuszczenia blatu stołu w celu łatwiejszego wchodzenia i schodzenia pacjenta |  |  |
|  | Fantom kontrolny- fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L |  |  |
|  | Pozycjoner laserowy do łatwego ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta |  |  |
|  | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 55cm Parametr oceniany |  |  |
|  | WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE – WYMAGANE POMIARY W LOKALIZACJACH: |  |  |
|  | Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, h) długość osi szyjki kości udowej i kąt nachylenia, moment bezwładności i) automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO j) wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - wykres graficzny BMD do wieku |  |  |
|  | Obie szyjki kości udowej : - BMD - BMC - powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „total” - wskaźnik T-Score - wskaźnik Z-Score - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej - długość osi szyjki kości udowej - podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania - Zestawienie raportu różnic - wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO - wykres graficzny BMD do wieku |  |  |
|  | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP -BMD, -BMC -powierzchnia, -T-Score, -Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) - możliwość generowania raportu porównawczego z wynikami z kilku badań przeprowadzonych w różnym czasie - wykres graficzny BMD do wieku |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do analizy szyjki kości udowej (potwierdzone przez kilka niezależne badania kliniczne) z możliwościami obliczeniowymi; - FRAX, ocena ryzyka złamania - położenie środka masy - kąt nachylenia osi szyjki udowej - długość szyjki kości udowej |  |  |
|  | Pomiar i analiza bliższego końca kości udowej |  |  |
|  | Pomiar gęstości całego kośćca i składu ciała - obraz skanu całego ciała - obraz kolorowy obrazujący skład ciała z podziałem na tkankę - BMD - BMC - powierzchnia - Total - wskazania dla kończyn z osobna, kręgosłupa, głowy - możliwość pomiaru subregionu - gynoid/android- otyłość brzuszna - VAT ( otyłość trzewna) - wynik FMI (Fat Mas Index) - automatyczne odniesienie do klasyfikacji WHO - wykres masy tkanki + BMC do wieku - możliwość śledzenie trendu zmian u pacjenta na wykresie - wykres wzrostu do wieku, wagi do wieku, BMI do wieku - automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO - mapa kolorowa składu ciała pokazująca lokalizację gromadzenia się masy tłuszczowej |  |  |
|  | Program pediatryczny - kręgosłup lędźwiowy AP - BMD - BMC - powierzchnia, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej Dane referencyjne (baza danych referencyjnych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, odniesienie wyniku do normy. |  |  |
|  | Program pediatryczny - całe ciało z analizą powierzchni kośćca, - BMC, - BMD, - składu ciała u dzieci. - Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca odniesienie wyniku do normy. |  |  |
|  | Program pediatryczny - Total Body - Dane referencyjne dla pomiaru BMD całego szkieletu u dzieci w wersji z kośćmi czaszki oraz w wersji bez kości czaszki (tzw. less head) |  |  |
|  | W programie pediatrycznym oznaczanie na wykresie parametrów dla składu ciała: Wysokość do wieku BMI do wieku wzrost do wieku waga do wieku |  |  |
|  | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem; - ilości tkanki tłuszczowej, - masy mięśniowej, - masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewa stronę i prawa stroną) oraz osobno dla obszarów - Gynoid i Android - mapa kolorowa składu ciała |  |  |
|  | Opcja pediatryczna – Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) długość osi szyjki kości udowej i kąt g) Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników), automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO |  |  |
|  | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD). |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiaru w programie dla regionu zainteresowania |  |  |
|  | Program do analizy kręgosłupa o niskiej gęstości |  |  |
|  | Program do oceny kręgosłupa i szyjki kości udowej o niskiej gęstości |  |  |
|  | Możliwość wykonania morfometrii kręgosłupa |  |  |
|  | Program do badań niemowląt |  |  |
|  | Program do analizy kości udowej z endoprotezą |  |  |
|  | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania |  |  |
|  | Limit wagi pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 200kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Tworzenia wielu baz danych |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 10 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. fantom antropomorficzny kręgosłupa, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący, fotel |  |  |
|  | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny min Windows 10, mysz, klawiatura Parametry minimalne: Procesor: min. Intel Dual Core min. 3 GHz Pamięć: min. 8GB Dysk: min. 500GB Monitor kolorowy min 17”. Kolorowa drukarka laserowa 2 monitory przeglądowe zgodny ze standardem DICOM o parametrach nie gorszych niż przekątna 22 cale, 2 Megapixele, kontrast 1000:1 jasność 300 cd/m2, rozdzielczość 1920x1200 |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie dający rzeczywistą wiązkę dwuenergetyczną Tak 20 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 2 metry od aparatu (lampy)- max 1,5 mR/hr - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Obszar skanowania min. 180cm na 50cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Detektor wysokiej rozdzielczości min. 200 elementowy. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 55cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Limit wagi pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 200kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”