Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 6 – diatermia chirurgiczna

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna | 4 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. Parametr oceniany |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. |  |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |  |
|  | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. |  |  |
|  | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 6” Parametr oceniany |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu - minimum 20 stopni |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. |  |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. |  |  |
|  | Możliwość wyboru elektrody neutralnej dla dorosłych lub noworodkowej – automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej w przypadku wyboru elektrody noworodkowej. |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów. |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 20 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). |  |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. |  |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  |  |
|  | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia i koagulacji. |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. |  |  |
|  | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym. |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z regulacją co 1 W, z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do minimum 180W. Parametr Oceniany |  |  |
|  | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. |  |  |
|  | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego (cięcie czyste, cięcie mieszane) |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna z regulacją co 1 W, z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do minimum 180W. Parametr Oceniany |  |  |
|  | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. |  |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej (koagulacja miękka, forsowna) |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do min 120W. Z regulacją co 1 W |  |  |
|  | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. |  |  |
|  | Możliwość aktywacji koagulacji włącznikiem nożnym lub automatycznie po uchwyceniu tkanki szczypcami |  |  |
|  | Włącznik nożny 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji po 1 dla każdego urządzenia. |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 200 szt. |  |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 4 szt. |  |  |
|  | Uchwyt elektrody 4mm, 2 przyciski, kabel 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji – 8 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, nóż prosty, 25 mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, pętla druciana, średnica 10mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, kulka prosta o średnicy 4mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, igła prosta, krótka o średnicy 0,7 mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, żagielek 15 x 25 mm, dł. 115mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, żagielek 10 x 25 mm, dł. 115mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, żagielek 20 x 25 mm, dł. 115mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, pętla 20 x 20 mm, dł. 120 mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, pętla 20 x 15 mm, dł. 120 mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, kulka o średnicy 4mm, dł. 100 mm - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna, wielorazowa, do uchwytu 4mm, noż prosty 25mm, dł. 100 mm - 4szt. |  |  |
|  | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 8szt. |  |  |
|  | Szczypce bipolarne, proste, 1mm, dł. 195mm, wielorazowego użytku – 4szt. |  |  |
|  | Szczypce bipolarne, proste, 1mm, dł. 160mm, wielorazowego użytku – 4 szt. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery kółka, (w tym min. 2 z blokadą) z rączką , z zamykaną szafką. Wyposażony koszyk na akcesoria – dla każdego urządzenia. |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę urządzenia na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. Tak 20 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 6” - najwyższa wartość: 20 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z regulacją co 1 W, z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do minimum 180W. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna z regulacją co 1 W ,z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do minimum 180W. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”