Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 7 – lampa bezcieniowa sufitowa

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa bezcieniowa sufitowa | 6 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED |  |  |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne |  |  |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne |  |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 230 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod zielonych, czerwonych lub niebieskich |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 80 cm |  |  |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |  |  |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym |  |  |
|  | Kopuła główna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 5 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 150 000 lux Parametr oceniany |  |  |
|  | Temperatura barwowa stała 4300K |  |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 20 do 30 cm Parametr oceniany |  |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 75% |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 50% |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona |  |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo |  |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 35000h Parametr oceniany |  |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 430 w/m2 |  |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |  |  |
|  | Kopuła satelitarna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |  |
|  | Natężenie kopuły satelitarnej min. 100 000 lux Parametr oceniany |  |  |
|  | Temperatura barwowa stała 4300K |  |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm |  |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 45% |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona |  |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo |  |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 35000h Parametr oceniany |  |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 310 w/m2 |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 150 000 lux - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 20 do 30 cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 35000h dotyczy pkt 30 i pkt 53 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Natężenie kopuły satelitarnej min. 100 000 lux - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”