Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 12  - lampa mobilna bezcieniowa

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa mobilna bezcieniowa | 9 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa na statywie jednym z czterema podwójnymi kołami o średnicy min. 90 mm. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED |  |  |
|  | Minimum dwa koła z blokadą |  |  |
|  | Podstawa monolityczna jednolita składająca się z jednego elementu – nie dopuszczę się podstawy skręcanej lub łączonej i nakładanej osłony |  |  |
|  | Podstawa wykonana z aluminium lakierowanego |  |  |
|  | Sztyca pionowa o wysokości min. 140 cm |  |  |
|  | Ramię poziome uchylne o długości min. 50 cm Parametr oceniany |  |  |
|  | Kąt odchylenia ramienia poziomego w górę min. 24° a w dół min. 35 ° |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia poziomego w stosunku do sztycy pionowej o minimum 50° |  |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 100 W. Parametr oceniany |  |  |
|  | Kopuła wyposażona w min. 55 w diod LED. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod kolorowych |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola zabiegowego/operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły nie większa niż 65cm |  |  |
|  | Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |  |
|  | Natężenie kopuły min. 110 000 lux Parametr oceniany |  |  |
|  | Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K |  |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm |  |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%] - nie mniej niż 35% |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia/obejmy kopuły o min. 250° wokół przegubu łączącego z ramieniem uchylnym mocowanym następnie do statywu pionowego |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |  |
|  | Kopuła posiadająca panel sterowania umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo |  |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie. |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 40000h Parametr oceniany |  |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 440 w/m2 |  |  |
|  | Lampa z wbudowanym modułem baterii zasilającej |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii, min. 4 stopnie naładowania |  |  |
|  | Wskaźniki informujące o rodzaju zasilania na jakim pracuje lampa |  |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii |  |  |
|  | Moduł baterii składający się z min. 2 sztuk 12V akumulatorów bezobsługowych z pojemnością min. 17AH każdy, oraz automatycznego systemu ładowania. |  |  |
|  | Przypadkowe wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka nie może spowodować wyłączenia lampy. |  |  |
|  | Gdy bateria jest w pełni naładowana lampa musi działać min.4 godziny przy 75% natężenia światła |  |  |
|  | W wyposażeniu kopuły co najmniej 2 sztuki uchwytów autoklawowalnych |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Ramię poziome uchylne o długości min. 50 cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 100 W. - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Natężenie kopuły min. 110 000 lux - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 40000h - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”