Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 16 - Perymetr

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perymetr | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Czasza perymetru asferyczna, wg standardu Goldmana o promieniu 30 cm, typ zamknięty, wentylowana |  |  |
|  | Zakres pola badania bez zmiany położenia fiksacji horyzontalnie: min. 175 stopni Parametr oceniany |  |  |
|  | Zakres pola badania bez zmiany położenia fiksacji wertykalnie: min. 120 stopni Parametr oceniany |  |  |
|  | Wielkość bodźca regulowana : I-V wg Goldmana |  |  |
|  | Kolory bodźca: biały, czerwony, zielony, niebieski |  |  |
|  | Maksymalna intensywność bodźca: 10000 asb |  |  |
|  | Pola testowe: - pola radialne - pola ortogonalne - G0-2, 5-2, 10-2, 24-2, 24-2C, 30-2, 30-2C, - Sup 44/64, - Gandolfo G1, G0-2, N1, N2, 07, 60-4, - FF81, FF120, FF246, - BSV, B1, Nasal Step |  |  |
|  | Strategie badania: |  |  |
|  | - progowa, szybka progowa, zaawansowana progowa |  |  |
|  | - przesiewowa 3-strefowa i 2-strefowa, nadprogowa |  |  |
|  | - Test kierowcy |  |  |
|  | - Obuoczna BSV |  |  |
|  | - krytyczna częstotliwością fuzji (CFF Critical FusionFrequency) - zaawansowana, - dynamiczna - ZETA, ZETA Fast oraz ZETA Faster - jednooczny test Estermana obuoczny test Estermana |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania kinetycznego : - manualnie - automatycznie |  |  |
|  | Prezentacja badań – mapy i wykresy: - w skali bezwzględnej liczbowej(dB), - w skali bezwzględnej skali szarości, - w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej - w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian - w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian - mapa zindywidualizowana - mapa zindywidualizowana z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian - krzywa Bebbieg - wykres ruchów oka, - progresja defektu |  |  |
|  | Parametry zbiorcze: - średnia czułość –MS - średni defekt – MD - odchylenie standardowe od wzorca – PSD - fluktuacje krótkoterminowe SF - skorygowane odchylenie standardowe od wzorca – Corrected PSD |  |  |
|  | Podgląd oka za pomocą wbudowanej cyfrowej kamery |  |  |
|  | Kontrola fiksacji: - Śledzenie źrenicy - kontrola mrugnięć - monitorowanie plamki metodą Heijl/Krakau - rejestracja obrazu podglądu oka |  |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy |  |  |
|  | Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół, lewo- prawo |  |  |
|  | Testy wiarygodności: kontrola położenia ślepej plamy lub cyfrowa detekcja położenia źrenicy, błędy fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne, fluktuacja krótkoterminowa, |  |  |
|  | Czas na reakcję pacjenta automatycznie dostosowany do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 0,1 do 9,9 s |  |  |
|  | Podświetlenie tła : - 31,5asb dla białego oraz czerwonego bodźca - 10asb dla zielonego |  |  |
|  | - 315 asb dla niebieskiego |  |  |
|  | Moduł porównania badań z analizą postępu defektów |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim |  |  |
|  | Funkcja komunikatów głosowych, które ułatwiają operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem |  |  |
|  | Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF ,DCM |  |  |
|  | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami danych pacjentów MWL systemu DICOM |  |  |
|  | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM |  |  |
|  | Zewnętrzny komputer, kompatybilny do obsługi perymetru w zestawie z klawiaturą oraz myszą komputerową. |  |  |
|  | Stolik elektryczny pod czaszę, komputer oraz drukarkę |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Zakres pola badania bez zmiany położenia fiksacji horyzontalnie: min. 175 stopni - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zakres pola badania bez zmiany położenia fiksacji wertykalnie: min. 120 stopni - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”