Załącznik nr 1 do SIWZ

Zadanie 8 – lampa bakteriobójcza

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa bakteriobójcza | 23 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przepływowa z możliwością dezynfekcji powietrza w obecności ludzi wyposażona w promiennik UV z zawieszeniem ściennym – 18 kpl |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przepływowa z możliwością dezynfekcji powietrza w obecności ludzi wyposażona w promiennik UV przejezdna –5 kpl |  |  |
|  | Lampa z licznikiem czasu pracy |  |  |
|  | Lampa ścienno-sufitowa |  |  |
|  | Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz |  |  |
|  | Moc pobierana z sieci max. 100 W Parametr oceniany |  |  |
|  | Typ promiennika UV-C 2x PL-L TUV36W lub HNS-L 36W |  |  |
|  | Trwałość promienników min. 9000 h |  |  |
|  | Wydajność min. 80 m3/h |  |  |
|  | Przepływ powietrza min. 30 m3/h Parametr oceniany |  |  |
|  | Dezynfekowana kubatura min. 80 m3 |  |  |
|  | Zasięg działania lampy min. 25 m2 Parametr oceniany |  |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I |  |  |
|  | Typ obudowy IP20 |  |  |
|  | Wymiary: 890x215x140 mm (+/- 25 mm) |  |  |
|  | Licznik czasu pracy z wyświetlaniem czasu pracy z dokładnością do 1h |  |  |
|  | Jasność automatyczna – przyciemnianie i rozjaśnianie wyświetlacza w zależności poziomu natężenia światła w pomieszczeniu |  |  |
|  | Lampa musi posiadać alarm po upływie 9000 h oznaczający konieczność wymiany promienników (sygnalizacja dźwiękowa oraz sygnalizacja miganiem wyświetlacza) |  |  |
|  | Lampa musi posiadać cichy alarm (sygnalizacja miganiem wyświetlacza) na 200 h przed koniecznością wymiany promienników |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Minimum 3 kpl filtrów wstępnych dla każdego urządzenia. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę urządzenia na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Moc pobierana z sieci max. 100 W - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Przepływ powietrza min. 30 m3/h - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zasięg działania lampy min. 25 m2 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”