Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 3 – unit stomatologiczny z wyposażeniem

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unit stomatologiczny z wyposażeniem | 7 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Zintegrowane moduły unitu (blok spluwaczki, lampa pola pracy, konsola lekarza, konsola asysty) zmieniające wysokość wraz z fotelem pacjenta |  |  |
|  | Jeden sterownik nożny z dźwignią przesuwną dla progresywnego sterowania narzędziami lekarza, umożliwiający zmianę kierunku obrotów mikrosilnika, przedmuchiwanie z końcówek oraz sterowanie pozycją fotela pacjenta, włączanie/wyłączanie lampy pola operacyjnego |  |  |
|  | Przeznaczony do dezynfekcji dotykowy panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem dla lekarza, o cechach: - pamięć ustawień narzędzi i fotela, - regulacja zakresu obrotów mikrosilnika, mocy skalera, mocy turbiny - osobne, programowalne min.3 pozycje zabiegowe fotela, - osobne, programowalne pozycje: spluwaczka oraz wejściowa/zejściowa fotela, - osobno zaprogramowana pozycja ratunkowa fotela, - negatoskop, - sterownik urządzeń peryferyjnych |  |  |
|  | Konsola lekarska z przeznaczoną do sterylizacji rączką lub obudową rączki |  |  |
|  | Konsola lekarska minimalnie wyposażona w: - dmuchawko-strzykawkę, - skaler ultradźwiękowy, z min. 3 ostrzami z gwintem w standardzie EMS, - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem z LED, złącze w standardzie ISO 3964, - rękaw turbinowy typ MIDWEST z zasilaniem dla światła w narzędziu |  |  |
|  | Rękawy narzędzi przeznaczone do samodzielnej wymiany bez udziału serwisu |  |  |
|  | Narzędzia lekarza na pantografach/wysięgnikach, czyli z rękawami prowadzonymi „od góry”, |  |  |
|  | Robocze końcówki stomatologiczne z zagłębieniem w obudowie zapewniającym pewny chwyt: -wolnoobrotowa kątnica o przełożeniu 1:1, chłodzenie i światłowód, -turbina (wysokoobrotowa kątnica turbinowa) ze złączką, chłodzenie i światło z LED w główce |  |  |
|  | Taca o powierzchni użytecznej min 250x350 mm pod konsolą lekarską |  |  |
|  | Bez gwintowa butelka z czujnikiem napełnienia dla wody chłodzącej narzędzia, o pojemności min. 1,5 litra |  |  |
|  | Pokrętła regulacji wody chłodzącej usytuowane odpowiednio pod odpowiednim narzędziem |  |  |
|  | Spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta wodą sieciową. |  |  |
|  | Zdejmowana bez udziału serwisu, ceramiczna misa spluwaczki, obrotowa min. 270°, |  |  |
|  | Zintegrowana przewodowa lampa polimeryzacyjna LED o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 2000mW/cm2 Parametr Oceniany |  |  |
|  | Konsola asysty z przeznaczonym do dezynfekcji dotykowym panelem sterowania, na dwuprzegubowym ramieniu, wyposażona w min. dwa ssaki z końcówkami przeznaczonymi do sterylizacji. |  |  |
|  | Regulacja siły ssania w końcówkach ssących |  |  |
|  | W podstawie fotela wyłącznik ssania „na żądanie”, |  |  |
|  | Fotel pacjenta o udźwigu min. 180kg Parametr Oceniany |  |  |
|  | Tylko lewy podłokietnik, składany tak by ułatwić dostęp do pacjenta |  |  |
|  | Zagłówek pneumatyczne z blokadą pneumatyczną |  |  |
|  | 3 osiowa, diodowa lampa pola pracy z płynną i powtarzalną regulacją natężenia w zakresie min.5000-40000lux, temperaturą barwową: 5.000 °K (+/- 5%), z przeznaczonymi do sterylizacji rączkami lub nasadkami rączek |  |  |
|  | Bezdotykowe: włączenie/wyłączanie i zmiana natężenia światła w lampie pola pracy |  |  |
|  | Do każdego unitu: robocze końcówki stomatologiczne z zagłębieniem w obudowie zapewniającym pewny chwyt ze światłem, chłodzeniem aerozolem i usuwaniem wierteł przyciskiem, wykonany antypoślizgowo powierzchnia gumowana lub moletkowana w postaci: - jednej kątnicy wolnoobrotowej dla wierteł Ø 2,35 mm, o przełożeniu 1:1,ze światłowodem, główce nie większej niż Ø 9,5 mm - jednej wysokoobrotowej kątnicy turbinowej dla wierteł FG Ø 1,6 mm, mocy co najmniej 19W, wyposażonej w diodę led, główce nie większej niż Ø 11,5 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem, złącze poprzez szybkozłączkę będącą w zestawie |  |  |
|  | Dodatkowe cechy indywidualne, determinowane przeznaczeniem unitów: w dwóch unitach przeznaczonych do gabinetów chirurgii stomatologicznej: - zalaminowana tapicerka - na stoliku lekarza dodatkowy mikrosilnik wraz z kątnicą do szlifowania (przyspieszającą 1:5, dla wierteł FG Ø 1,6 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem i światłem, główce nie większej niż Ø 10mm), |  |  |
|  | Dla dwóch unitach przeznaczonych do gabinetów stomatologii zachowawczej: - zalaminowana tapicerka, - monitor z ekranem o przekątnej min.21” i formacie 16:9, ze szkłem na matrycy i uchwytem do przestawiania, - zmiennobarwna lampa pola pracy, z pomarańczowym trybem kompozytowym, - unity wyposażone w mikrosilnik z oświetleniem fluorescencyjnym i ledowym - stolik lekarza wyposażony w radiografię cyfrową z włącznikiem aktywującym program do akwizycji, -ścienny aparat RTG z fartuchem ochronnym pacjenta i bezprzewodowym sterownikiem parametrów z przyciskiem wyzwalania promieniowania, aparat RTG zintegrowany z oferowanym unitem - na stoliku asysty zintegrowana przewodowa kamera wewnątrzustna z migawką wyzwalaną sterownikiem nożnym, |  |  |
|  | Minimalnie do jednego z unitów przeznaczeniu zachowawczym: separator amalgamatu z wymiennym pojemnikiem i powiadomieniem (dźwiękowym) o zapełnieniu spełniający normę ISO11143:2008, separujący amalgamat zarówno ze ssaków jak i misy spluwaczki |  |  |
|  | Dla dwóch unitach przeznaczonych do gabinetów protetyki stomatologicznej: - zalaminowana tapicerka, - monitor z ekranem o przekątnej min.21” i formacie 16:9, ze szkłem na matrycy i uchwytem do przestawiania, - zmiennobarwna lampa pola pracy, z pomarańczowym trybem kompozytowym, - unity wyposażone w mikrosilnik z oświetleniem fluorescencyjnym i ledowym - stolik lekarza wyposażony w radiografię cyfrową z włącznikiem aktywującym program do akwizycji, -ścienny aparat RTG z fartuchem ochronnym pacjenta i bezprzewodowym sterownikiem parametrów z przyciskiem wyzwalania promieniowania, aparat RTG zintegrowany z oferowanym unitem, - w każdym unicie na stoliku lekarza dodatkowy mikrosilnik wraz z kątnicą do szlifowania (przyspieszającą 1:5, dla wierteł FG Ø 1,6 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem i światłem, główce nie większej niż Ø 10mm), |  |  |
|  | Dla jednego unitu przeznaczonego do gabinetu stomatologii wysokospecjalistycznej: - tapicerka z pianką z pamięcią kształtu, - poszerzane oparcie podpierające łokcie pacjenta, - monitor z ekranem o przekątnej min.21” i formacie 16:9, ze szkłem na matrycy i uchwytem do przestawiania, - na stoliku lekarza dodatkowy mikrosilnik wraz z kątnicą do szlifowania (przyspieszającą 1:5, dla wierteł FG Ø 1,6 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem i światłem, główce nie większej niż Ø 10mm), - unit wyposażony w mikrosilnik z oświetleniem fluorescencyjnym i ledowym - na stoliku asysty zintegrowana przewodowa kamera wewnątrzustna z migawką wyzwalaną sterownikiem nożnym, - stolik lekarza wyposażony w radiografię cyfrową z włącznikiem aktywującym program do akwizycji, - ścienny aparat RTG z fartuchem ochronnym pacjenta i bezprzewodowym sterownikiem parametrów z przyciskiem wyzwalania promieniowania, system automatycznego doboru czasu i napięcia do rodzaju prześwietlanego zęba, możliwość korekty czasu naświetlania na życzenie operatora, aparat RTG zintegrowany z oferowanym unitem. |  |  |
|  | Jedno urządzenie, ze zintegrowaną piaskarką profilaktyczną oraz skalerem piezoelektrycznym ze światłem, wbudowane wymienne filtry wody i powietrza, sterownik nożny, podświetlenie w skalerze pozostające przez kilka sekund po zwolnieniu sterownika nożnego, wyświetlacz informujący o poziomie mocy, ilości wody dostarczonej do sprayu, rękawy co najmniej 1,8m, pojemnik na płyn irygacyjny o pojemności co najmniej 400ml, częstotliwość pracy skalera: 28 – 32kHz |  |  |
|  | Termo dezynfektor dedykowany do osprzętu unitów spełniający normę ISO15883, posiadający certyfikację CE 1646/MDD, wyposażony w: system automatycznego blokowania drzwi, system automatycznego dozowania detergentów i neutralizatorów, komorę wykonaną z nierdzewnej stali, pojemność komory min. 145l, panel sterowania z wyświetlaczem oraz przyciskami membranowymi; urządzenie przeprowadzające cykl mycia, termo dezynfekcji oraz suszenia |  |  |
|  | Dwa identyczne autoklawy o cechach: - komora o pojemności nie mniejszej niż 22 litry, wyposażona w pięć tac nie krótszych niż 38cm, - możliwość personalizacji własnego programu sterylizacji, - panel sterowania z wyświetlaczem oraz przyciskami membranowymi, - wbudowany czujnik twardości wody, - swobodny dostęp do komory na wodę pozwalający na inspekcję oraz wyczyszczenie, - możliwość przypisania kodu PIN dla identyfikacji użytkownika, -możliwość podłączenia do kanalizacji i automatyczna ewakuacja zużytej wody, -system zapisu raportów z przesyłaniem do dedykowanego oprogramowania będącego w zestawie, |  |  |
|  | Zgrzewarka ręczna o konstrukcji zapobiegającej uszkodzeniu dłoni operatora, umożliwiająca stosowanie worków o szerokości 30cm, wyposażona w uchwyt podający worki bezpośrednio z rolki do zgrzewarki, zapewniająca zgrzew o szerokości co najmniej 1cm, posiadająca system kontroli temperatury i czasu zgrzewania, |  |  |
|  | Robocze końcówki stomatologiczne, w postaci: - co najmniej cztery dodatkowe wysokoobrotowe kątnice turbinowe: dla wierteł FG Ø 1,6 mm, mocy co najmniej 19W, wyposażone w diodę led, główkach nie większych niż Ø 11,5 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem, złączem na szybkozłączkę będącą przy unicie, - co najmniej cztery dodatkowe kątnice wolnoobrotowe: dla wierteł Ø 2,35 mm, o przełożeniu 1:1, ze światłowodem, główce nie większej niż Ø 9,5 mm - co najmniej cztery dodatkowe kątnice do szlifowania: przyspieszające 1:5, dla wierteł FG Ø 1,6 mm, z co najmniej 4 punktowym chłodzeniem, ze światłowodem, główce nie większej niż Ø 10mm, - co najmniej cztery dodatkowe prostnice wolnoobrotowe: dla wierteł Ø 2,35 mm, o przełożeniu 1:1, z chłodzeniem i światłem |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni wyposażenie w wiertła diamentowe oraz wiertła typu różyczki z węglików spiekanych do turbin i prostnic oraz pełny osprzęt frezów, pilników, w ilości po minimum 10 kpl każdego rodzaj na każde stanowisko do wyboru z katalogu przedstawionego przez Wykonawcę |  |  |
|  | Minimum 2 komplety endometrów |  |  |
|  | Minimum 2 komplety szybkich lamp polaryzacyjnych |  |  |
|  | Sześć jezdnych parawanów ochronnych RTG, wysokich na 1,8m i szerokich 90cm, z blachą ołowianą grubości 1,0 mm, szybą ze szkła ołowianego o ekwiwalencie ołowiu 2,3mm na wysokości 155cm |  |  |
|  | Kompletny zestaw fantomów do testów podstawowych dla aparatów: zewnątrzustnych pantomograficznych, cefalometrycznych |  |  |
|  | Dla wszystkich siedmiu unitów: cztery dwustanowiskowe, bezolejowe kompresory z osuszaczem powietrza, ciśnieniowy punkt rosy przy 7barach: maksymalnie +3°C Parametr oceniany |  |  |
|  | Siedem asystorów jezdnych, minimum 5-cio szufladowych, ze szklanym blatem roboczym ograniczonym burtami z trzech stron. Co najmniej jedna szuflada z wkładem z przegródkami. Kółeczka gumowe cichobieżne, wysokość 85cm (+/- 2cm). Szuflady wysuwane nie mniej niż 98% swojej głębokości, narożniki metalowe. |  |  |
|  | Do każdego unitu: jedno krzesełko dla lekarza z oparciem, tapicerka identyczna z fotelem pacjenta |  |  |
|  | Do każdego unitu: jedno krzesełko dla asysty z podłokietnikiem i podporą stóp, tapicerka identyczna z fotelem pacjenta, |  |  |
|  | Do każdego unitu: jedna pompa ssąca (ssak stomatologiczny) z separacją powietrze/woda, maksymalne podciśnienie o wartości nie mniejszej niż 150mBar oraz przepływie nie mniejszym niż 700l/min |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury (dotyczy RTG) do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Zintegrowana przewodowa lampa polimeryzacyjna LED o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 2000mW/cm2 - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Fotel pacjenta o udźwigu min. 180kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Dla wszystkich siedmiu unitów: cztery dwustanowiskowe, bezolejowe kompresory z osuszaczem powietrza, ciśnieniowy punkt rosy przy 7barach: maksymalnie +3°C - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”