Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 17 – USG okulistyczne

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USG okulistyczne | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Ultrasonograf okulistyczny z możliwością podłączenia do urządzenia głowicy B |  |  |
|  | Wbudowany monitor: kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 9 cali Parametr oceniany |  |  |
|  | Połączenia i porty: - 2xUSB 3.0, - Wifi dwupasmowe 802n - GigE Ethernet LAN, - bluetooth 4.0 - HDMI |  |  |
|  | Dysk wewnętrzny min. 256Gb SSD Parametr oceniany |  |  |
|  | Baza danych z możliwością przeszukiwania zapisanych badań |  |  |
|  | Możliwość eksportu badań: obrazy- jpg. , filmy – avi., raporty – pdf. |  |  |
|  | Możliwość dodawania nieograniczonej liczby użytkowników z możliwością wprowadzania indywidualnych ustawień użytkownika i oznaczeniem lekarza prowadzącego, lekarza kierującego do szpitala i/lub zwykłego operatora |  |  |
|  | Możliwość generowania szczegółowych raportów z badań, które można drukować lub przesyłać w formie elektronicznej. |  |  |
|  | Specjalistyczny uchwyt do sondy B wbudowany w obudowę urządzenia |  |  |
|  | Zasilanie : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz przełączane automatycznie zasilanie urządzeń medycznych |  |  |
|  | Zużycie energii, standardowe max 200 W Parametr oceniany |  |  |
|  | SONDA B i OBRAZOWANIE B-scan |  |  |
|  | Sonda B: z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 12 MHz |  |  |
|  | Wybór profilu skanowania w celu optymalizacji jakości obrazu: oczodoły, ciało szkliste, powierzchnia siatkówki, naczyniówka |  |  |
|  | Próbkowanie skanu: 256 linii i 2048 punktów (ponad pół miliona punktów próbkowania na przejście przetwornika) |  |  |
|  | Funkcja z ciągłym zoomem interpolacyjnym, zapewniająca wypełnienie na każdym poziomie powiększenia, w celu optymalizacji jakości obrazu - zakres zoom min. do 3x Parametr oceniany |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednym kliknięciem poprzecznego lub podłużnego położenia skanu sektora na ekranie z potwierdzeniem ustawienia na modelu oka - P/PE/EP/E/EA/O/CB/AX - oznaczenia standaryzowane |  |  |
|  | W pełni regulowane TVG (time-variedgain), wzmocnienie badania bazowego, wzmocnienie wykładnicze (e-gain) oraz logarytmiczne (log gain) Regulowana prędkość (oczy z olejem silikonowym) |  |  |
|  | Możliwość zapisania do min. 8 wideoklipów w ramach badania oraz odtwarzania ich w czasie rzeczywistym, skalowanych w zwolnionym tempie oraz klatka po klatce. Parametr oceniany |  |  |
|  | Wybór pozycji osiowej lub wzdłużnej z potwierdzeniem za pomocą modelu oka Możliwość dodania adnotacji dowolnego formatu automatycznie umieszczanej na obrazie lub nagraniu |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i przechowywania nagrań wideo z częstotliwością 20 klatek na sekundę, odtwarzanie normalne, w regulowanym zwolnionym tempie oraz klatka po klatce Możliwość zapisywania do 50 nagrań wideo na badanie, |  |  |
|  | Nakładanie A-skanu na obrazy jednym kliknięciem Nielimitowane pomiary odległości i kąta |  |  |
|  | Zapisywanie dowolnej liczby pojedynczych klatek z filmów wideo jako obrazów z notatkami. |  |  |
|  | Automatyczne adnotacje na zdjęciach i filmach z danymi pacjenta i osoby wykonującej badania, wskaźnikiem położenia skanu, częstotliwością sondy oraz ustawieniami skanowania. |  |  |
|  | Narzędzia do obróbki obrazu: - pomiary: odległości, pola powierzchni, kąt, - znaczniki i komentarze |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W zestawie: uchwyt mocowany do blatu, klawiatura mała i mysz bezprzewodowa |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Wbudowany monitor: kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 9 cali - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Zużycie energii, standardowe max 200 W - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Dysk wewnętrzny min. 256Gb SSD - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Funkcja z ciągłym zoomem interpolacyjnym, zapewniająca wypełnienie na każdym poziomie powiększenia, w celu optymalizacji jakości obrazu - zakres zoom min. do 3x - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Możliwość zapisania do min. 8 wideoklipów w ramach badania oraz odtwarzania ich w czasie rzeczywistym, skalowanych w zwolnionym tempie oraz klatka po klatce. |  |  |
|  | - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”