Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 13 – lampa statywowa przejezdna

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa statywowa przejezdna | 10 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami min.2 koła z hamulcem |  |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy |  |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość |  |  |
|  | Średnica kopuły do 30 cm |  |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny |  |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt min. 2 uchwyty w komplecie |  |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu |  |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej |  |  |
|  | Ilość źródeł światła - 18 Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod kolorowych |  |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia minimum 50.000 lux Parametr oceniany |  |  |
|  | Wgłębność min. 130 cm |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra 95 |  |  |
|  | Temperatura barwowa: 4400 K |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana w min. w trzech krokach |  |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 30 W Parametr oceniany |  |  |
|  | Waga maksymalnie 40 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Żywotność źródła światła minimum 50 000h Parametr oceniany |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia minimum 50.000 lux - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 30 W - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Waga maksymalnie 40 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Żywotność źródła światła minimum 50 000h - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”