Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/03/22 STROKE

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 1–BUTLA TLENOWA 2L

Ilość: 4 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 | Tak - podać |  |
|  | Materiał butli – stal | Tak |  |
|  | Minimalna grubość ścianki: 2,5 mm (±0,5 mm) | Tak - podać |  |
|  | Średnica butli 115mm (±10 mm) | Tak - podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie napełnienia 200 bar | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna wysokość butli 300 mm (± 10 mm) | Tak - podać |  |
|  | Wklęsłe dno | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/03/22 STROKE

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 2  PULSOKSYMETRY I STETOSKOPY

2a – Pulsoksymetr

Ilość: 4 sztuk

Nazwa handlowa: ………………………

Producent: ……………………………

Model: …………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 | Tak - podać |  |
|  | Pulsoksymetr przeznaczony dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy błędu lub braku czujnika | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu głośności alarmu | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu wartości mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania baterii alkaicznych | Tak |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 35% - 100 % lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Rozdzielczość ≤1% | Tak - podać |  |
|  | Dokładność pomiaru w przedziale 70 – 100%: ± 2% lub wyższa | Tak - podać |  |
|  | Zakres pomiaru PR: 25 – 250 uderzeń/minutę lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Rozdzielczość 1bmp | Tak - podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ≤ 2bpm | Tak - podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury: 18-45°C lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Rozdzielczość 0,1°C | Tak - podać |  |
|  | Dokładność pomiaru:≤ 0,1°C | Tak - podać |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | czujnik SpO2 z klipsem na palec dla dorosłych | Tak |  |
|  | czujnik SpO2 z klipsem na palec dla dzieci | Tak |  |
|  | czujnik temperatury ciała | Tak |  |
|  | Przewód USB do ładowania oraz przesyłania danych | Tak |  |

2b – Stetoskop

Ilość: 20 sztuk

Nazwa handlowa: ………………………

Producent: ……………………………

Model: …………………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 | Tak - podać |  |
|  | Dwustronna technologia głowicy | Tak |  |
|  | Średnica głowicy (± 5mm): -duża membrana Ø 45 mm, - mała membrana Ø 35mm, -lejek Ø 30 mm | Tak - podać |  |
|  | Metalowa głowica | Tak |  |
|  | Osłony termoplastyczne na głowicę i lejek zapewniające „ciepły dotyk” | Tak |  |
|  | Giętka, bezlateksowa lira stetoskopu wbudowana wewnątrz drenu | Tak |  |
|  | Miękkie samouszczelniające oliwki dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego, | Tak |  |
|  | Zapasowe twarde oliwki (1 kpl.) | Tak |  |
|  | Zapasowa membrana (1 szt.) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: dren, oliwki oraz pierścienie | Tak |  |
|  | Liczba kanałów: 1 | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/03/22 STROKE

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 3– ZESTAW PIPET AUTOMATYCZNYCH

Ilość: 2 zestawy

Nazwa handlowa: ………………………

Producent: ……………………………

Model: …………………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 | Tak - podać |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa 5-50µL – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa 1000-5000 µL – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa 100-1000 µL – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa 20-200 µL – 1 szt. | Tak |  |
|  | Każda pipeta w zestawie automatyczna | Tak |  |
|  | Każda z pipet wyposażona w niezależny przycisk pipetowania, który zapewnia ochronę przed przypadkowym zrzuceniem końcówki do dozowanej cieczy | Tak |  |
|  | Oddzielny przycisk wyrzutnika o konstrukcji gwarantującej zrzucenie każdej końcówki z trzonu pipety. | Tak |  |
|  | Wyrzutnik zintegrowany z trzonem pipety | Tak |  |
|  | Okienko nastawianej pojemności ze znakiem dziesiętnym, w zależności od działki elementarnej pipety. | Tak |  |
|  | Autoklawowalny trzon pipety | Tak |  |
|  | Dokument potwierdzający dokładność i powtarzalność do każdej pipety w zestawie | Tak |  |
|  | Statyw szeregowy cztero- miejscowy z pleksi, kompatybilny z oferowanymi pipetami jednokanałowymi | Tak |  |
|  | Statyw obrotowy sześcio- miejscowy, kompatybilny z oferowanymi pipetami jednokanałowymi | Tak |  |
|  | Końcówki do pipet, pakowane w opakowania zbiorcze o pojemności do 5000µL. Termin ważności dla końcówek co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/03/22 STROKE

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 4 - POMPA INFUZYJNA

Ilość: 16 sztuk

Nazwa handlowa: ………………………

Producent: ……………………………

Model: …………………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| POMPA INFUZYJNA |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021r. | Tak - podać |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu, m.in.: drogą dożylną, dotętniczą, podskórną, zewnątrzoponową i dojelitową. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak - podać |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia:≤2,5 kg | Tak - podać |  |
|  | Klasa ochronności urządzenia min. IP34 | Tak - podać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem ≥70° | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków oraz szyn poziomych | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | Tak |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej przeznaczonej do szeregowej transmisji danych lub za pomocą bezprzewodowej transmisji danych (podczerwień) | Tak – podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2,3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | Tak - podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
|  | Prędkość bolusa w zakresie 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  |
|  | Bolus na żądanie | Tak |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub poprzez szpitalną sieć komputerową | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Biblioteka zawierająca min. 100 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 10 profili pacjentów | Tak- podać |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 8 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo– jonowy | Tak |  |
|  | Praca pompy w przypadku zaniku zasilania podstawowego (zasilanie z wbudowanego akumulatora) ≥5 godz. Dla przepływu 5 ml/h | Tak- podać |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | Tak- podać |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Pobór mocy (dla przepływu 5 ml/h): ≤ 20W | 20W – 0 pkt. <20W – 10 pkt. |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do min. 1000 zdarzeń | Tak- podać |  |
|  | Interaktywna graficzna instrukcja obsługi zaimplementowana do pompy dostępna dla użytkownika na każdym etapie obsługi | Tak |  |
|  | Wybrany z biblioteki lek stale widoczny na wyświetlaczu również podczas alarmu | Tak |  |
|  | Regulacja głośności alarmu min. 8 poziomów | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna (z możliwością blokady) z listwą zasilającą | Tak |  |