| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |
| 1.1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |  |
| 1.2. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 22". | TAK |  |  |
| 1.3. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |  |
| 1.4. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |  |
| 1.5. | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |  |
| 1.6. | Dynamika systemu, min. 260 dB | TAK |  |  |
| 1.7. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,0-18 MHz.±0,5 MHz | TAK |  |  |
| 1.8. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3 | TAK |  |  |
| 1.9. | Ilość kanałów min. 1.500.000 | TAK, podać | 1,5 mln ÷ 1,7 mln – 0 pkt > 1,7 mln – 5 pkt. |  |
| 1.10. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 5000. | TAK, podać | 5000 ÷ 12000 – 0 pkt. >12000 – 5 pkt. |  |
| 1.11. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 360 s | TAK |  |  |
| 2. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 2.1. | B-mode. | TAK |  |  |
| 2.2. | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 40,0 cm. | TAK |  |  |
| 2.3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |  |
| 2.4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |  |
| 2.5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |  |
| 2.6. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia> 16x. | TAK |  |  |
| 2.7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |  |
| 2.8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | TAK |  |  |
| 2.9. | M-mode | TAK |  |  |
| 2.10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |  |
| 2.11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK |  |  |
| 2.12. | Power Doppler (PD). | TAK |  |  |
| 2.13. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 2.14. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |  |
| 2.15. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |  |
| 2.16. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK |  |  |
| 2.17. | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 85o | TAK |  |  |
| 2.18. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |  |
| 3. | Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |  |  |  |
| 3.1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |  |
| 3.2. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | TAK |  |  |
| 3.3. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK |  |  |
| 3.4. | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT | TAK |  |  |
| 3.5. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |  |
| 3.6. | Automatyczny pomiar AC,FL,HL (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości).. | TAK |  |  |
| 3.7. | Automatyczne pomiary móżdżek (Cerebellum), CM, Vp | TAK |  |  |
| 3.8. | Protokół IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |  |
| 3.9. | Pomiary Z- SCORE | TAK |  |  |
| 3.10. | Raport z badania ginekologicznego | TAK |  |  |
| 3.11. | Raport z badania położniczego | TAK |  |  |
| 3.12. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |  |
| 3.13. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |  |
| 3.14. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |  |
| 4. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 4.1. | Głowica liniowa 2D –płytko położonych narządów – 1 szt. | TAK |  |  |
| 4.1.1 | Zakres częstotliwości min 4,0-12,0 MHz +/-1 MHz | TAK |  |  |
| 4.1.2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| 4.1.3. | Szerokość pola obrazowania max. 40 mm | TAK |  |  |
| 4.1.4. | Ilość elementów min. 192 kryształy | TAK |  |  |
| 4.1.5. | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | TAK |  |  |
| 4.2 | Głowica convex 2D do badań brzusznych – 1 szt. | TAK, podać typ głowicy |  |  |
| 4.2.1. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,0 – 5,0 ± 1MHz. | TAK |  |  |
| 4.2.2 | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |  |
| 4.2.3 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º | TAK, podać | 90 ÷ 100° - 0 pkt. > 100° - 5 pkt. |  |
| 4.2.4 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |
| 4.2.5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 4.2.6 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 4.2.7 | Przystawka biopsyjna | TAK |  |  |
| 4.3. | Głowica endovaginalna 2D do badań położniczych i ginekologicznych – 1 szt. | TAK, podać typ głowicy |  |  |
| 4.3.1. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,0-9,0 ± 1MHz | TAK |  |  |
| 4.3.2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| 4.3.3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 170º | TAK, podać | 170 ÷ 180° - 0 pkt. > 180° - 5 pkt. |  |
| 4.3.4. | Głębokość penetracji minimum 16 cm | TAK |  |  |
| 4.3.5. | Ilość elementów min 192 kryształy | TAK |  |  |
| 4.3.6. | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK |  |  |
| 4.3.7. | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | TAK |  |  |
| 4.3.8. | Przystawka biopsyjna | TAK |  |  |
| 5. | Archiwizacja |  |  |  |
| 5.1 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |  |
| 5.2 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |  |
| 5.3 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |  |
| 5.4 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |  |
| 5.6 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK |  |  |
| 5.7 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |  |
| 5.8 | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: DVI, (HDMI). | TAK |  |  |
| 5.9 | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |  |
| 5.10 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji ViewPoint 6 | TAK |  |  |
| 5.11 | Podniesienie systemu ViewPoint do najnowszej wersji oprogramowania | TAK |  |  |
| 5.12 | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich konsol | TAK |  |  |
| 5.13 | Licencja na podłączenie dostarczonego aparatu do systemu ViewPoint | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 6.1. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6.2. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |  |
| 6.3. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |  |
| 6.4. | Obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych , ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000, prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s, liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 100 | TAK |  |  |
| 6.5. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |  |
| 6.6. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |  |
| 6.7. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |  |
| 6.8. | Głowica endowaginalna objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 4,0 do 9,0 MHz, ilość elementów min. 192, kącie obrazowania min. 175o | TAK |  |  |
| 6.9. | Głowica covex objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 3,0 do 6,0 MHz, ilość elementów min. 192, kącie obrazowania min. 90o | TAK |  |  |
| 7. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 7.1. | Konfiguracja i podłączenie aparatu USG do posiadanego systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology w celu archiwizacji badań | TAK |  |  |
| 7.2. | Konfiguracja aparatu w celu wydruku na drukarkach Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |  |
| 8. | Warunki instalacji, serwisu i gwarancji |  |  |  |
| 8.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK |  |  |
| 8.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 8.3. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 9. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 9.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 9.2. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 9.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/