Załącznik nr 4

do specyfikacji

warunków zamówienia

Warunki graniczne  dzierżawy dwóch analizatorów biochemicznych

| Lp. | Parametry | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny nie starszy niż z roku produkcji 2017 , analizator back up min. 2014 roku, wieloparametrowe, swobodnego dostępu, nastołowe, kompatybilne odczynnikowo. |  |
| 2 | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej |  |
| 3 | Wydajność analizatora min. 350 oznaczeń fotometrycznych na godzinę |  |
| 4 | Wydajność modułu ISE powyżej 130 oznaczeń na godzinę z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej. Elektrody bezobsługowe |  |
| 5 | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, jonów ISE, białek specyficznych , Witaminy D |  |
| 6 | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE. Możliwość oznaczania sodu, potasu i chlorków |  |
| 7 | Przedział odczynnikowy na min. 40 miejsc. Możliwość zastosowania 1-4 odczynników na test. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych |  |
| 8 | Uzupełnienie odczynników, próbek kuwet w każdej fazie pracy aparatu ( bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) |  |
| 9 | Chłodzenie odczynników pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |
| 10 | Minimum 50 pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawania próbek bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 11 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek i kubeczków na surowicę |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m. in. dla stężonych kalibratorów |  |
| 13 | Kuwety jednorazowe, automatyczny zmieniacz kuwet. Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie do 300 ul. |  |
| 14 | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguł Westgarda. Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne |  |
| 15 | Analizator pracujący bez stacji uzdatniania wody. Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu |  |
| 16 | UPS - podtrzymujący pracę analizatora i komputera |  |
| 17 | Wymagane stoły pod analizator |  |
| 18 | Wykonawca dostarczy biurko do przygotowywania materiału i krzesło obrotowe |  |
| 19 | Wykonawca dostarczy system monitoringu temperatur, Po okresie dzierżawy Zamawiający będzie miał prawo pierwokupu systemu, po akceptacji oferty cenowej |  |
| 20 | Wykonawca dostarczy autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje na oferowane odczynniki i ich karty charakterystyki . |  |
| 21 | System do monitorowania temperatur ma mieć możliwość alarmowania dźwiękowego po przekroczenia dopuszczalnych wartości. |  |
| 22 | Wykonawca dostarczy czujniki do zainstalowania do 6 lodówek i 2 zamrażarek. Bezpłatna instalacja i szkolenie z obsługi systemu |  |
| 23 | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie ( w razie potrzeby) sprawne źródło światła do dzierżawionych analizatorów. |  |
| 24 | Zamawiający w każdym momencie może żądać dostarczenia metodyk, aplikacji, folderów itd.. w toku oceny ofert. Bezpłatna instalacja i szkolenie z obsługi analizatora |  |
| 25 | Zamawiający może dokonać wizji lokalnej w celu potwierdzenia parametrów wymaganych u najbliższego użytkownika w toku oceny ofert. ( podać adres użytkowników) |  |
| 26 | Termin dostawy i instalacji aparatów do 7 dni od dnia podpisania umowy. |  |
| 27 | Wykonawca podłączy oba analizatory do systemu LIS Infomedica na swój koszt. |  |
| 28 | Wykonawca umożliwi współpracę analizatora z programem QC LAB (INFOMEDICA) |  |
| 29 | Wykonawca umożliwi kontrolę metod w sprawdzianie długoterminowym LONG TERM (SOWA-med. – zintegrowany system oceny wiarygodności analiz medycznych) |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy. |  |
|  | Opis parametrów punktowanych |  |
| 31 | Sczytywanie wartości kontroli, kalibratorów, aplikacji, za pomocą skanera ków2D Punktacja Tak -25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 32 | Możliwość oznaczania alkoholu etylowego i Vit. D Punktacja Tak -25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 33 | Analizatory do 1 metra szerokości Punktacja Tak -25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | Detektor skrzepu Punktacja Tak -25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System monitoringu temperatur |  |
| 35 | Oprogramowanie instalowane na serwerze |  |
| 36 | Oprogramowanie umożliwiające alarmy dźwiękowe |  |
| 37 | Możliwość dowolnego ustawiania progów alarmowych |  |
| 38 | Możliwość wyświetlenia wszystkich pomiarów na jednym wykresie |  |
| 39 | Zbieranie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym |  |
| 40 | Automatyczna detekcja podłączonego sprzętu |  |
| 41 | Przesyłanie danych w sposób bezprzewodowy |  |
| 42 | Zakres pomiarowy każdego czujnika od – 40oC do + 80oC |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy systemu w każdym momencie |  |
| 44 | Możliwość pracy czujnika tylko z wykorzystaniem baterii |  |

............................................

Miejscowość i data

…..………………..………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy