**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 2:** dostawa **wagi analitycznej, I klasy** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Maksymalne obciążenie | 220 g |      Należy podać |
|  | Minimalne obciążenie | 10 mg |      Należy podać |
|  | Klasa dokładności  | I  |  |
|  | Zakres tarowania  | pełny (w całym zakresie pomiarowym) |  |
|  | Poziomowanie wagi | automatyczne |  |
|  | Dryf czułości, w zakresie temperatur od 10˚C do 30˚C | nie większy niż ± 4 ppm/˚C |      Należy podać |
|  | Kalibracja wagi wewnętrzna, automatyczna | wymagana |  |
|  | Średnica szalki | ~~90 mm ± 5mm~~minimum 85 mm  |      Należy podać |
|  | Osłona komory ważenia | wymagana |  |
|  | Działka odczytowa | nie gorsza niż: d = 0,1 mg |      Należy podać |
|  | Działka legalizacyjna  | nie gorsza niż: e = 1 mg |      Należy podać |
|  | Stojak wielofunkcyjny umożliwiający ważenie za pomocą papierka wagowego, do probówek oraz do kolb miarowych | wymagany |  |
|  | Jednostki miary: g, mg | wymagane |  |
|  | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,1 mg  |      Należy podać |
|  | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,2 mg  |      Należy podać |
|  | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 8 s  |      Należy podać |
|  | Jonizator zapewniający eliminację ładunków statycznych | wymagany |  |
|  | Warunki pracy wagi  | - temperatura: od 18˚C do 35˚C- wilgotność: od 40% do 60% |      Należy podać |
|  | Porty komunikacyjne USB i RS | wymagane |  |
|  | Świadectwo legalizacji wagi  | wymagane |  |
|  | Świadectwo wzorcownia dostarczone ze sprzętem (wzorcowanie w co najmniej pięciu punktach w zakresie pracy wagi: min., ¼ max, ½ max, ¾ max, max) wykonane przez instytucję akredytowaną wg ISO 17025 | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Dostawa, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia w miejscu użytkowania  | wymagane |  |
|  | Instrukcja w pełnej wersji, w języku polskim,wydrukowana, dostarczona razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**