Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego nr DAG.261.25.2024

z dnia 23.07.2024

Fotele ginekologiczne – 4 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Fotel ginekologiczny 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców i siedziska. |  |  |
| 2. | Fotel ginekologiczny wyposażony w 3 silniki elektromechaniczne. |  |  |
| 3. | Fotel ginekologiczny przystosowany do obsługi pacjentek bariatrycznych, tj. o zwiększonej nośności i większej szerokości siedziska. |  |  |
| 4. | Fotel osadzony na dwóch elektromechanicznie regulowanych kolumnach (nie dopuszcza się fotela na jednej kolumnie lub na ramionach wznoszących). |  |  |
| 5. | Pierwsza kolumna regulacji wysokości zlokalizowana pod segmentem siedzenia. |  |  |
| 6. | Druga kolumna regulacji wysokości zlokalizowana na odcinku sekcji pleców fotela w pozycji leżącej. |  |  |
| 7. | Podstawa w części przedniej i tylnej zabezpieczona gładką osłoną z tworzywa w kolorze białym, która gwarantuje łatwość i szybkość dezynfekcji. |  |  |
| 8. | Kolumny regulacji wysokości fotela wysuwane teleskopowo, obudowane obudową aluminiową. Nie dopuszcza się osłon harmonijkowych. |  |  |
| 9. | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem głowy, zawieszany, możliwy do szybkiego demontażu. |  |  |
| 10. | Podpory pod ręce pacjenta wykonane ze zmywalnego z tworzywa sztucznego – 1 para. Nie dopuszcza się podpór pod ręce z wykończeniem skajem czy wersji tapicerowanej. |  |  |
| 11. | Fotel wyposażony w podkolanniki typu Goepela w kolorze tapicerki fotela – 1 para. Podkolanniki wyposażone w rzepy mocujące. |  |  |
| 12. | Fotel wyposażony w uchylną, owalną miskę o średnicy 260 ± 20 mm – 1 szt. |  |  |
| 13. | Fotel wyposażony w 4 koła o średnicy 100 ± 10 mm. Koła z indywidualnymi hamulcami. |  |  |
| 14. | Fotel wyposażony w parę listew (szyn) do montażu wyposażenia na odcinku siedziska i na odcinku pleców. |  |  |
| 15. | Przednia cześć podstawy wyposażona w wyprofilowaną, wykonaną ze stali nierdzewnej podpórkę na nogi dla lekarza. Podpórka w obudowie z ABS. |  |  |
| 16. | Bezpieczne obciążenie maksymalne min. 250 kg. |  |  |
| 17. | Wymiary podstawy [szerokość x długość] max. 655 x 980 mm. |  |  |
| 18. | Szerokość siedziska min. 800 mm. |  |  |
| 19. | Szerokość segmentu pleców min. 800 mm. |  |  |
| 20. | Szerokość segmentu głowy min. 600 mm. |  |  |
| 21. | Długość leża min. 1400 mm. |  |  |
| 22. | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela minimum w zakresie od 450 do 850 mm. Sterowanie za pomocą przewodowego pilota ręcznego. |  |  |
| 23. | Regulacja segmentu plecowego w zakresie od 0° do 70°, regulacja elektromechaniczna sterowanie za pomocą przewodowego pilota ręcznego. |  |  |
| 24. | Regulacja segmentu siedzenia elektromechaniczna minimum w zakresie od 0° do 25°. Sterowanie za pomocą przewodowego pilota ręcznego. |  |  |
| 25. | Regulacja segmentu głowy minimum w zakresie od -25° do 25° za pomocą uchwytu sprężyny gazowej. |  |  |
| 26. | Kolor tapicerki do późniejszego wyboru przez Zamawiającego. Wybór min. 15 różnych kolorów tapicerki. |  |  |
| 27. | Fotel skonstruowany tak, aby umożliwiał swobodny podjazd wózkiem inwalidzkim do krawędzi siedziska. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 8. | Dokumentacja serwisowa (instrukcja serwisowa) na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę foteli, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) po okresie gwarancji. |  |  |
| 9. | Urządzenia są lub będą pozbawione, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. |  |  |
| 10. | Przeszkolenie min. 2 pracowników w zakresie wykonywania przeglądów technicznych po zakończeniu okresu gwarancji, zakończone wystawieniem certyfikatu. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

(wypełnia Wykonawca)

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanych wyżej urządzeń (4 szt.) za kwotę:

- Wartość przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto: …………………….………………………………….. zł

2.Termin dostawy: …….... dni (należy podać dni – maksymalnie 42 licząc od dnia udzielenia zamówienia - zawarcia umowy)

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.