Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 5

| Lp | Nazwa | Ilość kpl | Nazwa własna Producent Nr. Kat. | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletne instrumentarium wraz z endoskopem do małoinwazyjnego, przezskórnego usuwania przepuklin dysków kręgosłupa. System umożliwiający przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, zawierający: - dwa endoskopy kręgosłupowe Full HD o długości 193 mm, średnicy kanału roboczego 4,1 mm i kącie widzenia 30o; endoskopy kompatybilne z większością torów wizyjnych; - komplet atraumatycznych wierteł, tępo zakończonych, kaniulowanych, chroniących struktury nerwowe przed uszkodzeniem; średnice wierteł: 6, 7, 8, 9 mm; wiertła ze zdejmowanym uchwytem; - narzędzia typu „TomShidi” do nakłuwania kości; - dylatatory do tkanek miękkich wraz z płaszcze ochronnym/kanałem roboczym 9 mm ze zintegrowanym uchwytem do obracania wokół osi; - pręty prowadzące 1 mm w pojemniku sterylizacyjnym; - atraumatyczny młotek; - narzędzia w specjalnym kontenerze sterylizacyjnym. | 1 komplet |  |  |  |  |  |

|  | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Rękojeść shavera | 2 |  |
| Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka |  |  |
| Minimum 3 programowalne przyciski na rękojeści, odpowiedzialne za sterowanie jej pracą (oscylacja, praca ciągła - obrotowa: przód / tył) |  |  |
| Przełącznik uruchamiający ssanie w formie dźwigni nie zasłaniającej przycisków sterujących |  |  |
| Praca dźwigni ssania w zakresie 0-100% |  |  |
| Rękojeść wyposażona w silnik bezszczotkowy (nie wymagający smarowania) |  |  |
| Urządzenie wodoodporne (zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem) |  |  |
| Możliwość sterylizacji w autoklawie |  |  |
| Rękojeść shavera kompatybilna z konsolą firmy Stryker, którą posiada Zamawiający |  |  |
| Optyka i narzędzia do artroskopii | Ilość szt. |  |
| Optyka 4.0mm 30° 165mm | 2 |  |
| 5.8mm kaniula artroskopowa do optyki 16.5cm, 2 zawory obrotowe | 2 |  |
| Obturator do kaniuli 5.8mm do optyki 16.5cm | 2 |  |
| 6.5mm kaniula artroskopowa, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, | 1 |  |
| Obturator do kaniuli 6.5mm, | 1 |  |
| Kontener do sterylizacji kamery i optyki artroskopowej | 2 |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami prosty, 3,4 mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami zakrzywiony pod kątem 30° w prawo, 3,4 mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami zakrzywiony pod kątem 30° w lewo, 3,4 mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |
| Haczyk artroskopowy 3.0mm | 2 |  |
| Haczyk artroskopowy 5.0mm | 2 |  |
| Narzędzia artroskopowe do kolana typu chwytak do tkanek miękkich, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 125mm, długość ruchomej końcówki roboczej 14mm i szerokości 3mm ,wyposażona w 9 zębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, wysokość otwarcia szczęk 11mm, narzędzie z mechanizmem blokującym szczęki | 1 |  |
| Nożyczki artroskopowe, haczykowate, proste/prawe/lewe, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wysokość otwarcia narzędzia 8mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 2 |  |

c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji endoskopowych wraz z narzędziami do endoskopii i artroskopii | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN