Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopii

oraz zakup aparatu USG na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/08/02/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 2 ZAKUP APARATU USG

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |  | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |  | I |
| 1. | APARAT USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023). | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1.2 | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 1.3 | Przetwornik cyfrowy minimum 12-bitowy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 1.5 | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania minimum 7 000 000 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych minimum 4 | TAK |  |  |
| 1.7 | Ilość gniazd parkingowych minimum 2 | TAK |  |  |
| 1.8 | Dynamika systemu minimum 310 dB powyżej 310 dB – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Monitor OLED (Organic Light Emitting Diode) o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach przekątna ekranu minimum 22 cale | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 1.11 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę przekątna minimum10 cali | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK |  |  |
| 1.13 | Zakres częstotliwości pracy minimum od 1 MHz do 22 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) minimum 10 000 obrazów powyżej 70 000 – 2 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt | TAK/NIE |  |  |
| 1.16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 1.17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode minimum 100 s powyżej 800 s – 2 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.18 | Regulacja głębokości pola obrazowania min.1 - 40 cm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika minimum 70 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 1.21 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Minimum - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B minimum 3500 obrazów/s powyżej 3500 – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) minimum 600 obrazów/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI minimum 1400 obrazów/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.25 | Obrazowanie harmoniczne minimum 10 pasm częstotliwości powyżej 12 pasm – 2 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.26 | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK |  |  |
| 1.27 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 1.28 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) minimum: +/- 3,0 m/s powyżej 4,0 m/s – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.29 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego minimum 0,05 - 20 kHz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 1.31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 1.32 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 1.33 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) minimum +/- 15,0 m/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.34 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego minimum 0,05 do 38 kHz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.35 | Regulacja bramki dopplerowskiej minimum 0,5 mm do 20 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.36 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej minimum +/- 30 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.37 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej minimum +/- 80 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.38 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie minimum +/- 80 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.39 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. | TAK/NIE |  |  |
| 1.40 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 1.41 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” minimum 9 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.42 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 1.43 | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK |  |  |
| 1.44 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 1.45 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 1.46 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 1.47 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  |  |
| 1.48 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 1.49 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |  |
| 1.50 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 1.52 | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |  |
| 1.53 | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
| 1.54 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności minimum 1 TB | TAK |  |  |
| 1.55 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 1.56 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 1.57 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 1.58 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 1.59 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 1.60 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
| 1.61 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym minimum x 40 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.62 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu minimum x 20 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.63 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie minimum 10 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.64 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 1.65 | Podświetlany pulpit sterowniczy w minimum 2 kolorach | TAK |  |  |
| 1.66 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 1.67 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 1.68 | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE |  |  |  |
| 1.69 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal. Podać typ. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.70 | Zakres częstotliwości pracy minimum 2,0 – 5,0 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.71 | Liczba elementów minimum 190 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.72 | Kąt skanowania minimum 150 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.73 | Obrazowanie harmoniczne minimum 10 pasm częstotliwości powyżej 10 pasm – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.74 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |  |
| 1.75 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.76 | Zakres częstotliwości pracy minimum 2,0 – 12,0 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.77 | Liczba elementów minimum 600 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.78 | Szerokość pola skanowania maksymalnie 40 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.79 | Obrazowanie harmoniczne minimum 8 pasm częstotliwości powyżej 8 pasm – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.80 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 1.81 | Dostępna na czole głowicy podziałka ułatwiająca wkłucie techniką „out of plane” | TAK |  |  |
| 1.82 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |  |
| 1.83 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.84 | Zakres częstotliwości pracy minimum 6,0-18,0 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.85 | Liczba elementów minimum 190 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.86 | Szerokość pola skanowania maksymalnie 40 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.87 | Obrazowanie harmoniczne minimum 8 pasm częstotliwości powyżej 8 pasm – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.88 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 1.89 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |  |
| 1.90 | Głowica MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.91 | Zakres częstotliwości pracy minimum 5,0-8,0 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.92 | Liczba elementów minimum 190 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.93 | Kąt skanowania minimum 70 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.94 | Obrazowanie harmoniczne minimum 6 pasm częstotliwości powyżej 6 pasm – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.95 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |  |
| 1.96 | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami ultrasonograficznymi convex C251, liniową L441 TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. | TAK/NIE |  |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 1.97 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100/120 stopni, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. | TAK/NIE |  |  |
| 1.98 | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na głowicy Convex TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. | TAK/NIE |  |  |
| 1.99 | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm | TAK |  |  |
| 1.100 | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. | TAK/NIE |  |  |
| 1.101 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne minimum 190 cm 200 cm i więcej – 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.102 | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK |  |  |
| 1.103 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 2.2 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia (cały system: aparat, głowice, printer) na okres……….. miesięcy (minimum 24 miesiące). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.5 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy poza granicami kraju lub konieczności importu części, do 15 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.6 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.7 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 2.8 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy. | TAK |  |  |
| 2.9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 2.10 | Certyfikat CE na aparat i głowice, printer (dokumenty dołączone do oferty) | TAK |  |  |
| 2.11 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 2.12 | Szkolenie personelu lekarskiego w lokalizacji u Zamawiającego z obsługi aparatu USG, przeprowadzone przez aplikanta – co najmniej 40 godzin. | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): …………………………………..………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)