SPRAWA BZP.3810.46.2020.TP- Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr 2  do oferty) – Po zm.

PAKIET NR 3

Kardiomonitor - 4 szt

| urządzenia fabrycznie nowe , niepowystawowe)

Nazwa, model……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji: 2020

Klasa wyrobu……………………

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry graniczne ( tak)/ oceniane ( tak/nie) | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej. Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | Tak |  |
| 2 | Zaoferowane kardiomonitory muszą spełniać wymogi dyrektywy Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniające Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r. - dotyczącej wyrobów. | Tak |  |
| 3 | Kardiomonitor przystosowany do transportu (zawiera uchwyt do transportu), oraz przystosowany do szybkiego demontażu w razie transportu, max do 6 kg | Tak mniejsze lub równe 5 kg – 10 pkt >5 kg – 0 pkt |  |
| 4 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min.1024x768 pikseli) | TAK Przekątna ekranu: =12” – 0 pkt >13” – 10 pkt Rozdzielczość: =1024 x 768 – 0 pkt. ≥1280 x 768 – 10 pkt. |  |
| 5 | Menu w języku polskim. Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych i ekranu dotykowego | Tak |  |
| 6 | Alarmy - co najmniej 2 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. | Tak |  |
| 7 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz ze standardowym kablem zabezpieczającym przed przypadkowym wyciągnięciem | Tak |  |
| 8 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy . Czas pracy min. 3 godziny (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 4 godz. Ładowanie baterii max. do 5,5 godzin. | Czas pracy =3 godz. – 0 pkt ≥4 godz. – 10 pkt |  |
| 9 | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na monitorze | Tak |  |
| 10 | Parametry monitorowane EKG ( od 3 do 5),NIBP,Spo2, RESP, 2 – temp., | Tak |  |
| 11 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 9 rodzajów zaburzeń rytmu serca. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. | Tak |  |
| 12 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak |  |
| 13 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nelcor, Masimo lub FAST. | Tak |  |
| 14 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 40-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. | Tak |  |
| 15 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | Tak |  |
| 16 | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 17 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 4 dni. | =4 dni – 0 pkt ≥5 dni. – 10 pkt |  |
| 18 | Pamięć min. 24 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 19 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
| 20 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
| 21 | Akcesoria : - zestaw mankietów do pomiaru NIBP dla dorosłych ( min. 5 sztuk w różnych rozmiarach: od S do XXL) dla każdego kardiomonitora . Dodatkowo do wszystkich: mankiet udowy ( 1 szt.) oraz mankiet bariatryczny (1 szt.) - przewód NIBP ( 1 szt.) dla każdego kardiomonitora - kabel EKG 3 odprowadzeniowy ( 1 szt.) dla każdego kardiomonitora - wielorazowy, czujnik silikonowy SPO2 dla dorosłych ( 1 szt.) dla każdego kardiomonitora - 1 bateria( 1 szt.). dla każdego kardiomonitora Uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach dla każdego kardiomonitora. | Tak |  |
| 22 | Możliwość wyposażenia- w inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +300 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | Tak |  |
| 23 | Możliwość wyposażenia – w kapnografię (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy urządzenia- w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metodą termodylucji. | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyposażenia – w zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 20 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
| 26 | możliwość wyposażenia -w drukarkę termiczną. wydruk min. 3 kanałów. Szerokość papieru min. 50 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak |  |
| 27 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 1 USB, gniazdo przywołania pielęgniarki. | Tak |  |
| 28 | Funkcja przyjmowania nowego Pacjenta. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 29 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | Tak |  |
| 30 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
| 31 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | Tak |  |
| 32 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN z połączeniem szeregowym lub bez połączenia szeregowego. | Tak |  |
| 33 | Oznaczenie CE wraz z deklaracją zgodności | TAK |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące, od daty uruchomienia urządzenia. Wykonawca w okresie gwarancyjnym oraz rękojmi dokona w ramach ceny zamówienia wszystkich przeglądów gwarancyjnych i serwisowych w ilości wskazanej przez producenta sprzętu, nie mniej niż jeden rocznie (rok liczony jako 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy), chyba, że obowiązujące przepisy lub zalecenia producenta stanowią inaczej. Ostatni przegląd techniczny wykonany zostanie nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia dokonania tych przeglądów przez podmiot do tego uprawniony. | TAK, podać ilość miesięcy gwarancji |  |
| 35 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. | TAK |  |
| 36 | Bezpłatne całkowicie przeglądy techniczne oraz bezpłatny transport do serwisu w okresie gwarancji | TAK |  |
| 37 | Na wymienione podzespoły gwarancja min. 12 miesięcy. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
| 38 | Dostępność części zamiennych - nie mniejsza niż 10 lat | TAK |  |
| 39 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3. | TAK |  |
| 40 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
| 41 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii-na 24 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faxem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może zostać wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | TAK |  |
| 42 | Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż max. 5 dni roboczych, tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych lub z użyciem części zamiennych nie sprowadzanych z zagranicy, licząc od daty zgłoszenia awarii/usterki w siedzibie Zamawiającego. W przypadku sprowadzania części spoza Polski Wykonawca wykona naprawę max. do 10 dni roboczych, tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i max. do 15 dni roboczych, tj. od pn – pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. | TAK |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 44 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje tj. wielkości charakterystyczne urządzenia, spis dokumentacji technicznej (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 45 | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu z wydaniem certyfikatu | TAK |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry  wymagane”.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy