## Arkusz1
| Tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw |  | Cz.4
Producent, typ/model……………………………………………………………………………
Urządzenie:…………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ( fabrycznie nowy 2020)………………………………………………
| Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD - 1 zestaw | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Należy opisac parametr oferowany)
1 | Kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HD tj. 1920 x 1080 pikseli 16:9 ze skanowaniem progresywnym 50 Hz | TAK
2 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | TAK
3 | Funkcja zapis wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 w pamięci typu PenDrive podłączonej do sterownika kamery | TAK
4 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | TAK
5 | Funkcja wyświetlanie na ekranie monitora informacji o ilości wykorzystania pamięci Pen Drive | TAK
6 | Zapamiętywania przez kamerę profili użytkowników lub ustawień kamery dla różnych rodzajów operacji - min. 20 profili | TAK
7 | Wyświetlania wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | TAK
8 | Wyświetlania siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | TAK
9 | Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie, realizowana cyfrowo bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów np. na źródle światła | TAK
10 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym | TAK
11 | Min. 3 wyjścia wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1920 x 1080p, w tym min. 2 x wyjścia cyfrowe DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | TAK
12 | Min. 1 wyjście wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1920 x 1080p typu 3G-SDI | TAK
13 | Głowica kamery z 3 x CCD wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniający min. 2 x powiększenie optyczne | TAK
14 | Czułość kamery ≤1,2 lux | TAK
15 | Min. 3 przyciski sterujące funkcjami kamery umieszczone na głowicy kamery, w tym 1 dedykowane do wywołania menu kamery | TAK
16 | Min. 3 gniazda USB zapewniające jednoczasowe podłączenie pamięci Pen Drive, zewnętrznej klawiatury oraz przełącznika nożnego w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery | TAK
17 | Możliwość wykorzystania pamięci Pen Drive o pojemności min. 32 GB, w zestawie | TAK
18 | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z insuflatorem w celu sterowania insuflatorem poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie parametrów pracy insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
19 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK
20 | Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą | TAK
21 | Monitor medyczny – 1 szt.
22 | Monitor medyczny o przekątnej min. 26’’ | TAK
23 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | TAK
24 | Wejścia/wyjścia – min. DVI | TAK
Źródło światła LED - 1 zestaw
25 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK
26 | Temperatura barwowa nie większa niż 6100K | TAK
27 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK
28 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK
29 | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy | TAK
30 | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK
31 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK
32 | Możliwość zmiany ustawień poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery | TAK
Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 zestaw
33 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK
34 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK
35 | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK
36 | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK
37 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK
38 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: | TAK
- regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
39 | Tryb pracy czuły: | TAK
- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
40 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK
41 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK
42 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK
43 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK
44 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | NIE - 0 pkt.
TAK - 10 pkt.
45 | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | NIE - 0 pkt.
| Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK - 10 pkt.
46 | Trokar laparoskopowy, wysokoprzepływowy: | TAK
- kaniula: śr. 10 - 11 mm, dł. rob. 100 -110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zapewniającym przepływ CO2 do 50 l/min.,
- zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara,
- gwóźdź: ostry, trójgraniasty,
- 1 szt.
47 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 1 szt. | TAK
48 | Gwarancja nin 24 miesiące | TAK
49 | Serwis gwarancyjny | TAK
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Data………………………………….
Podpis……………………………………….