Lublin, dnia 31.03.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych

(znak postępowania: SZP.26.2.40.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1.Dotyczy części od 1 do 5 oraz 7, 8, 9 .Prosimy o wyrażenie zgody, aby minimalny okres ważności odczynników wynosił 9 miesięcy, gdyż taki termin jest gwarantowany przez producenta odczynników. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na w/w minimalny termin ważności odczynników w części od 1 do 5 oraz 7,8,9.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby świadectwa kontroli jakości dla poszczególnych partii odczynników były dostarczane w języku angielskim.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3.Czy w części nr 1 pozycji nr 5 można zaoferować inny klon odczynnika monoklonalnego anty-D IgM?] Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4.Czy w części nr 2 można zaoferować odczynniki w pozycjach od 1 do 4 o pojemności 5 ml?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający wyraża zgodę na w/w pojemność odczynników z zachowaniem daty ważności co najmniej 12 miesięcy.

5.Czy w części nr 3 pozycja nr 1 można zaoferować odczynnik anty-K o pojemności 5 ml ponieważ na rynku nie ma innych pojemności?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na w/w pojemność odczynnika z zachowaniem daty ważności co najmniej 12 miesięcy.

6.Czy w części nr 4 pozycja nr 6 oraz 6 można zaoferować odczynniki o pojemności 3 ml w ilości po 7 ampułek?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający wyraża zgodę.

7.Czy instrukcje używania mogą być załączone do dostawy w języku angielskim?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

8.Czy Zamawiający zaakceptuje dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw producenta w części nr 3? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9.Czy Wymaganie aby w instrukcji używania podany był termin ważności po otwarciu odczynnika dotyczy tylko odczynników które posiadają takie ograniczenia?

Termin ważności zawiera etykieta odczynnika na opakowaniu -zgodnie z wymaganiami. W instrukcji nie ma wymagania podawania terminu ważności dla odczynników, które po otwarciu można stosować do daty na etykiecie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10.Prosimy o wyjaśnienie czy próbki wymagane w pkt 13 ( strona 42 swz) oraz rozdział XIV ust.4 pkt 2 SWZ należy dostarczyć do części nr 1 oraz 2 czyli do części gdzie Zamawiający określił wymagania miana oraz nasilenie aglutynacji? Natomiast dla pozostałych odczynników należy załączyć do oferty instrukcje używania?

Odpowiedź: Nie . Zamawiający wymaga próbek odczynników do części od  1 do 5,części 8 oraz próbki odczynnika z poz. 1 części 7.

11.Czy próbki mogą mieć krótszy termin ważności niż wymaga swz?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający dopuszcza krótszy termin ważności niż wymaga SWZ.

12.Zwracamy się z wnioskiem aby Zamawiający uwzględnił uzupełnienie próbek do oferty, ponieważ odczynniki musimy sprowadzić spoza terytorium Polski.

## Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

13.Prosimy o potwierdzenie ,że wymaganie części IV swz cytat:: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, używania i oznakowany znakiem CE, a w procedurze oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana." Dotyczy tylko odczynników, gdzie jest wymóg posiadania Certyfikatu JN jest wymagany w Dyrektywie 98/79/WE?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający potwierdza.

14.Dotyczy wymagania swz rozdział XIV ust.4 pkt 1 Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMiBP ( skrót: Urząd Rejestracji Wyrobów medycznych) w Warszawie.

## Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

15.Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Ponadto w art. 433 pkt 4 PZP uznano z kolei, że projektowane postanowienia umowy o zamówienia publiczne nie mogą przewidywać możliwości samodzielnego, jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia bez jednoczesnego wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

## Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16.Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie do próbek faktury po cenach zaoferowanych ,skoro próbki nie ulegają zwrotowi zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 13 i art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp.

komentarz z 16-01-2023: Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełniania przez np. oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. fotografii, opisów, katalogów).Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

17.Czy	Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w części nr 11 trombinę wołowa 200j, z uwagi na problem z dostępności a produktu polskiego?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający wyraża zgodę na w/w produkt.

18. W części 2 Zamawiający oczekuje dostawy odczynników anty - C, anty - c, anty - E i anty - e, w ilości 4 ml. Większość producentów konfekcjonuje te odczynniki w buteleczkach po 5 ml. Czy mamy rozumieć, że 1 buteleczka na 12 miesięcy spełni Państwa oczekiwania?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający potwierdza.

19.W części 3 Zamawiający oczekuje dostawy odczynnikq anty -K, w ilości 4 ml. Większość producentów konfekcjonuje ten odczynnik w buteleczkach po 5 ml. Czy mamy rozumieć, że 1 buteleczka na 12 miesięcy spełni Państwa oczekiwania?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający potwierdza.

20.Czy Zamawiający wymaga dostawy próbek każdego odczynnika w ilości 1 buteleczki dla wszystkich części postępowania?

Odpowiedź: Nie . Zamawiający wymaga; próbek odczynników z części 1 do 5,części 8,próbki odczynnika z poz. 1 części 7

21.W części 4 Zamawiający odczynników monoklonalnych. Z naszej wiedzy wynika, że na rynku, tylko odczynnik anty - Fya jest monoklonalny. Pozostałe są poliklonalne. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający  zmienił  w tym zakresie SWZ w załączniku nr 3 ( Opis Przedmiotu Zamówienia)  i w załączniku nr 2 (Formularz ofertowy).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie:

Zmiana : W załączniku nr 3 ( Opis Przedmiotu Zamówienia): na:

Część 4 – Odczynniki mono/ poliklonalne do oznaczania fenotypów układów czerwonokrwinkowych (opakowanie jednostkowe 2 ml - 5 ml):

- Odczynnik mono/ poliklonalny anty-Kpa – 10 ml

- Odczynnik mono/ poliklonalny anty-Kpb –10 ml

- Odczynnik mono/ poliklonalny anty-Lua –10 ml

- Odczynnik mono/ poliklonalny anty-Lub – 10 ml

- Odczynnik mono/  poliklonalny anty-Fya – 20 ml

- Odczynnik mono/ poliklonalny anty-Fyb – 20 ml

W punkcie :PARAMETRY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

Pkt  13: Próbka każdego z odczynników – po jednej butelce – na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego pod względem swoistości i aktywności,  opisanych poniżej-dotyczy odczynników z części 1 do 5,części 8,odczynnika z poz. 1 części 7.

Część 4,5,6

- Odczynniki konfekcjonowane w buteleczkach z nakrętką i zakraplaczem, zgodnie z zakresem pojemności. Buteleczki lub firmowe opakowania zbiorcze powinny posiadać zabezpieczenie gwarantujące, że nie były one wcześniej otwierane.

- Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia. Dopuszcza się odczynnik anty-I (część 6 ) i odczynnik papainowy (część 7 poz. 2) w postaci liofilizowanej z dołączonym rozpuszczalnikiem. W przypadku odczynników w postaci liofilizowanej podanie w procedurze stosowania odczynnika, terminu ważności odczynnika po jego rozpuszczeniu.

- Odczynniki mono- lub poliklonalne klasy IgG do stosowania w testach antyglobulinowych lub klasy IgM do stosowania w testach bezpośredniej aglutynacji – dotyczy części IV.

- Muszą wykazywać jednoznaczne i specyficzne reakcje serologiczne.

- Przeznaczone do stosowania w technikach probówkowych oraz w żelu.

Zmiana  w SWZ w Rozdziale  XIX: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

na:

Dla części 6,9,10,11

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w punktach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% |
| 2 | Termin dostaw cząstkowych (T) | 40% |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

- Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium cena (maks. 60 pkt.), zostanie przeliczona z wykorzystaniem następującego wzoru i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

Cn

C = ------------x 60 (waga kryterium)

Cb

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczona do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty ocenianej

- Punkty w kryterium termin dostaw cząstkowych zostanie oceniony na podstawie zaoferowanego terminu podanego w Załączniku nr 2 do SWZ. Punkty za kryterium „Termin dostaw cząstkowych” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt w następujący sposób:

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 7 dni roboczych – 0 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 6 dni roboczych – 10 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 5 dni roboczych – 20 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 4 dni roboczych – 30 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 3 dni i mniej roboczych – 40 pkt

Obligatoryjny (maks.) termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

UWAGA: Oferty z terminem dostaw cząstkowych dłuższym 7 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ, nie spełniające wymogów Zamawiającego.

UWAGA: Ofertom z terminem dostaw cząstkowych krótszym niż 3 dni robocze zostanie przyznana ilość punktów zgodna z ilością punktów dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 3 dni robocze.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów:

S (suma punktów z kryterium oceny ofert) = C + T

Dla części 1-5,7,8

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w punktach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% |
| 2 | Jakość (J) | 40% |

Ocena jakościowa  obejmuje:

- Odczynnik monoklonalny anty-A klasy IgM:

- miano z krwinkami wzorcowymi grupy A1: co najmniej 128 w teście probówkowym i co najmniej 32 w teście szkiełkowym,

- miano z krwinkami wzorcowymi grupy A2: co najmniej 64 w teście probówkowym i co najmniej 16 w teście szkiełkowym,

- nie wykazuje fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi grupy O,

- musi wykazywać jednoznaczne reakcje aglutynacji (ocenione na co najmniej 2+) z antygenami o osłabionej ekspresji (np. A2),

- aglutynacja z zawiesiną krwinek powinna pojawić się po 10 sekundach i po 3 minutach osiągnąć nasilenie od 3 + do 4+.

- Odczynnik monoklonalny anty-B klasy IgM:

- miano z krwinkami wzorcowymi grupy B: co najmniej 128 w teście probówkowym i co najmniej 32 w teście szkiełkowym,

- miano z krwinkami wzorcowymi grupy AB: co najmniej 64 w teście probówkowym i co najmniej 16 w teście szkiełkowym,

- nie wykazuje fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi grupy O,

- wykazuje jednoznaczne reakcje aglutynacji (ocenione na co najmniej 3+) z antygenami o osłabionej ekspresji (np. A2B),

- aglutynacja z zawiesiną krwinek powinna pojawić się po 10 sekundach i po 3 minutach osiągnąć nasilenie od 3 + do 4+.

- Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM oraz IgM + IgG:

- miano z krwinkami wzorcowymi o fenotypie C+c+E-e+: co najmniej 64 w teście probówkowym,

- reakcja aglutynacji widoczna w pierwszej minucie od nakropienia, a po 5 minutach nasilenie aglutynacji nie może być mniejsze niż 3+.

- Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM:

- zdolność silnego reagowania (od 3+ do 4+) z krwinkami RhD+ (dodatnimi) o normalnej ekspresji antygenu RhD, niezależnie od fenotypu Rh w technice probówkowej oraz w żelu,

- wykazuje reakcje aglutynacji ze wszystkimi próbkami krwi z antygenem RhD słaby i wariantami antygenu RhD z wyjątkiem kategorii DVI,

- nie wykazuje fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami RhD- (ujemnymi).

- Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM + IgG:

- zdolność silnego reagowania (od 3+ do 4+) z krwinkami RhD+ (dodatnimi) o normalnej ekspresji antygenu RhD, niezależnie od fenotypu Rh w technice probówkowej oraz w żelu,

- wykazuje reakcje aglutynacji ze wszystkimi próbkami krwi z antygenem RhD słaby i wariantami antygenu RhD w tym z kategorią DVI, w teście bezpośredniej aglutynacji oraz w teście antyglobulinowym,

- nie wykazuje fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami RhD- (ujemnymi).

- Odczynniki monoklonalne anty-Cw, anty-C, anty-c, anty-E, anty-e klasy IgM:

- miano w teście probówkowym nie niższe niż 16 z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie,

- nie wykazują fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi ujemnymi pod względem danego antygenu,

- wykazują w pierwszej minucie od nakropienia zachodzącą reakcję aglutynacji a po 5 minutach nasilenie aglutynacji nie może być niższe niż 3+.

- Odczynniki monoklonalne anty-K, anty-k, anty-M, anty-N, anty-S, anty-s, anty-Lea, anty-Leb, anty-P1, anty-Jka, anty-Jkb:

- wykazują jednoznaczne reakcje serologiczne z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie (ocenione co najmniej na 2+),

- nie wykazują fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi ujemnymi pod względem danego antygenu,

- nie wykazują fałszywych reakcji serologicznych u pacjentów z dodatnim wynikiem bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA).

- Odczynniki mono/ polikolonalne anty-Fya, anty-Fyb, anty-Kpa, anty-Kpb, anty-Lua, anty-Lub:

- wykazują jednoznaczne reakcje serologiczne z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie (ocenione co najmniej na 2+),

- nie wykazują fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi ujemnymi pod względem danego antygenu.

- Odczynniki anty-H, anty-A1, anty-I:

- wykazują jednoznaczne i specyficzne reakcje serologiczne (ocenione co najmniej na 2+),

- nie wykazują fałszywych reakcji aglutynacji z krwinkami wzorcowymi ujemnymi pod względem danego antygenu.

- Standard anty-D do techniki probówkowej:

- aglutynuje krwinki wzorcowe RhD+ z nasileniem reakcji maksymalnie 2+,

- nie wykazuje reakcji aglutynacji z krwinkami RhD- (ujemnymi).

- Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny (IgG+C3):

- aglutynacja z krwinkami uczulonymi słabymi przeciwciałami klasy IgG (np. Standard anty-D) – nasilenie reakcji ocenione na 2+,

- aglutynacja z krwinkami uczulonymi przeciwciałami wiążącymi dopełniacz (np. anty-Jka) w dwustopniowym teście antyglobulinowym jest większe niż w PTA-LISS,

- brak aglutynacji i hemolizy krwinek wszystkich grup układu ABO w teście antyglobulinowym PTA-LISS po inkubacji z surowicą niezawierającą przeciwciał odpornościowych.

- Odczynnik antyglobulinowy monowalentny (IgG):

- aglutynacja z krwinkami uczulonymi słabymi przeciwciałami klasy IgG (np. Standard anty-D) – nasilenie reakcji ocenione na 2+,

- brak aglutynacji i hemolizy krwinek wszystkich grup układu ABO w teście antyglobulinowym PTA-LISS po inkubacji z surowicą niezawierającą przeciwciał odpornościowych.

| Lp | Nazwa kryterium | Waga | Opis metody przyznawania punktów | Podstawa oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 60 % | Punkty zostaną obliczone sposobem arytmetycznym. Proporcje matematyczne wg wzoru: najniższa oferowana cena brutto Ilość punktów = -------------------------------------------- x 100 cena brutto oferty badanej Punkty przyznane ofercie zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. 60 % a otrzymany wynik będzie stanowić ocenę końcową jaką uzyskała oferta w kryterium „Cena oferty”. | Wartość brutto |
| 2 | Jakość | 40 % | Wartość punktowa – łączna ilość punktów uzyskana za ocenę w ramach kryterium (1 pkt. = 1 % rangi). Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt, a otrzymany wynik będzie stanowić oceną końcową w kryterium „jakości ” zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. | Ocena zostanie dokonana na podstawie wyników procedur medycznych Wykonanych z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę próbek odczynników |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczoną 
w oparciu o ustalone kryteria i metodę oceny ofert.

W = C + J

gdzie:

W = Suma wszystkich przyznanych punktów,

C = Iloczyn punktów przyznanych za kryterium „Cena” i wagi procentowej kryterium,

J=  Suma punktów przyznanych w kryterium „Jakość”

UWAGA:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                      w SWZ.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, oferta podlega odrzuceniu,                         a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Zmiana w SWZ w Rozdziale XIV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Poprzez wykreślenie w pkcie 4 podpunktu 2)

Próbki odczynników (po 1 sztuce każdego odczynnika) w celu potwierdzenia że oferowane odczynniki spełniają  wymagania Zamawiającego, pod względem swoistości i aktywności - określone w punkcie 13,Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zmiana w SWZ w  Rozdziale XIV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Poprzez dodanie w pkcie :3 Do oferty należy dołączyć:

Podpunktu 7) i kolejno:

- próbki oferowanego asortymentu zgodne co do wszystkich parametrów z ofertą – w celu przeprowadzenia oceny jakościowej,

- próbki muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ,

- każda próbka musi zawierać w celu przeprowadzenia oceny jakościowej: ulotkę zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- ze względu na kryteria oceny zawarte w SWZ Zamawiający informuje, że nie będzie zwracał załączonych próbek,

- Próbki, których Zamawiający wymaga do oceny w kryterium jakościowym  nie podlegają uzupełnieniu – w przypadku braku próbek oferta zostanie odrzucona.

Zmiana w SWZ w Rozdziale  XV: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkcie 2: TERMIN SKŁADANIA OFERT podpkt 6) poprzez wykreślenie

Weryfikacja próbek pod względem zgodności zaoferowanych wyrobów z przedmiotem zamówienia będzie dotyczyć opisanych w SWZ wymagań Zamawiającego pod względem swoistości i aktywności.

Zamawiający wprowadza do Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 1) zapis:

W § 5 ust.l

Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu ważności. Termin ważności w chwili dostawy do Zamawiającego nie będzie krótszy niż 	(min. 12 miesięcy) - odpowiednio dla części: 6,10,11, (min.9 miesięcy odpowiednio dla części: 15,7,8,9, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Zamawiający wprowadza do SWZ  (Załącznik nr 7) : Karta oceny jakości.

Zmieniony załącznik nr 1 w załączeniu.

Zmieniony załącznik nr 2 w załączeniu.

Zmieniony załącznik nr 3 w załączeniu.

Załącznik nr 7 w załączeniu.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.