Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | STAWKA VAT | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka stacjonarna do płynów infuzyjnych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | System dezynfekcji UV-C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2024 roku | Podać |  |
| 3. | Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). | TAK, podać |  |
| 4. | Dwuwarstwowa obudowa z łatwej do mycia stali nierdzewnej (wnętrze kwasoodporne). | TAK |  |
| 5. | Przeszklone drzwi górnej komory i szuflady dolnej komory - szkło hartowane. Drzwi i szuflady z systemem automatycznego domykania się. | TAK |  |
| 6. | Górna komora specjalnie przystosowana do ogrzewania pościeli, koców, ręczników, obłażeń. | TAK |  |
| 7. | Energooszczędne oświetlenie górnej komory - LED. | TAK |  |
| 8. | Trzy półki o regulowanej wysokości, wysuwane na prowadnicach. Dwie zamykane szuflady. | TAK, podać |  |
| 9. | Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. | TAK, podać |  |
| 10. | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | TAK |  |
| 11. | Ogrzewacz z dwoma komorami (osobne strefy grzewcze). | TAK |  |
| 12. | Kurtyna powietrzna w górnej komorze. | TAK |  |
| 13. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 14. | Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem dla każdej komory. | TAK |  |
| 15. | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie lub drzwiach. | TAK |  |
| 16. | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie lub drzwiach. | TAK |  |
| 17. | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze (dla każdej komory osobno). | TAK |  |
| 18. | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania dla każdej komory. | TAK |  |
| 19. | Tryb czuwania (stand by). | TAK |  |
| 20. | Pojemność komory: 300l netto ± 10l | TAK, podać |  |
| 21. | Maksymalne obciążenie półek 20 kg ± 2 kg | TAK, podać |  |
| 22. | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C) (obie komory). | TAK, podać |  |
| 23. | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 740 x 1770 x 790 mm (S x W x G)* ± 20mm. | TAK, podać |  |
| 24. | Zewnętrzne wymiary urządzenia bez odbojników i kółek: 690 x 1770 x 740 mm (S x W x G)* ± 20mm . | TAK, podać |  |
| 25. | Wewnętrzny wymiar komory górnej: 535 x 620 x 500 mm (S x W x G)* ± 20mm . | TAK, podać |  |
| 26. | Wymiary półek: 510± 20mm x 18± 2 mm x 455 ± 20mm mm (S x W x G)*. | TAK, podać |  |
| 27. | Wewnętrzny wymiar szuflad: 496 x 187 x 512 mm - górna szuflada (S x W x G)* ± 20mm, 496 x 242 x 512 mm - dolna szuflada (S x W x G)* ± 20mm. | TAK, podać |  |
| 28. | Wewnętrzny wymiar komory dolnej: 590 x 610 x 550 mm (S x W x G)* ± 20mm. | TAK, podać |  |
| 29. | Waga: 190 - 210 kg. | TAK, podać |  |
| 30. | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 5.7 A. | TAK |  |
| 31. | Moc grzałki (górna komora): 1000 Wat. | TAK |  |
| 32. | Moc grzałki (dolna komora): 400 Wat. | TAK |  |
| 33. | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 15 - 25 °C. | TAK, podać |  |
| 34. | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK, podać |  |
| 35. | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK, podać |  |
| 36. | Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. | TAK |  |
| 37. | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. | TAK |  |
| 38. | System dezynfekcji UV-C. | TAK |  |
| 39. | Zgodność: EN 13485:2016 Rozporządzenie (UE) 2017/745 (dotyczące wyrobów medycznych) Dyrektywa 2011/65/EU z późniejszymi zmianami 2015/863 | TAK |  |
| 40. | Autoryzowany Serwis Producenta (podać nazwę i adres serwisu) | TAK, podać |  |
| 41. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |
| 42. | W komplecie instrukcje obsługi w języku polskim. Instrukcja w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
| 43. | Gwarancja liczona od dnia oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |
| 44. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia, przeprowadzone w miejscu instalacji produktu, poświadczone certyfikatem lub protokołem szkolenia. | TAK |  |
| 45. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. Dołączyć wraz z dostawą aparatury. | TAK |  |
| 46. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem w raporcie serwisowym. | TAK |  |
| 47. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę. | TAK |  |

*(Szerokość x Wysokość x Głębokość)

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty